OPERACINIS OFTALMOLOGINIS MIKROSKOPAS – 1 KOMPL. 140 000,00 EUR SU PVM

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės (ne blogiau kaip) | Siūlomos parametrų reikšmės Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas/modelis |  | Nurodyti gamintoją ir modelį |  |
| 1. | Mobilus operacinis oftalmologinis mikroskopas su stovu | Skirtas akių operacijoms |  |
| 2. | Mobilus stovas | Su stabdžiais, fiksuojančiais mikroskopą darbinėje padėtyje. |  |
| 3. | Mikroskopo režimų išsaugojimas | Galimybė išsaugoti prietaiso atmintyje ne mažiau 2 chirurgų ar procedūrų nustatymų: pradinį didinimą, varikliukų greičius, koja valdomos kontrolinės panelės bei rankenų valdymo konfigūraciją. |  |
| 4. | Valdymas | Mikroskopo funkcijos turi būti valdomos belaidžio kojinio jungiklio (komplektuojamo kartu su laidu gedimo atveju) bei rankenų pagalba. |  |
| 5. | Chirurginio mikroskopo nešančiosios alkūnės pakėlimo eiga | Ne mažiau kaip 360 mm |  |
| 6. | Maksimalus pasiekiamas atstumas | Ne mažiau kaip 130 cm (nuo stovo iki objektyvo) |  |
| 7. | Pakabinimo alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270° |  |
| 8. | Nešančiosios alkūnės sukimosi kampas | Ne mažiau kaip 270° |  |
| 9. | Mikroskopo sukimosi kampas apie vertikalią ašį | Ne mažiau kaip 270° |  |
| 10. | Mikroskopo pakėlimo kampas | Į priekį ne mažiau kaip +90°. Atgal ne mažiau kaip -15°. |  |
| 11. | Pagrindinis mikroskopas | Apochromatinė optikos sistema (arba pilnai apochromatiškai koreguota optikos sistema) |  |
| 12. | Motorizuota fokusavimo sritis | Ne mažiau kaip 50 mm |  |
| 13. | Pagrindinio mikroskopo bendras didinimas | Keičiamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 4,4x iki 21x |  |
| 14. | Binokuliarinio vamzdžio keičiamas kampas (lankstomas aukštyn, žemyn) | Ne mažiau kaip nuo 0 iki 180° |  |
| 15. | Okuliarai chirurgui | Okuliaras 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas). |  |
| 16. | Objektyvo lęšis (f) | 200 ± 5 mm arba 175 ± 5 mm (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas) |  |
| 17. | Asistento mikroskopas: |  |  |
| 17.1. | Reikalavimai asistento mikroskopui | - Pilnai integruotas; - Nesumažinantis šviesos pagrindiniame mikroskope; - Asistentas turi matyti tos pačios kokybės vaizdą kaip ir chirurgas. |  |
| 17.2. | Asistento mikroskopo reguliavimas | Galimybė persukti tiek į dešinę, tiek į kairę pusę pagrindinio (chirurginio) mikroskopo atžvilgiu. |  |
| 18. | Asistento mikroskopo fokusavimo sistema | Asistento mikroskopas su atskira fokusavimo sistema ir su 5 pakopų didinimo sistema, valdoma rankiniu keitikliu. |  |
| 19. | Asistento binokuliarinis vamzdis | Palenktas 45°± 5° kampu arba kintamo kampo ne mažiau kaip nuo 5° iki 25o |  |
| 20. | Asistento okuliarai | Okuliaras 10x ± 0,5x arba 12,5x ± 0,5x (pagal siūlomos prekės gamintojo rekomendacijas). |  |
| 21. | XY koordinačių valdymo blokas | Judėjimo ribos ne mažiau kaip 60 mm x 60 mm. |  |
| 22. | „Anuliavimo“ mygtukas | X-Y ir fokuso automatiniam grąžinimui į pradinę padėtį. |  |
| 23. | Stereo koaksialinė apšvietimo sistema | Integruota stereo koaksialinė apšvietimo sistema |  |
| 24. | Reikalavimai šviesos šaltiniui | - Pritaikytas oftalmologinėms operacijoms; - Šviesos šaltinio technologija LED arba lygiavertė. |  |
| 25. | Filtrai | - Filtras įgalinantis pereiti į apšvietimo spektrą, analogišką halogeniniam apšvietimui; - Integruotas UV filtras; - Mėlynos spalvos barjerinis filtras. |  |
| 26. | Apšvietimo intensyvumo reguliavimas | Kojiniu pedalu ir rankenose integruotų valdymo elementų pagalba |  |
| 27. | Vaizdo kamera | - Integruota; - HD skiriamosios gebos. |  |
| 28. | Vaizdo įrašymo sistema | - Integruota HD kokybės įrašymo sistema, įrašanti vaizdus į išorinę USB tipo laikmeną arba vidinį kietąjį diską; - Komplektuojama kartu su išorine atminties laikmena arba vidiniu kietuoju disku ≥ 1 TB. |  |
| 29. | Kojinio valdymo įrenginys | Belaidis kojinio valdymo įrenginys. |  |
| 30. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su prekėmis pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |
| 31. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 32. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 33. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 34. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. |  |
| 2. | Prekės pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. |  |