OPTINIS BIOMETRAS (kiekis 1 vnt.) -81000,00 eur su PVM

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Optinės koherentinės interferometrijos (OCT) – biometrijos prietaisas, skirtas bekontakčiam akies biometrinių parametrų, reikalingų intraokulinių lęšių (IOL) implantacijai, matavimui bei apskaičiavimui. |  |
| 2. | Matavimų patikrinimas | Viso ilgio OCT akies pjūvio vaizdas, parodantis akies anatomines detales, neįprastą geometriją (pavyzdžiui, pakreiptus, išcentruotus lęšiukus), o taip pat, ar pacientas tinkamai fiksavo žvilgsnį, ar ašinio ilgio matavimas atliktas tiksliai geltonosios dėmės centrinėje duobutėje. |  |
| 3. | Akies keratometrijos matavimas | Būtina |  |
| 4. | Paciento akies stebėjimas, matavimo proceso, matavimo duomenų ir apskaičiuotų rezultatų atvaizdavimas | Ekrane |  |
| 5. | Atraminis rėmas paciento galvai fiksuoti | Su atrama kaktai ir reguliuojamo aukščio atrama smakrui. |  |
| 6. | Prietaiso padėties nustatymas paciento atžvilgiu | Būtina |  |
| 7. | Prietaiso valdymas | Pasirinktinai daugiataškinio jutiklinio ekrano pagalba arba klaviatūros ir pelės pagalba. |  |
| 8. | Matavimo režimai | Rankinis ir automatinis |  |
| 9. | Ašinio ilgio matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 14 ÷ 38 mm |  |
| 10. | Ragenos radiuso matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 7 ÷ 11 mm |  |
| 11. | Priekinės kameros gylio matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 0,7 ÷ 8 mm |  |
| 12. | Lęšiuko storio matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 1 ÷ 10 mm (fakinėje akyje) |  |
| 13. | Centrinės ragenos storio matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 0,2 ÷ 1,2 mm (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi) |  |
| 14. | Rainelės diametro matavimas | Ne siauresnėse ribose kaip 8 ÷ 16 mm (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi) |  |
| 15. | Integruotos IOL apskaičiavimo formulės | Būtinos: Barrett Toric, SRK/T, Holladay 1, Holladay 2, Hoffer Q, Haigis. Papildomos: Barrett Universal II, Barrett Universal II with TK, Barrett Toric with TK, Barrett True-K, Barrett True-K with TK, Haigis-L, Haigis-T (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi) |  |
| 23. | Centrinė topografija | Aparatas turi gebėti atlikti ragenos centrinę topografiją ir suteikti galimybę operatoriui diferencijuoti ragenos būsenas (reguliarus ar nereguliarus astigmatizmas, keratokonusas, galimi pokyčiai po traumų) (jei taip, bus suteikiami balai. Tiekėjas gali dalyvauti pirkime, kai jų siūloma prekė tokių galimybių neturi) |  |
| 25. | IOL konstantų informacija | Būtina |  |
| 26. | Sąsajos duomenų perdavimui | Būtina |  |
| 27. | Kartu su biometrijos prietaisu komplektuojami priedai: | 1. Spausdintuvas; 2. Elektrinis, reguliuojamo aukščio stalelis. |  |
| 28. | Prietaiso žymėjimas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 29. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcijos lietuvių ir / ar anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 30. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. (geresnių savybių prekėms suteikiami balai) Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomos prekės remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 31. | Prietaiso pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Prietaiso pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 32. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti prietaisą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 33. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |