## Pirkimo sąlygų 2.1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS MASIŲ SPEKTROMETRIJOS (GC-MS/MS) BANDYMŲ LABORATORIJOS ĮRANGA

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

„DUJŲ CHROMATOGRAFAS SU MASIŲ SPEKTROMETRINIU DETEKTORIUMI“

- REIKALAVIMAI SUTARTIES VYKDYMUI:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| --- | --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
|  | Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei naudojamos), įranga testuota. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 3. | Įrangos pristatymo terminas – 12 savaičių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą. |
| 4. | Įrangos instaliaciją atlieka gamintojo arba jo atstovo arba subjekto turinčio susitarimą su tokiu atstovu apmokytas specialistas, turintis atitinkamą sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą suteikiantį teisę instaliuoti siūlomą dujų chromatografijos įrangą bei jai skirtą programinę įrangą. Pirkėjo personalui pademonstruojami visi parametrai ir nurodytos reikšmės. Po instaliacijos pateikiama paruošta ir užpildyta instaliacijos ataskaita. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |
| 5. | Tiekėjas kartu su Įrangos priėmimo-perdavimo aktu Pirkėjui turi pateikti Įrangos naudotojo instrukcijas, įskaitant: - rekomendacijas Pirkėjo personalui kaip tinkamai naudoti ir prižiūrėti Įrangą; - jei taikoma, nurodymus kaip naudotojas gali kuo labiau sumažinti Įrangos poveikį aplinkai siekiant didesnio Įrangos naudojimo efektyvumo (pvz., energijos suvartojimo mažinimo, ilgesnio tarnavimo laiko); - informacija apie tai, kokias atsargines dalis galima pakeisti. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |
| 6. | Tiekėjas privalo įvykdyti ne trumpesnius nei 5 dienų (40 val.) mokymus darbui su įranga ir programine įranga darbo vietoje. Šias paslaugas turi atlikti gamintojo, gamintojo atstovo, arba subjekto, turinčio susitarimą su tokiu atstovu specialistas, turintis atitinkamą sertifikatą arba kitą lygiavertį dokumentą suteikiantį teisę mokyti dirbti su GCMS įranga bei jai skirta programine įranga. Tiekėjas turi apmokyti Pirkėjo personalą (iki 5 asmenų) naudotis sistema ne vėliau kaip per 4 (keturias) savaites nuo prekių pristatymo dienos, suderinęs su pirkėju tinkamą laiką sutarties Specialiųjų sąlygų 2 skyriuje nurodytais kontaktais. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkėjo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas) ir įrangos tinkamas eksploatavimas. Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Pirkėju raštu [el. paštu] suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių. | Atskirai pildyti nereikia, sąlygos įtrauktos į sutarties projektą |

2. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI:

2.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 red.) 4.4.4.4. papunktį. Reikalavimai išvardinti Specialiųjų sutarties sąlygų 13 skyriuje.

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – PRIVALOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė

| Pirkimo objektas - Dujinis chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi | Kiekis - 1 vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis; Reikalaujama rodiklio reikšmė; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). 1; 2; 3; 4; 5; 6. Dujų chromatografas su masių spektrometriniu detektoriumi; Dujų chromatografas – masių spektrometras (toliau – GCMS) kuris pilnavertiškai dirbtų ir atliktų ir vieno, ir trijų kvadrupolių instrumentines užduotis, su paruoštomis metodikomis maisto ir medicinos srities tyrimams.. Analitinių linijų skaičius; Ne mažiau nei dvi (du įvedimo moduliai ir dvi kolonėlės), kai abi linijos pajungiamos į vieną masių spektrometrinį detektorių.. Kolonėlių termostatas.; Darbinės temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 4 °C aukščiau aplinkos temperatūros iki 450 °C (imtinai).. Termostato aušimo greitis; Atvėsimas nuo 450 °C iki 50 °C (imtinai) ne ilgiau nei per 4 min.. Sistemos valdymas ir stėbėjimas; Per grafinį, lietimui jautrų spalvotą ekraną, Skirtas valdymui ir chromatografo parametrų ir būsenos atvaizdavimui. Sistemos diagnostinė ir priežiūros pagalba ekrane; kilus techniniam sutrikimui, ekrane pateikiamas klaidos kodas, pagal kurį naudotojas gautų pilną informaciją gamintojo paruoštoje interaktyvioje aplinkoje apie problemą ir jos sprendimo būdus.. Mėginių įvedimo į sistemą modulis (2 vnt.); Gebantys atlikti mėginio įvedimą ir su srauto dalijimu ir be dalinimo. Pritaikyti standartinių išmatavimų kapiliarinėms kolonėlėms su vidiniu skersmeniu iki 0,53 mm ID (imtinai).. Dujų srautų ir slėgių valdymas; Elektroniškai, programuojamai. Kontroliuojamas slėgio intervalas; Ne siauresnis kaip 0 – 150 psi. Slėgio nustatymo rezoliucija ne daugiau nei 0,01 psi.. Srauto nustatymo diapazonas; Nuo 0 iki 1200 ml/min. H2 ir He dujoms.. Maksimali injektoriaus temperatūra; ne žemesnė nei 450°C, užtikrinant galimybę dirbti su aukštos temperatūros reikalaujančiais mėginiais ir junginiais. Sistema privalo pilnai palaikyti dujų nešėjų srauto režimus nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos, kai nustatoma ir palaikoma:; • pastovi linijinio dujų tekėjimo greičio vertė (cm/s); • pastovi srauto per kolonėlę reikšmė (ml/min).. Dujų taupymo funkcija; Būtina, pilnai programuojama, kai bendras split dujų srautas taupomas ir tarp analizių, ir budėjimo režime.. Automatinis mėginių įvedimo įrenginys; Kombinuoto tipo, atliekantis ir skystų, ir viršerdvės tipo mėginių įvedimą. Pilnai valdomas iš programinės įrangos.. Dviejų analitinių linijų aptarnavimas; Automatinė injekcijos sistema privalo aptarnauti abu mėginių įvedimo modulius ir skystų mėginių, ir viršerdvės režimuose, automatiškai pagal naudojamo instrumentinio metodo parametrus.. Skystų mėginių įvedimo injekcijos tūrio intervalas; Ne siauresnis nei nuo 1 iki 10 µl (imtinai).. Skystų mėginių talpa; ne mažiau nei 150 pozicijų standartiniams chromatografiniams 1,5 - 2 ml buteliukams. Turi būti galimybė naudoti ir kitus buteliukų tūrius.. Injekcijos švirkšto praplovimas prieš ir po injekcijos.; Galimybė naudoti ne mažiau nei du skirtingus plovimo tirpiklius.. Viršerdvės tipo injekcija; Privaloma, visas procesas pilnai automatinis ir programuojamas.. Viršerdvės mėginių talpa; turi turėti galimybę naudoti 10 ml ir 20 ml tūrio buteliukus. Ne mažiau nei 40 pozicijų buteliukams.. Viršerdvės mėginių termostatavimas; Mėginių buteliukų termostatavimo temperatūros maksimali temperatūra ne mažesnė nei iki 200˚C (imtinai). Galimybė vienu metu inkubuoti ne mažiau nei iki 6 mėginių.. Termostatuojamų mėginių maišymas; Privalomas - orbitinio arba lygiaverčio tipo. Maišymas ne mažesniu dažniu nei iki 750 sūkių per minutę (rpm) (imtinai).. Viršerdvės švirkšto termostatavimas; Termostatuojamas visas viršerdvės injektavimo švirkštas iki ne mažiau nei 150˚C (imtinai).. Viršerdvės injektavimo tūris; Maksimalus viršerdvės injekcijos tūris ne mažesnis nei 2 ml. Privalo būti programuojamas efektyvus švirkšto prapūtimas tarp injekcijų, kad pašalintų visus likučius po kiekvienos injekcijos, užtikrinant, kad kitam mėginiui nebus perduota jokių nereikalingų medžiagų.. Dinaminės viršerdvės injekcijos funkcionalumas; Privalomas. Skirtas mažiau lakiems junginiams ir mažesnių koncentracijų analizėms. Su analičių koncentravimu ant pasirinkto sorbento, su pasirenkamu koncentravimo ciklų skaičiumi. Visas procesas pilnai automatinis, programuojamas įskaitant sorbento termodesorbciją, prapūtimą inertinėmis dujomis ir atšaldymą. Komplektuojami visi reikalingi priedai, siūlomos gamintojo įrangos funkcionalumui užtikrinti ir ne mažiau nei 4 koncentravimo galvutės su pasirenkamais sorbentais.. Masių detektorius; Trijų kvadrupolių tipo su valdoma fragmentacija. Galintis pilnavertiškai veikti ir atlikti vieno kvadrupolio detektoriaus tipo užduotis.. Jonizacija; Sistema komplektuojama su elektronų smūgine (EI) jonizacija. Privaloma galimybė siūlomą sistemą praplėsti jonizacijas su teigiama chemine ir neigiama chemine jonizacijomis.. Programiškai keičiama jonizacijos energija (įtampa); Maksimali jonizacijos energija ne mažesnė nei 150 eV. Jonizacijos filamentų konstrukcija; Ne mažiau 2 jonizacijos filamentai.. Matuojamų masių intervalas; Ne siauresnis kaip 10 – 1050 amv.. Dinaminis diapazonas; Ne siauresnis nei 106.. Skenavimo greitis; Ne mažesnis nei 20 000 amv/s, esant 0,1 amv žingsniui.. Dviejų kolonų pajungimas; Privalomas ir komplektuojamas sistemos gamintojo sprendimas, leidžiantis dviejų kapiliarinių kolonėlių pajungimo į vieną masių spektrometrinį detektorių, kai per abi kolonėles teka dujų nešėjų srautas. Vakuumavimo sistema; Vakuumavimo sistema turi būti sudaryta iš vieno rotacinio ir vieno turbomolekulinio siurblio. Privalomas integruotas gilaus vakuumo lygio matavimo sensorius.. Duomenų surinkimo režimai; Produkto fragmentų skenavimas; prekursoriaus skenavimas; neutralaus fragmento praradimo (angl. neutral loss) skenavimo režimas; MRM (SRM) režimas; Q1 ir Q3 Scan režimai; Q1 ir Q3 SIM (SIR) režimai. Privalomi kombintuoti režimai, kai vienu metu atliekama: Scan/MRM, Scan/SIM.. Darbas vieno kvadrupolio GC/MS režime; Privalomas. Įranga turi užtikrinti kokybišką ir jautrią analizę vieno kvadrupolio GC/MS (dujų chromatografijos–masių spektrometrijos) režimu. Privaloma pilnai funkcionali Q3 Scan režimo (pilno masių skenavimo) veikla, leidžianti atlikti masių spektrų įrašymą ir taikyti spektrines bibliotekas junginių identifikavimui.. Jautrumas (signalo triukšmo santykis) MRM režime, pagal oficialią gamintojo specifikaciją; EI MRM režime ne mažesnis nei 30000:1, injektuojant 100 fg (OFN), prie tranzicijos 272 < 222.. Mažiausia prietaiso nustatoma koncentracija (IDL), pagal oficialią gamintojo specifikaciją; Ne daugiau nei 0,3 fg OFN, prie tranzicijos 272 < 222. Programinė įranga GCMS instrumento valdymui ir duomenų surinkimui; Pilnas GCMS ir automatinio mėginių įvedimo įrenginio valdymas, duomenų surinkimas, saugojimas ir ataskaitų kūrimas. Privalomos valdymo funkcijos; - Vakuumo paleidimas. Pilnai automatinis procesas, paleidžiamas vienu paspaudimu. - Galimybė vienoje analizių sekoje atlikti mėginio įvedimą ir analizę į abi analitines linijas. - Galimybė vienoje sekoje atlikti analizes naudojant fragmentacijos dujas ir be jų. - Privaloma nedarbinė, elektros ir dujų resursus taupanti (angl. standby) būsena, į kurią pereinama vieno mygtuko paspaudimu, arba automatiškai baigus analizių seką.. Didelio kiekio duomenų apdorojimo funkcionalumas; Privalomas funkcionalumas leidžiantis didelio kiekio duomenų analizę: - Daugybinių analizių MS chromatogramų rodymas viename lange visiems mėginiams pagal analitęi arba visoms analitinėms pagal mėginį. - Privaloma galimybė visoms MS chromatogramoms įkelti referentinę pasirinktą MS chromatogramąii. - Privaloma smailių integravimo rankinė korekcija, kuri automatiškai žymima kita spalva arba kitaip identifikuojama. - Analitės pagrindinių ir referentinių tranzicijų santykių, bei sulaikymo laikų automatinis atnaujinimas metode ir analizuojamuose duomenyse pagal pasirinktą chromatogramą vieno paspaudimo funkcionalumu. - Gautų rezultatų spalvinis išskyrimas (angl. flagging) - Automatinis kokybės kontrolės grafikų (angl. quality control charts) generavimas. EI masių spektrų bibliotekos; - Naujausia NIST masių spektrų bibliotekos versija arba lygiavertė jai. - Atskira dedikuota išplėstinė kvapiųjų junginių masių spektrų biblioteka. Turinti ne mažiau nei 4000 skirtingų kvapiųjų junginių, su galimybe papildyti ar prireikus atnaujinti . - Atskira išplėstinė lipidų masių spektrų biblioteka. Turinti ne mažiau nei 400 skirtingų lipidinių ar susijusių junginių. Komplektuojama dedikuota GCMS programinė įranga junginių kandidatų paiešką ir atranką išvardintose bibliotekose privalo vykdyti ir pagal masių spektrų panašumą, ir naudojant RI (angl. retention index).. Su siūloma GCMS sistema komplektuojami optimizuotos metodikos paketai metabolitų (1.8.1) ir kvapiųjų junginių (1.8.2) kokybinei ir kiekybinei analizei. Bendri reikalavimai; Privalomos, siūlomos įrangos gamintojo paruoštos (ar oficialiai patvirtintos), optimizuotos ir suderintos su siūlomos sistemos modeliu ir konfigūracija. Pilnai paruoštos darbui, t. y. leidžiančios dirbti be papildomo instrumentinių sąlygų paieškos ir optimizacijos žingsnio. Metodikos privalo turėti ne mažiau kaip: - Fiksuotus optimizuotus visus instrumentinius analitinių metodų parametrus, įskaitant chromatografinius. - Optimizuotus visus MS detektoriaus analičių duomenų surinkimo parametrus (įskaitant pilną MRM arba analogiško režimo informaciją). - Oficialias, gamintojo paruoštas detalias darbo instrukcijas. - Funkciją, kuri leidžia automatiškai nustatyti visų metodo analičių aktualius sulaikymo laikus, nenaudojant pačių analičių standartų.. Optimizuotas metabolitų analizės metodikos paketas; Paketas privalo turėti ne mažiau nei 500 metabolitų su MRM ar analogiška detekcija. Privalo būti įtraukti junginiai leidžiantys metabolitų analizę įvairiose matricose: - Metabolitai būdingi gyvūninės ir augalinės kilmės maisto mėginiuose - ne mažiau nei po 250 būdingų metabolitų MRM, arba analogišku režimu. - Metabolitai būdingi medicininiuose kraujo, šlapimo ir ląstelių mėginiuose. Ne mažiau nei po 140 būdingų metabolitų MRM arba analogišku režimu. - Tarp metabolitų privalo būti ne mažiau nei 50 riebiųjų rūgščių ir ne mažiau nei 20 angliavandenių junginių MRM arba analogišku režimu.. Optimizuota kvapiųjų junginių analizės metodikos paketas; Kvapiųjų junginių metodikos paketas su junginių jusline informacija ir kiekybinio nustatymo funkcionalumu ne mažiau nei 500 kvapiųjų junginių MRM arba analogiška detekcija. Turi turėti: - Visų junginių juslinę informaciją - kvapo apibūdinimą; - Bent 150 nepageidaujamo blogo kvapo junginių privalo turėti juslinio slenksčio (koncentracijos) informaciją. - Metodika privalo turėti kiekybinės kalibracijos informaciją visiems junginiams, ir leisti atlikti kiekybinę ir/ar pusiau kiekybinę analizę nenaudojant analizuojamų medžiagų. Vidiniai standartai, būtini kvapiųjų junginių analizės metodikos taikymui, privalo būti pateikti kartu su įranga.. Priedai; Privalomi. Chromatografinės kolonos; Dujų chromatografinės kolonėlės: - 30 m x 0,25 mm ID su pasirenkamu siorbentu, ne mažiau nei 2 vnt. - 60 m x 0,25 mm ID, su pasirenkamu sorbentu 1 vnt.. Chromatografinės priemonės; Pradinis užsukamų chromatografinių 2 ml buteliukų rinkinys, ne mažiau nei 500 vnt. Pradinis 13 mm diametro, 0,2 µm porų dydžio švirkštinių filtrų rinkinys, ne mažiau nei 200 vnt., su poliniams tirpikliams tinkama membrana, ir ne mažiau nei 200 vnt. su PTFE membrana arba lygiaverte.. Kompiuterinė darbo vieta; Privaloma kompiuterinė vieta, kuri pilnai atitinka siūlomos įrangos gamintojų keliamus reikalavimus, su ne mažesniu nei 27 colių įstrižainės monitoriumi. Privalomas tinklinis spausdintuvas.; Nurodyti kompiuterinės darbo vietos ir spausdintuvo gamintoją, modelį.. Dujų pajungimas; Privaloma įskaičiuoti visus dujų pajungimus GCMS sistemai nuo dujų šaltinio reduktoriaus, atstumas ne mažiau nei 15 m heliui ir fragmentacijos dujoms. Privalomi dujų nešėjų filtrai su indikatoriais.. Bendri reikalavimai. Suderinamumas; Dujų chromatografo su masių spektrometriniu detektoriumi elementai (įskaitant detektorių ir programinę įrangą) privalo būti vieno gamintojo. Arba privalomas oficialus įrangos gamintojo patvirtinimas, kad siūlomas ne to gamintojo elementas yra visiškai suderinamas su sistema ir programine įranga, pasiekiant pilną funkcionalumą ir valdymą.; Dokumentai, patvirtinantys, kad elementai suderinami, pateikiami tuo atveju, kai elementai nėra to paties gamintojo kartu su įranga. Kitu atveju turi būti nurodyta, kad įranga yra suderinama ir parduodama to paties gamintojo.. Garantija įrangai ir priežiūra; Garantija ne mažiau nei 24 mėn. nuo įrangos instaliavimo ir pajungimo datos. Privalo būti įskaičiuotas ir vykdomas ne mažiau 24 mėn. (garantiniu laikotarpiu) sistemos prevencinis aptarnavimas pagal gamintojo numatytas procedūras ir intervalus. Įtraukiant keičiamas dalis, darbus ir kelionės kaštus. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekių trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.; Garantiją įrodančių dokumentų prašoma pateikti sutarties vykdymo metu.. |

i Analitė - komponentas, kurio rodikliai nustatomi mėginyje kokybinės ar kiekybinės analizės būdu ir išreiškiami matavimo vienetais (ieškoma medžiaga pvz gliukozė)

ii Referentinė chromatograma  x

Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).

4. PAPILDOMOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, UŽ KURIAS SKIRIAMI BALAI (KOKYBINIAI PARAMETRAI)

Tiekėjui nenurodžius (neužpildžius lentelės) siūlomos prekės parametrų šiame skyriuje, papildomi balai neskiriami.

4.1. Kriterijaus (T1) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Kvadrupolio apsauga nuo taršos“:

| Yra keičiamos ir/ar valomos kvadrupolio strypų dalys - pre-rod | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Nėra | 0 balų |  |  |  |
| Yra | 5 balai |  |  |  |

4.2. Kriterijaus (T2) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Jonizacijos filamentų montavimas“:

| Galimybė kiekvieną iš dviejų jonizacijos filamentų fiziškai pakeisti atskirai po vieną, vienam iš jų perdegus. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Galima keisti tik abu kartu | 0 balų |  |  |  |
| Galima keist po vieną | 5 balai |  |  |  |

4.3. Kriterijaus (T3) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Spektrų kokybė skenuojant maksimaliais greičiais“:

| Gamintojo aktyvus technologinis sprendimas garantuojantis nepakitusius masių spektrus (nepakitęs didelių ir mažų masių intensyvumų santykis) skenuojant maksimaliais greičiais. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Taikomas | 5 balų |  |  |  |
| Netaikomas | 0 balai |  |  |  |

4.4. Kriterijaus (T4) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Maksimalus skenavimo taškų rinkimo greitis“:

| Maksimalus skenavimo taškų rinkimo greitis | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| ≤ 100 skenavimų/s | 0 balų |  |  |  |
| nuo 101 iki 299 skenavimų/s | 2 balai |  |  |  |
| ≥ 300 skenavimų/s | 5 balai |  |  |  |

4.5. Kriterijaus (T5) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sistemos jautrumas Scan režime“:

| Jautrumas (signalo triukšmo santykis) vieno kvadrupolio EI SCAN režime, pagal oficialų gamintojo specifikacijos dokumentą, prie m/z 272, inkjektuojant 1 pg OFN | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| S/N ≤ 1000:1 | 0 balų |  |  |  |
| S/N nuo 1001:1 iki 1999:1 | 2 balai |  |  |  |
| S/N ≥ 2000:1 | 5 balai |  |  |  |

4.6. Kriterijaus (T6) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Automatinė vakuumo kokybės patikra“:

| Automatinė sistemos funkcija, savarnakiškai po vakuumo įjungimo atlikanti pasiekto vakuumo kokybės įvertinimą, atliekant vakuumo mikronuotėkio patikrą, matuojant oro ir/ar sistemos masių derinimiui naudojamų junginių m/z santykius. Automatiškai pateikiamas tinkama/netinkama įvertinimas. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Nėra automatinė mikronuotėkio patikros | 0 balų |  |  |  |
| Yra automatinė mikronuotėkio patikra | 5 balai |  |  |  |

4.7. Kriterijaus (T7) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sekos laiko apskaita“:

| Paleidus analizių seką, turi būti funkcija rodanti realų laiką iki sekos pabaigos. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Nėra sekos laiko apskaitos | 0 balų |  |  |  |
| Yra sekos laiko apskaitos | 5 balai |  |  |  |

4.8. Kriterijaus (T8) balai bus skiriami už tiekėjo Pasiūlymo formoje nurodytą „Sulaikymo laikų korekcija metode pakeitus kapiliarinę kolonėlę ar jos ilgį“:

| Privaloma automatinė funkcija. Korekcijos proceso sudarymui/atlikimui neturi būti naudojamos analizuojamos medžiagos ir neturi būti keičiamos jokios optimizuotos metodų instrumentinės sąlygos. | Skiriamas balų skaičius | Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) | Dokumento lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą) |
| Nėra funkcijos, kuri proceso sudarymui/atlikimui nenaudoja analizuojamų medžiagų ir nekeičia jokių optimizuotų metodo instrumentinių sąlygų. | 0 balų |  |  |  |
| Yra funkcija, kuri proceso sudarymui/atlikimui nenaudoja analizuojamų medžiagų ir nekeičia jokių optimizuotų metodo instrumentinių sąlygų. | 5 balai |  |  |  |

Techninių specifikacijų rodiklių pagrindimas

Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus pozicijas, kuriose nurodyta, kad nereikalaujama). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta, užpildant Techninės specifikacijos 5 ir 6 stulpelius (Dokumento pavadinimas ir Dokumento lapo numeris).