Dumblo koncentracijos matuokliai aerotanke su montavimo darbais (Skelbiama apklausa) Pirkimo Nr. 3607237

Atsakymai į klausimus Nr.2

2025-07-18

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-15 19:54 CVP IS pranešimu ID 281479 Nesutinkame su 3. punkto atsakymu. Mūsų manymu toks punkto reikalavimas riboja konkurenciją ir yra pritaikytas vienam konkrečiam gamintojui ir jo produktui. Daviklio sensoriaus korpuso medžiaga tikrai neįtakoja dumblo koncentracijos daviklio matavimo kokybės ir patikimumo. Prašau leisti naudoti daviklius, kurių korpusas yra ne tik iš nerūd. plieno korpuso bet ir iš kitų medžiagų. Svarbu kad medžiaga būtų atspari korozijai: mūsų atveju mes siūlome Black Acetal Co-Polymer, kuri naudojama nuotekų valyklose panašiomis sąlygomis. | Nesutinkame, kad tai pritaikyta vienam konkrečiam gamintojui, nes mums žinomi bent trijų gamintojų tokio tipo pritaisai su nerūdijančio plieno korpusais. Tačiau leidžiame siūlyti prietaisą su kitokia (pvz. jūsų siūloma medžiaga) dėl to, kad tai neįtakoja matavimo kokybės. Keičiame techninės specifikacijos 2.8. punktą, jį išdėstydami taip: „Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga atspari korozijai“. Teikiame pirkimo dokumentų aktualias redakcijas: 1. Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-07-18). 2. Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma ir priedai (aktuali redakcija 2025-07-18). |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-07-16 13:56 CVP IS pranešimu ID 282444 Reikalaujami prekių parametrai nurodyta: 1.1. p. Antrinis prietaisas, 1 vnt. - ar galima siūlyti 2 valdiklius. Pagal montavimo vietą ir įrangos išdėstymą tokia konfigūracija būtų vartotojui patogesnė. 1.7. p Apsaugos klasė nurodyta IP66. Ar galima siūlyti antrinį prietaisą kuris turi IP65. Toks valdiklis pilnai pritaikytas darbui lauke, bei montuojamas su skydu kuris apsaugo nuo tiesioginio stipraus lietaus ar vandens srauto. | Taip galima siūlyti du valdiklius. Keičiame techninės specifikacijos 1.1. punktą, jį išdėstydami taip: „Antrinis prietaisas (signalo keitiklis), 1 vnt. arba 2 vnt.“. Galite siūlyti antrinį prietaisą su IP65 su papildomu skydu kuris atitinka IP66 atsparumo klasę (Prietaisas yra apsaugotas nuo dulkių ir gali būti naudojamas lyjant lietui). Keičiame techninės specifikacijos 1.7. punktą, jį išdėstydami taip: „IP 66 arba IP65 su papildomu skydu kuris atitinka IP66 atsparumo klasę“. Teikiame pirkimo dokumentų aktualias redakcijas: 1. Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-07-18). 2. Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma ir priedai (aktuali redakcija 2025-07-18). |