PRIEDAS NR. 2

PASIŪLYMO FORMA

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL DUMBLO KONCENTRACIJOS MATUOKLIŲ AEROTANKE PIRKIMO SU MONTAVIMO DARBAIS

_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

4. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

3.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

4. REIKALUJAMI PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antrinis prietaisas (signalo keitiklis), 1vnt. |  |  |
| 1.1. | Antrinis prietaisas (signalo keitiklis), 1 vnt. arba 2 vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį | Nurodyti |
| 1.2. | Prijungiamų analizės daviklių skaičius | ≥4 x skaitmeniniai davikliai | Nurodyti |
| 1.3. | Išėjimai | Profibus DP | Nurodyti |
| 1.4. | Maitinimas | 230V AC | Nurodyti |
| 1.5 | Korpuso medžiaga | Plastikas | Nurodyti |
| 1.6 | Darbinė aplinkos temperatūra | -20 iki 55 ˚C | Nurodyti |
| 1.7 | Apsaugos klasė | IP 66 arba IP65 su papildomu skydu kuris atitinka IP66 atsparumo klasę | Nurodyti |
| 1.8 | Elektromagnetinis suderinamumas | EN 61326-1, klasė A skirta pramonei | Nurodyti |
| 1.9 | Valdymas, galimybės | Funkciniai klavišai, daviklių kalibravimo galimybė, daviklių darbo laiko registravimas ir signalizavimas kai baigiasi jo tarnavimo laikas | Nurodyti |
| 1.10 | Grafinis displėjus | Vartotojo pasirenkami ekranai su norimu matuojamu parametru | Nurodyti |
| 1.11 | Duomenų archyvavimas | Matavimo reikšmių archyvas Grafinis displėjus archyvinių duomenų grafinei peržiūrai Kalibravimų archyvas Konfigūracijų, nustatymų archyvas Programinių atnaujinimų archyvas Operacijų archyvas Diagnostinių įrašų archyvas | Nurodyti |
| 2. | Dumblo koncentracijos matavimo jutikliai, 4vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį | Nurodyti |
| 2.1 | Duomenų perdavimas tarp jutiklio ir keitiklio | skaitmeninis | Nurodyti |
| 2.2 | Jutiklio matavimo lango užsiteršimo detekcija | Turi būti | Nurodyti |
| 2.3 | Jutiklis privalo turėti galimybę automatiškai apsivalyti be žmogaus pagalbos. Nuvalymo intervalas turi būti keičiamas iš antrinio prietaiso. | Turi būti. Nurodyti automatinio valymo būdą | Nurodyti |
| 2.4 | Jutiklio veikimo principas | Optinis (scattered light) | Nurodyti |
| 2.5 | Matavimo ribos | 0 .. 10 g/l arba platesnės | Nurodyti |
| 2.6 | Sensoriaus apsaugos laipsnis | IP68 | Nurodyti |
| 2.7 | Gamyklinė kalibracija | Turi būti | Nurodyti |
| 2.8 | Jutiklio korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga atspari korozijai. | Nurodyti |
| 2.9 | Jutiklio matavimo lango medžiaga | Safyras | Nurodyti |
| 3 | Jutiklio montavimo armatūra, 4 vnt | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį | Nurodyti |
| 3.1 | Armatūros medžiaga | Nerūdijantis plienas AISI 316L arba plastikas | Nurodyti |
| 3.2 | Visų kitų tvirtinimo elementų medžiaga | Nerūdijantis plienas AISI 316L arba plastikas | Nurodyti |
| 3.3 | Armatūra privalo būti pritaikyta lengvam sensoriaus aptarnavimui bei išėmimui | Taip | Nurodyti |
| 3.4 | Armatūros diametras | 40 mm | Nurodyti |

5.  PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |
| 1. | Dumblo koncentracijos matuokliai aerotanke | vnt. | 4 |  |  |
| 3. | Montavimo darbai | Kompl. | 4 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3. | Dokumentas, patvirtinantis prekių garantinio aptarnavimo galimybę |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3.	pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

5.	mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)