## specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
INSTRUMENTŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖS, NR. 10071
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
1. Tiekėjai turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas atitikties dokumentas pagal Europos direktyvų nuostatas: t.y. (ES) 2017/745 reikalavimus pavirtinantį atitikties sertifikatą arba lygiaverčai dokumentai (atitikties deklaracija ir rašytinis susitarimas su notifikuojančia įstaiga). Šis reikalavimas taikomas siūlantiems priemones, skirtas medicinos priemonių /prietaisų priežiūrai (valymui ir dezinfekavimui).
2. Tiekėjai, siūlantys cheminės dezinfekcijos ir higienos priežiūros priemones, kartu su pasiūlymu turi pateikti priemonės saugos duomenų lapą, parengtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Sutarties vykdymo metu, tiekėjai turi pateikti kiekvienos priemonės gamintojo parengtą naudojimo instrukciją originalo ir lietuvių kalbomis.
6. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalbomis. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai.
Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. Nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). BŪTINA NURODYTI SIŪLOMOS PREKĖS CHARAKTERISTIKOS/REIKALAVIMO KONKREČIĄ VERTĘ.
1. | Medicinos instrumentų ir priemonių plovimo, dezinfekcijos ir priežiūros priemonės automatinėms mašinoms INOVA BHT, INOVA MA, INOVA E. Siūlomos priemonės turi būti vieno gamintojo, priemonių talpos turi būti skirtingų spalvų pagal savo paskirtį
1.1. | Endoskopų ploviklis, derantis su 1.2 pozicijoje aprašytu dezinfektantu | Veikliosios medžiagos: nuo 5 iki 15% nejoninių paviršiaus aktyviųjų medžiagų, enzimai. Koncentrato pH 6 - 7,5. Naudojamas 0,5% tirpalas. Talpa 5-6 litrai. | litras | 400
1.2. | Endoskopų dezinfektantas | 100 g tirpalo yra: 20 g gliutaraldehido.Kitos sudedamosios medžiagos korozijos inhibitoriai, soliubilizatoriai, kompleksodariai. Naudojamas ne daugiau 1 % koncentrato tirpalas, dezinfekuojant 55-60 laipsnių temperatūroje. Talpa 5-6 litrai. | litras | 250
1.3. | Lengvai šarrminis enziminis valiklis | Produkto sudėtis: anijoninės paviršiaus akyviosios medžiagos, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, enzimai, korozijos inhibitoriai; Sudėtyje nėra silikatų. Koncentrato tirpalo pH 10,5 - 11,0;. Plovimo temperatūra nuo 40 iki 60° C. Naudojamos koncentracijos nuo iki 1,0 %. Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų. Tinka robotinių instrumentų plovimui.
1.3.1 | Talpa 5 litrai |  | litras | 900
1.3.2 | Talpa 20 litrų |  | litras | 1560
1.4. | Neutralizuojanti skalavimo priemonė | Produkto sudėtis: organinė rūgštis, kurios sudėtyje yra ≥ 50 ¬ < 70 % citrinos rūgšties monohidrato. Organinė rūgštis sumažina žalingą šarminių ir silp+C20:C24nai šarminių ploviklių poveikį instrumentams, pagerina plovimo kokybę. Koncentrato pH~2. Naudojamas 0,1-0,2% koncentrato tirpalas. Talpa 5-6 litrai | litras | 500
1.5. | Ploviklis chemoterminei dezinfekcijai | Priemonė skirta įrenginių (transportavimo vežimėlių ir instrumentų transportavimo konteinerių) plovimui kieto inventoriaus plovimo mašinoje. Produkto sudėtis: 15 30 % nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, tirpikliai, koroziją inhibuojančios medžiagos ir pH reguliuojančios medžiagos. Koncentrato pH~7. Tinkamas naudoti 0,1-0,2% koncentracijos tirpalas. Talpa 5-6 litrai | litras | 450
1.6. | Neutralizuojanti dezinfekcijos priemonė | Priemonė skirta įrenginių (transportavimo vežimėlių ir instrumentų transportavimo konteinerių) dezinfekcijai automatinėje kieto inventoriaus plovimo mašinoje. Veikliosios medžiagos 100g produkto: 4,0±0,5 g dimetildioktilamoniochlorido, 3,0±0,5 g fenoksipropanolio. Tankis 1±0,05 g/ml. Koncentrato pH~ 6. Be chloro, aldehidų ir fenolio. Naudojamas ne daugiau 1% koncentracijos tirpalas. Talpa 20 -25 litrų. | litras | 700
1.7. | Kalkių šalinimo priemonė basonų plautuvams | Priemonė basonų ir šlapimo surinkimo indų nukalkinimui automatiniuose dezinfekuojančiuose plautuvuose. Sudėtyje turi būti organinių rūgščių. Be pavišiaus aktyviųjų medžiagų. Priemonė veiksmingai apsaugo nuo kalcio karbonato nuosėdų susidarymo ir jas šalina. Naudojama koncentracija: 0,01 % vienam dH. Koncentrato pH ~ 1,3 Talpa 5-6 litrai | litras | 300
1.8. | Ploviklis basonų plautuvuose | Priemonė basonų ir šlapimo surinkimo indų plovimui automatiniuose basonų plautuvuose. Be fosfatų.Sudėtyje yra fosfonatų, kalio šarmo, silikatų. Naudojamo tirpalo koncentracija – 0,3 – 0,5%. Koncentrato pH ~ 14. Talpa 5-6 litrai | litras | 300
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
2. | Basonų plovimo - dezinfekavimo, skalavimo priemonės, tinkamos Getinge gamintojo įrangai (būtina pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą kartu su pasiūlymu)
2.1 | Basonų plovimo - dezinfekavimo priemonė. | Silpnai šarminė. Sudėtis: natrio hidroksidas <5%, paviršiaus aktyviosios medžiagos, korozijos inhibitoriai. Koncentrato dozuotė iki 5ml/l. Priemonės talpa turi įsistatyti į turimos įrangos korpusą. Pakuotė: 5 ltr ± 0,5 l. | litras | 1000
2.2 | Basonų plovimo - skalavimo priemonė | Tinkama naudoti su pozicijoje 3,1 nurodyta priemone. Priemonės talpa turi įsistatyti į turimos įrangos korpusą. Pakuotė: 5 ltr ± 0,5 l. | litras | 1000
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
3. | Priemonės automatinėms basonų plovimo - dezinfekavimo mašinoms. Siūlyti vieno gamintojo tarpusavyje derančias medžiagas.Specialiai pritaikyta plovimo mašinai Lichka Geysir 1050 (būtina pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą kartu su pasiūlymu)
3.1 | Plovimo priemonė automatinėms basonų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | Koncentratas. Veiklioji medžiaga – kalio hidroksidas <5%, kompleksinės medžiagos, korozijos inhibitorius. Pakuotė: 5 ltr ± 0,5 l. Dozavimas: ≤ 4-7 ml/1 | litras | 1000
3.2 | Nukalkinimo priemonė automatinėms basonų plovimo - dezinfekavimo mašinoms | Koncentratas. Veiklioji medžiaga – organinės rūgštys < 30 %, kompleksinės medžiagos, korozijos inhibitorius; Neputojanti. Pakuotė: 5 litrai ± 0,5 l. Dozavimas: ≤ 1 – 3 ml/1. | litras | 2000
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
4. | Odontologijos aspiracinių sistemų priežiūros priemonės. Siūlyti vieno gamintojo tarpusavyje derančias medžiagas
4.1. | Dezinfektantas skirtas aspiracinių sistemų ir separatorių kasdieninei dezinfekcijai | Sudėtis: 100 g yra- propanolio 15-18 g, ketvirtinių amonio junginių 0,20- 0,25 g. Ekspozija iki 1 min. Pakuotė 2-2,5 l. Veikimo spektras- veikia baktericidiškai, tuberkuliocidiškai, dalinai virucidiškai. Pakuotė 5-6 l. | litras | 150
4.2. | Specializuotas aspiracinių sistemų ir separatorių rūgštinis valiklis | Pašalina kalkių nuosėdas. Sudėtis: organinės rūgštys 15-30%, fosforo rūgštys 15-30 %, neputojantys surfaktantai ne daugiau kaip 5 %, pH 1.5-2.5. Ekspozija iki 2 val. Pakuotė 2-2,5 l | litras | 60
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
5. | Specialios paskirties plovikliai ir dezinfektantai plovimo mašinai OLYMPUS ETD 3, turintys OLYMPUS leidimus OLYMPUS endoskopams plauti ir dezinfekuoti mechanizuotu būdu. Siūlyti vieno gamintojo tarpusavyje derančias medžiagas
5.1 | Endoskopų dezinfekavimo priemonė | Endoskopų dezinfekavimo priemonė. Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 10-20%, acto rūgštis 5-10%, peracto rūgštis 2-5%. | litras | 280
5.2. | Priedas instrumentų dezinfekavimo priemonei-aktyvuojanti peracto rūgštį medžiaga | Priedas instrumentų dezinfekavimo priemonei-aktyvuojanti peracto rūgštį medžiaga . Veiklioji medžiaga- Natrio hidroksidas 2-5%. | litras | 300
5.3. | Endoskopų plovimo priemonė deranti su 5.1 ir 5.2 poz. | Endoskopų plovimo priemonė. Veiklioji medžiaga Riebiųjų alkoholių etoksilatai 5-10%, etanolaminai 5-10%. | litras | 125
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
6. | Plovimo – dezinfekavimo priemonės, skirtos BeliMed plautuvams. Siūlyti vieno gamintojo tarpusavyje derančias medžiagas
6.1. | Medicininių instrumentų ir lanksčių endoskopų ploviklis, skirtas naudoti automatiniuose dezifekuojančiuose plautuvuose | Plovklis turi būti tinkamas naudoti chirurginių instrumentų, medicinos priemonių, standžių ir lanksčių endoskopų plovimui. Ploviklio sudėtyje sudėtyje turi būti enzimų. Naudojamas 0,2-1,0 % tirpalas. Darbinė temperatūra 30 - 60° C. Koncentrato pH 10,5 Sudėtyje turi būti enzimų, natrio ksilensulfonatų ≥ 5 – < 10, monopropilenglikolis ≥ 3 – < 5, subtilizinas ≥ 0.1 – < 1. Be fosfatų ir silikatų. Pateikti atitikties (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią deklaraciją. Pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose kartu su pasiūlymu. Pageidaujama pakuotė: 5 - 6 l kanistras. | litras | 12600
6.2. | Priemonė lanksčių endoskopų chemo-terminei dezinfekcijai automatinėse endoskopų plautuvuose | Priemonė turi būti neputojanti. 100 g produkto turi būti: gliutaraldehido ne daugiau 20 g. Kitos sudėtinės medžiagos turi būti tirpikliai, organinių rūgščių druskos, korozijos inhibitoriai. Priemonės veiksmingumas: baktericidinis pagal EN ISO 13727, EN ISO 14561 (1% tirpalo)- ne daugiau 5 min.; fungicidinis pagal EN ISO 13624, EN ISO 14562 (1.0% tirpalas)- ne daugiau 5 min.; mikobaktericidinis pagal EN ISO 14348, EN ISO 14563 (1.0% tirpalas)- ne daugiau 5 min. Virucidinis pagal EN ISO 14476, EN 17111 (1.0% tirpalas) – ne daugiau 5 min. Pateikti atitikties (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią deklaraciją. Koncentrato ir darbinio tirpalo pH apie 4,0. Pageidaujama pakuotė: talpa 5-6 L kanistras. Kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose | litras | 500
6.3. | Plovimo mašinos BeliMed CS 750 plovimo ir dezinfekcijos priemonė | Be aldehidų. Mažai putojanti. Priemonės dezinfekcijos veiksmingumas turi būti testuotas pagal EN ISO 15883-7 (2016) standartą. Naudojamas darbinis 0,5 % tirpalas. Priemonės veiksmingumas: Baktericidinis (E. faecium) pagal EN ISO 13727 - ne daugiau 1 min; Mielicidinis (C. albicans) pagal EN ISO 13624 - ne daugiau 3 min; Tuberkulocidinis (M. terrae) EN ISO 14348 - ne daugiau 3 min; Viruscidinis pagal EN ISO 14476 – ne daugiau 3 min.Veikliosios medžiagos 100 g. produkto turi būti: Didecyldimetilamonio chloridas 1,25g; allkilbenzildimetil amonio chloridas 1,25 g. .Darbinio tirpalo pH: apie 5-6. . Pateikti atitikties (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią deklaraciją. Pakuotė: 10 -15 l kanistras Kartu su pasiūlyu Pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą dėl siūlomo ploviklio tinkamumo naudoti Belimed plautuvuose. | litras | 1500
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
7. | Plovimo dezinfekvimo priemonės specialiai testuotos su ligoninėje naudojamomis 46-serijos mašinomis, pagal LST EN ISO 15883. Kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad priemonės yra gamintojo testuoto darbui su Getinge 46 ir 56 serijos automatinėms instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinoms
7.1 | Plovimo priemonė instrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms | Silpnai šarminė plovimo priemonė, skirta naudoti plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose, ultragarso vonelėse. pH ne daugiau 12. Tinka plauti šarmams atsparius paviršius, pvz., nerūdijantį plieną, keramiką, stiklą, atsparų plastiką. Dozavimas 3–10ml/l. Temperatūra 35–50°C. Atitinka (ES) 2017/745 (MDR). Sudėtinės dalys: anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 % nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos <5 %, fermentai, rišikliai, rūdžių inhibitoriai. Sudėtyje neturi būti kalio hidroksido. Pageidaujama talpa 5-6 l bakeliuose. | litras | 720
7.2 | Neutralizavimo priemonė intrumentų plovimo dezinfekcijos mašinoms | Silpna organinė rūgštis, skirta plovimo – dezinfekavimo įrenginiuose neutralizuoti šarmines plovimo medžiagas ir nuo medicininių prietaisų pašalintas kieto vandens kalkines nuosėdas bei kitus rūgštyse tirpius mineralus. Neutralizavimo priemonė veiksmingai sumažina praplovimo vandens pH po šarminio plovimo proceso. Tinka visiems rūgštims atspariems paviršiams, tokiems kaip nerūdijantis plienas, keramika, stiklas ir plastikai. Neutralizavimas: dozė 1-2 ml/1 l Atitinka (ES) 2017/745 (MDR). Sudėtis citrinų rūgštis >30 %. Išfasavimas 5-6 litrų talpose. | litras | 360
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
8. | Endoskopų plovimo - dezinfekavimo priemonės Olympus dezinfekavimo mašinose. Siūlyti vieno gamintojjo priemones. Pateikti įrangos gamintojo rekomendacijas naudoti siūlomas priemones.
8.1 | Endoskopų plovimo priemonė | Sudėtis: fermentai, nejoninės paviršio aktyviosios medžiagos, 5-15 % glikolis. Priemonės dozuotė - ne daugiau 0,3 %. Pageidaujama pakuotė 4-6 litrų talpose. | litras | 900
8.2 | Endoskopų dezinfekcijos priemonė | Sudėtis: gliuteraldehidas, korozijos inhibitoriai, kompleksiniai alkoholiai. Priemonės dozuotė 2-3 ml/ litrui vandnes. Pageidaujama pakuotė 4-5 l talpose. | litras | 900
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
9. | Instrumentų valymo ir dezinfekcijos priemonė | Paskirtis - chirurginių ir medicininių instrumentų, karščiui jautrių instrumentų ir endoskopinės įrangos valymui ir dezinfekcijai. Veiklioji medžiaga: pagrinde ketvirtiniai amonio junginiai, gali būti pridėtinių, (išskyrus aldehidus, fenolius). Paruošto naudoti tirpalo pH neutralus - silpnai šarminė, (7,0 - 7,5 ribose, naudojant vandentiekio vandenį). Išvardintiems antimikrobiniams poveikiams naudojama tirpalo koncentracija ne didesnė nei 2 proc. Antimikrobionio aktyvumo lygiai: baktericidinis (atitinka EN 13727 ir EN 14561 (ir nešvariomis sąlygomis) ; virucidinis poveikis min virusai su apvalkalu (atitinka EN 14476 ir EN 17111 nešvariomis sąlygomis), mielicidinis poveikis (atitinka EN 13624 ir EN 14562 nešvariomis sąlygomis); tuberkuliocidinis poveikis (atitinka EN 14348 ir EN 14563 nešvariomis sąlygomis). Tinkamas naudoti ultragarso vonelėse. Sertifikuotas pagal (ES) 2017/45.
9.1 |  | Talpa 1-2 l su integruotu dozavimo indu ar pompa | litras | 2000
9.2 |  | Talpa 5-6 l su dozavimo pompa. | litras | 2600
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
9 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
10. | Medicinos prietaisų priežiūros priemonė | Naudojama chirurginių metalinių medicinos instrumentų sujungimams sutepti. Susidariusi plėvelė netrukdo sterilizacijos metu patekti garams ant sterilizauojamų priemonių paviršiaus. Paruošta naudojimui priemonė. Turi suformuota ir prailgintą dozavimo įtaisą, kurio pagalba priemonė įpuškiama į plyšius. Pageidaujama pakuotė 400-500 ml talpose. | litras | 90
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur:
...proc. PVM suma Eur:
10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur:
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir bendros (maksimalios) sumos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
2. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei perkančiosios organizacijos suplanuotas PVM , tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas (žr. SPS 18 p. pastabą).
3. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).