Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus pirkime „Medicininės įrangos pirkimas“ CVP IS pirkimo ID. 3448489:

- Klausimas:

Kokio aukščio yra lubos (žemiausias taškas nuo grindų iki lubų) rentgeno aparato instaliavimo patalpoje?

Atsakymas:

Lubų aukštis žemiausiame taške 297 cm.

- Klausimas:

Kokios galios įvadas yra atvestas iki patalpos, kurioje bus instaliuojama rentgeno sistema?

Atsakymas:

Įvadas ne mažiau 80 kW.

- Klausimas:

Kelintame aukšte yra patalpa, kurioje bus instaliuojama rentgeno sistema?

Atsakymas:

Patalpa yra I aukšte.

- Klausimas:

Kokios patalpos yra virš patalpos, kurioje bus instaliuojama rentgeno sistema?

Atsakymas:

Virš patalpos II aukšte yra kitos įstaigos gydytojų kabinetai.

- Klausimas:

Prašome pateikti patalpos, kurioje bus instaliuojama rentgeno sistema, bei patalpų, kurios yra virš šios patalpos, brėžinius.

Atsakymas:

Pridedamas patalpų planas.

- Klausimas:

Prašome išvardinti kokie paruošimo eksploatacijai darbai turi būti atlikti patalpose, kur bus kabinama rentgeno sistema.

Atsakymas:

Kadangi stacionarus rentgeno aparatas bus montuojamas vietoj dabar esančio, tai patalpų papildomai įruošti nereikės. Reikės išmontuoti dabar esantį rentgeno aparatą:

Rentgeno radiogramas

Tipas: RADSPEED MF

Serijos Nr.: 3N5262COBOO2

Gamintojas: Shimadzu Corporation

Pagaminimo metai:2011