## Lapas1
REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI BEI ĮRANGOS ĮSIGIJIMO PANAUDOS BŪDU PIRKIMAS
ĮRANGOS HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai (privaloma užpildyti) | *Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti 2 vnt. hematologinių analizatorių, iš kurių bent vienas gali atlikti C-reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimus. Įranga turi būti nauja, nenaudota, įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2024 m. | (nurodomas įrangos pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, pagaminimo data, kilmės šalis) | Jei siūloma nauja įranga pagaminimo metus pagrindžiančios nuorodos nebūtina pateikti. Atitiktis tikrinama įrangos pristatymo metu.
2 | Būtinas skirtingų rėžimų pasirinkimas: 1) Pilnas kraujo ištyrimas (CBC); 2) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija (CBC+DIFF); 3) CRB; 4) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija ir CRB. (CBC+DIFF+CRB)
3 | Našumas skirtinguose rėžimuose: 1) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija: veniniam kraujui ne mažiau kaip 80 tyr./val. automatiniame rėžime 2) CRB matavimas: ne mažiau kaip 55 tyr./val.
4 | Bendro kraujo tyrimo diagnostiniai matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: ● Leukocitai (WBC); ● Eritrocitai (RBC); ● Hemoglobinas (HGB); ● Hematokritas (HCT); ● Vidutinė eritrocitų apimtis (MCV); ● Vidutinis eritrocitų hemoglobinas (MCH); ● Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC); ● Eritrocitų pasiskirstymo plotis – standartinis nuokrypis (RDW-SD); ● Eritrocitų pasiskirstymo plotis – variacijos koeficientas (RDW-CV); ● Trombocitai (PLT); ● Didelių trombocitų frakcija (P-LCR); ● Trombocitų pasiskirstymo plotis (PDW); ● Trombocitų vidutinis tūris (MPV); ● Trombokritas (PCT); ● Monocitai (MONO „#,%“); ● Limfocitai (LYMPH „#,%“); ● Neutrofilai (NEUT „#,%“); ● Eozinofilai (EOS „#,%“); ● Bazofilai (BASO „#,%“); ● Nebrandūs granulocitai (IG (#,%)); ● PASTABA: "#" -absoliutus skaičius, "%" - procentas. Privaloma visiems siūlomiems hematologiniams analizatoriams.
5 | Eritrocitų, trombocitų histogramos ir leukocitų sklaidos diagrama bendro kraujo tyrimams.
6 | Hematologinių analizatorių matavimo ribos ne siauresnės kaip: WBC 0,05 - 300 (10^9/L); RBC 0,01 - 8,5 (10^12/L); HGB 1 - 240 (g/L); HCT 0 - 60 (%); PLT 3 - 3000 (10^9/L). CRB 1 – 250 (mg/L).
7 | Mėginio tūris reikalingas ištyrimui turi būti ne daugiau nei: 1) Veninio kraujo – 95 µl; 2) Kapiliarinio kraujo – 40 µl; 3) C-reaktyvaus baltymo - 45 µl.
8 | Būtina kokybės kontrolės Levey - Jenhnings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai.
9 | Abu analizatoriai turi bendro kraujo tyrimo STAT mėginių matavimą, automatiškai adata praduriant veninio kraujo mėgintuvėlį ir kapiliarinio kraujo matavimą iš atviro mėgintuvėlio, bet kuriuo analizatoriaus darbo metu.
10 | Abu analizatoriai turi turėti integruotus arba išorinius brūkšninių kodų skaitytuvus reagentams, kalibratoriams ir kokybės kontrolėms nuskaityti.
11 | Būtinas automatinis mėginių padavimas abiejuose analizatoriuose.
12 | Bent vienas iš siūlomų hematologinių analizatorių turi turėt galimybę sudėti 50 mėgintuvėlių vienu metu.
13 | Veninio kraujo mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį.
14 | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame rėžime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą.
15 | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Visi analizatoriai turi galimybę pasijungti į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIS.
16 | Analizatoriai arba sistema komplektuojami su nepertraukiamu srovės šaltiniu (UPS), spausdintuvu galinčiu spausdinti A4 popieriaus formatu.
Bendrieji reikalavimai
1 | Su įranga teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas ir kvalifikavimas (angl. IQ/OQ/PQ) pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimasi.
2 | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Naujoji g. 48, Alytus. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.).
3 | Tiekėjas įsipareigoja įrangos pristatymo metu pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai.
4 | Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, įsipareigoja pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su pirkėju.
5 | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas originalo ir lietuvių arba anglų kalbomis.