## Techninė specifikacija
Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris (anglų arba lietuvių kalba)
1. | Bendrieji reikalavimai:
1.1 | Aparatas turi būti pritaikytas | Vaikų ir suaugusiųjų dirbtinei plaučių ventiliacijai
1.2 | Oro ir deguonies tiekimas | 1. Centralizuotas - iš ligoninėje esančios centralizuoto dujų tiekimo sistemos,
2. Aparato darbui tinkamo oro dujų ir O2 dujų slėgio diapazonas 2,8 - 6,0 bar (ne siauresnis už nurodytą).
1.3 | Elektros maitinimas | 1. 230 V +/- 10%, 50 Hz elektros tinklas,
2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ≥ 30 min. trukmės aparato darbą be išorinio maitinimo.
1.4 | Aparato bendras svoris (aparato korpuso ir ekrano) | ≤ 35 kg
1.5 | Srauto matavimai | Aparate įmontuotu daugkartinio naudojimo srauto matavimo jutikliu/davikliu
1.6 | Vaistų purkštuvas | Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu
2. | Reikalavimai monitoriui
2.1 | Ekrano parametrai | 1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba LED tipo arba lygiavertis), sensorinio valdymo,
2. Įstrižainė ne mažiau 15 colių,
3. Raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų.
2.2 | Monitorius | Gali būti montuojamas atskirai nuo prietaiso korpuso ne mažesniu kaip 2,5 m atstumu
3. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos darbo režimai | 1. Slėgį kontroliuojanti ventiliacija (PC),
2. Tūrį kontroliuojanti ventiliacija (VC),
3. Tūrį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija (SIMV-VC arba SIMV-V),
4. Tūrį kontroliuojanti, slėgiu reguliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė),
5. Tūrį kontroliuojanti minutinį tūrį užtikrinanti arba automatinis persijungimas tarp priverstinės ir spontaninės ventiliacijos (VC-MMV arba AutoMode arba SBT arba AMV),
6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel),
7. Slėgį kontroliuojanti sinchronizuota ventiliacija (PC-SIMV arba P-SIMV),
8. Slėgio palaikomoji (PS) ir CPAP ventiliacija,
9. Neinvazinė ventiliacija.
4. | Reikalavimai ventiliacijos parametrams (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas)
4.1 | Vienkartinis kvėpuojamasis tūris | 20 - 2000 ml
4.2 | PEEP | 1 - 50 cmH2O
4.3 | Kvėpavimo dažnis | 4 - 150 k/min
4.4 | Maksimalus srautas | Ne mažiau 120 l/min.
4.5 | Slėgio arba tėkmės trigeris (ne siauresniuose diapazonuose už nurodytus) | Nuo -1 iki -20 cmH2O, jei siūlomas slėgio trigeris arba nuo 0,2 iki 9 l/min, jei siūlomas tėkmės trigeris
4.6 | Maksimalus įkvėpimo slėgis | 1 - 95 cmH2O
4.7 | Deguonies koncentracija | 21 - 100 %
4.8 | Įkvėpimo laikas | 0,1 - 5 s
4.9 | Kvėpavimo užbaigimas pagal srautą | 5 - 70%
4.10 | Apnėjos trukmė | 5 - 45 s
4.11 | Didelio srauto deguonies terapijos funkcija (pacientui tiekiamo deguonies srauto ir koncentracijos nustatymas DPV aparate) arba išorinis aparatas | Aparato sukuriamas deguonies srautas ≥ 60 l/min.
5. | Matuojami (arba išvestiniai, apskaičiuojami) parametrai | 1. Pikinis slėgis,
2. Plato slėgis,
3. Vidutinis slėgis,
4. Spontaninis ir priverstinis kvėpavimo dažnis,
5. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris įkvėpime,
6. Vienkartinis kvėpuojamasis tūris iškvėpime,
7. Iškvėptas minutinis tūris,
8. Įkvėptas minutinis tūris,
9. Dujų nuotėkis,
10. Deguonies koncentracija,
11. Dinaminis tamprumas,
12. Elastingumas (paaiškinimas: tiekėjas atitiktį nustatytam reikalavimui gali deklaruoti, pvz. techninėje dokumentacijoje nurodoma angliško termino "compliance" reikšme),
13. Paviršutinio kvėpavimo indeksas,
14. Vienkartinio kvėpuojamojo tūrio santykis su paciento svoriu,
15. Rezistentiškumas,
16. Okliuzijos slėgis,
17. Per minutę iškvėpto CO2 kiekis (V‘CO2),
18. Vieno įkvėpimo metu iškvėpto CO2 tūris (VTCO2),
19. CO2 koncentracija iškvėpime (etCO2).
6. | Paciento įsotinimo deguonimi funkcija | Automatiškai prietaiso atliekamų nustatymų seka padidinant pacientui tiekiamo deguonies koncentraciją tam tikram laiko intervalui prieš ir po sekreto atsiurbimo veiksmo, laikinai išjungiant minutinio tūrio aliarmo signalą paciento atjungimo metu ir grįžtant į prieš aktyvuojant šią funkciją buvusį ventiliacjos režimą ir nustatytą deguonies koncentracijos reikšmę
7. | Grafinis ventiliacijos proceso atvaizdavimas ir duomenų išsaugojimas bei perdavimas
7.1 | Parametrų kreivės ekrane | Grafinis slėgio, srauto ir tūrio kreivių monitoravimas
7.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | 1. Slėgis-tūris,
2. Tūris-srautas.
7.3 | Parametrų tendencijų (angl. trends) išsaugojimas | Ne mažiau 72 valandos
7.4 | Ekrano vaizdo nuotraukos išsaugojimo funkcija | Ekrano vaizdo nuotraukos išsaugojamos prietaiso atmintyje arba išoriniame kaupiklyje
7.5 | USB jungtis | Prietaiso konfigūracijos išsaugojimui ir perkėlimui į kitus suderinamus prietaisus arba ekrano nuotraukų, įrašų, tendencijų, įvykių katalogo perdavimui
8. | Komplektacija (taikoma vienam prietaisui)
8.1 | Prietaiso korpuso ir monitoriaus jungiamasis laidas, ne trumpesnis kaip 2.5 m (reikalavimas netaikomas jei monitorius yra integruotas į prietaiso korpusą ir gamintojas negali pasiūlyti jungiamojo laido) | 1 kompl.
8.2 | Paciento kontūro laikiklis | 1 vnt.
8.3 | Integruotas arba prie aparato prijungiamas kapnografijos modulis su daugkartinio naudojimo jutikliu | 1 vnt.
8.4 | Kapnografijos jutiklio prijungimo prie kontūro kiuvetė (daugkartinio naudjimo) | 2 vnt.
8.5 | Vaistų purkštuvo indas arba purkštuvas (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų) | 1. Daugkartinio naudojimo purkštuvo indas - 1 vnt,
2. Vienkartinio naudojimo purkštuvas - 5 vnt.
8.6 | Iškvėpimo vožtuvas (galima siūlyti vieną iš nurodytų variantų) | 1. Daugkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas - 1 vnt,
2. Vienkartinio naudojimo iškvėpimo vožtuvas - 5 vnt.
8.7 | Dujų prijungimo žarnelės | 1 vnt. O2 ir 1 vnt. suspaustam orui, ne trumpesnės kaip 1.0 m ilgio su greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtimis atitinkančiomis gydymo įstaigos naudojamas (greitos fiksacijos dujų prijungimo jungties tipas bus suderinamas įrangos užsakymo metu)
9 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. | Pildoma pasiūlymo formoje
10 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. | Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne