## Lapas1
Funkcinių lovų (gyvavimo ciko sąnaudų metodas) užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą |  | B dalis
PIRKIMO DOKUMENTAI |  | TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Data: 2023-05-02
B DALIS. FUNKCINIŲ LOVŲ (GYVAVIMO CIKLO SĄNAUDŲ METODAS) UŽSAKYMAI PER CPO LT KATALOGĄ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Dinaminė pirkimų sistema „Funkcinių lovų (gyvavimo ciklo sąnaudų metodas) užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
BENDRIEJI REIKALAVIMAI: 1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su prekės aprašymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų B dalyje "Techninė specifikacija: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). CPO LT turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. 2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.* 4.TTiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.* 5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Perkančiosios organizazocijos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.* 6. Garantinis laikotarpis: 6.1. Ne mažiau nei 24 mėn. 6.2. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: 6.2.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 6.2.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų šalinimą; 6.2.3. Atlieka svarstyklių metrologinę patikrą; 6.2.4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 6.2.5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6.2.6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo; 6.2.7. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl pirkėjo kaltės.* 7. Kartu su įranga (pristatant) pateikiama dokumentacija: 7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
6. Garantinis laikotarpis: 6.1. Ne mažiau nei 24 mėn. 6.2. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: 6.2.1. Atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 6.2.2. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų šalinimą; 6.2.3. Atlieka svarstyklių metrologinę patikrą; 6.2.4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 6.2.5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6.2.6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo; 6.2.7. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl pirkėjo kaltės.* 7. Kartu su įranga (pristatant) pateikiama dokumentacija: 7.1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 7.2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.*
*Sutarties vykdymo sąlyga, pateikiama tiekėjų informavimo tikslu.
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis
2 | Paskirtis | Medicininės paskirties elektrinio valdymo reanimacinė lova
3 | Reikalavimai čiužinio platformai
3.1 | Sudaryta iš ≥ 4 funkcinių dalių (sekcijų) | 1. Galvos-nugaros,
2. Sėdmenų,
3. Šlaunų,
4. Blauzdų.
3.2 | Platformos sekcijos pagamintos iš (nurodyti tikslų variantą) | 1. Lengvai valomų plastikinių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių,
2. arba iš HPL atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui plokščių; arba iš metalinių plokščių atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui,
3. arba metalinių juostų atsparių smūgiams, plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui,
4. Neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų.
3.3 | Valymas ir dezinfekcija | Čiužinio platformos sekcijas (galvos-nugaros, šlaunų ir blauzdų) galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini čiužinio platformos sekcijų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo
3.4 | Bendri visos čiužinio platformos matmenys (nepanaudojus lovos prailginimo funkcijos) (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių | ≥ 200 x 85 cm
4. | Reikalavimai čiužinio platformos aukščio reguliavimui
4.1 | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara
4.2 | Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio) | 45 - 75 cm (ne siauresniame diapazone už nurodytą)
5 | Reikalavimai galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui
5.1 | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara
5.2 | Pakėlimo kampas | ≥ 60º
6 | Reikalavimai šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui
6.1 | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara
6.2 | Pakėlimo kampas | ≥ 25º
7 | Reikalavimai blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimui
7.1 | Valdymo tipas | Valdomas mechaniniu būdu
7.2 | Pakėlimo kampas | ≥ 18º
8 | Reikalavimai trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijų reguliavimui
8.1 | Valdymo tipas | Valdoma elektrine pavara
8.2 | Lovos pavertimo į Trendelenburgo / atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai | ≥ 12°/≥ 12°
9 | Dviguba autoregresija | Būtina
10 | „Cardio“ gulėjimo pozicija | Būtina
11 | Sekcijų automatinio regreso funkcija | Bendras (į kojūgalio ir galvūgalio puses) ilgis ≥ 19 cm
12 | CPR rankena (rankenos) mechaniniam galvos - nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu | 1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių arba sumontuotos ant lovos rėmo taip, kad būtų prieinamos iš abiejų pusių,
2. Palenkus rankeną galvos-nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn.
13 | Lovos prailginimo funkcija | Būtina
14 | Reikalavimai lovos funkcijų valdymo pultams
14.1 | Valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.) | 1. Rankinis pultelis, pritaikytas pakabinti ant lovos šono arba yra sumontuotas lovos šone,
2. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą.
14.2 | Valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.) | 1. Skirtas medicinos personalui,
2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio,
3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą,
4. Pultas turi ne mažiau kaip 3 užprogramuotas lovos pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu. Su netyčinio pulto paspaudimo apsauga.
14.3 | Kojinis valdymo pultas | 1. Sumontuotas ant lovos rėmo,
2. Su apsauga nuo atsitiktinio paspaudimo,
3. Kojinio valdymo pultu aktyvuojamos pakėlimo/nuleidimo pozicijos.
15 | Reikalavimai šoniniams apsauginiams rėmams | 1. Pagaminti iš plastiko arba metalo, atsparaus smūgiams, plovimui ir/ar dezinfekcinių medžiagų poveikiui,
2. Šoninės apsaugos užima ne mažiau kaip du trečdalius lovos šono ilgio, apsaugančios lovų šonus iš abiejų pusių ir susideda iš dviejų dalių, nuleidžiamos ir pakeliamos atskirai,
3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo),
4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 35 cm.
16 | Reikalavimai lovos galams | 1. Plastikiniai (arba lygiaverčiai), pusiau uždaro tipo,
2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių,
3. Su užraktu apsaugai nuo atsitiktinio ištraukimo,
4. Užraktas valdomas svirtele, mygtuku arba rankenėle, dviejų padėčių: užrakinta/atrakinta.
17 | Reikalavimai apsauginiams bamperiams | Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose
18 | Reikalavimai lovos važiuoklei | 1. Su 4 grindų dangos netepančiais ratukais, kurių skersmuo ≥ 120 mm,
2. Kojinio valdymo centrinė stabdžių sistema – lovos kojūgalyje esančių ratukų (arba visų keturių) stabdžiai valdomi vienu metu, centrinio valdymo svirtimis,
3. Stabdžių sistema ne mažiau kaip trijų padėčių: a) visi ratukai užblokuoti; b) visi ratukai laisvai sukiojasi; c) vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį (nesisukiojantis)
19 | Reikalavimai lovos elektriniui (-iams) varikliui (-iams) | Su apsauga nuo perkrovimo
20 | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | ≤ 230 x 105 cm.
21 | Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė | ≥ 250 kg
22 | Reikalavimai lovos priedams ir konstrukciniams elementams
22.1 | Infuzinis stovas | 1. Tinkantis siūlomo modelio lovai, 1 vnt,
2. Nuimamas,
3. Lova su ≥ 2 infuzinio stovo tvirtinimo taškais, esančiais galvūgalio pusėje.
22.2 | Paciento fiksavimo diržų tvirtinimo vietos | ≥ 6 vnt. kilpų arba lygiaverčių konstrukcinių elementų, fiksuotų prie lovos rėmo
23 | Lovoje integruotos svarstyklės | 1. Maksimali svėrimo riba ≥ 250 kg,
2. Su automatine svėrimo duomenų išsaugojimo funkcija,
3. Svėrimo tikslumas ≤ ± 0,5 kg,
4. Tikslumo klasė ≤ III,
5. Svėrimo vertės fiksavimas,
6. Svėrimo sistema sudaryta iš ≥ 4 svorio jutiklių.
24 | Reikalavimai medicinės paskirties čiužiniui | 1. Poroloninis, medicinės paskirties,
2. Pagamintas iš elastingo didelio tankio (HD) poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos,
3. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių,
4. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka siūlomos lovos čiužinio platformos išmatavimus (čiužinio platformos (3.4 p.) ir čiužinio matmenys gali skirtis ne daugiau kaip 2 cm), aukštis ≥ 14 cm,
5. Pragulų profilaktikai.
25 | Reikalavimai čiužinio užvalkalui | 1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga),
2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams,
3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo,
4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje,
5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse,
6. Atsparus dezinfekcijai.
26 | Lovos el. maitinimo šaltinis | 220V ± 10 %, 50 Hz
27. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ar prekės tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad prekių pakuotės yra perdirbamos ar deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.**
28. | Dengiamieji mišiniai, gamintojo naudojami bet kokioms metalinėms dalims padengti, neturi būti klasifikuojami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kaip: 1 arba 2 kategorijos kancerogeniniai, mutageniniai ar toksiški reprodukcijai; ūmiai toksiški per burną, odą ar kvėpavimo takus (1 ar 2 kategorijos) arba vandens aplinkai (1 kategorijos); 1 kategorijos, turintys specifinį toksiškumą konkrečiam organui. Be to, juose neturi būti jokių priedų, pagamintų naudojant šviną, kadmį, chromą (VI), gyvsidabrį, arseną arba seleną tokiomis koncentracijomis, kurios viršija 0,010 % masės. | Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas (jei toks prekės grupei egzistuoja), saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.**
**Dokumentai pateikiami CPO LT elektroniniame kataloge, kartu su prekės aprašymu ir bendrosiose sąlygose nurodytais dokumentais.