KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ RINKINYS TRAUMATOLOGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ RINKINYS TRAUMATOLOGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | Pavadinimas | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korcangas | Maier tipo (arba lygiavertis), lenktas, darbinė dalis su praplatėjimu ir ovalo formos išpjovomis, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 260±3 mm. |  |
| 2 | Skalpelio rankenėlė | Nr 3, skirta 10-15, 40 ir 42 dydžio geležtėm, rankena plokščia, su milimetrine liniuote ne mažiau 6 cm ilgio, bendras ilgis 125±3 mm |  |
| 3 | Skalpelio rankenėlė | Nr 4, skirta 18-36 dydžio geležtėm, rankena plokščia, su skersiniais ir išilginiais nelygumais, 135±3 mm ilgio |  |
| 4 | Chirurginis pincetas | Standartinis chirurginis pincetas, tiesus, su dantukais 1x2, 2.5±0.1 mm pločio, rankenos plokščios, 145±3 mm ilgio |  |
| 5 | Anatominis pincetas | Tiesus, 2.3±0.1 mm pločio, rankenos plokščios, su skersiniais nelygumais, 145±3 mm ilgio |  |
| 6 | Anatominis pincetas | Tiesus, 3.9±0.2 mm pločio, rankenos plokščios, su skersiniais nelygumais, 200±3 mm ilgio |  |
| 7 | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Mayo tipo (arba lygiavertis), darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0.5 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirta 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 150±3 mm |  |
| 8 | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Mayo tipo (arba lygiavertis), darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 16±0.5 mm, dantytumas 0,5 mm žingsniu, skirta 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 205±3 mm |  |
| 9 | Adatkotis | Adatkotis Converse tipo (arba lygiavertis), darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,2 mm žingsniu, skirtos 6/0-10/0 siuvimo medžiagoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 130±3 mm |  |
| 10 | Žirklės | Žirklės disekuojančios Baby-Metzenbaum tipo (arba lygiavertės), preparavimui, darbinės dalys su karbido įdėklais, lenktos, galiukai tolygiai užapvalinti, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 145±3 mm |  |
| 11 | Žirklės siūlams | Chirurginės, lenktos, bukais galiukais, nusklembtomis briaunomis, 150±3 mm ilgio |  |
| 12 | Peanas | Pean tipo (arba lygiavertis), lenktas, siauro tipo modelis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgesne darbine dalimi, instrumento ilgis 140±3 mm |  |
| 13 | Peanas | Baby-Crile tipo (arba lygiavertis), lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, trumpesne darbine dalimi, instrumento ilgis 140±3 mm |  |
| 14 | Kocheris | Spaustukas Kocher - Ochsner tipo (arba lygiavertis), tiesus, dantukai 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 15 | Kocheris | Spaustukas Kocher - Ochsner tipo (arba lygiavertis), lenktas, dantukai 1x2, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, instrumento ilgis 185±3 mm. |  |
| 16 | Kablys | Langenbeck-Green tipo (arba lygiavertis), kablio išmatavimai (gylis x plotis): (6x16 mm)±0,5 mm, rankena plokščia, rantyta, 160±3 mm ilgio |  |
| 17 | Poriniai kabliai | Žaizdos kraštų retraktorius, porinis instrumentas, mažesnių kablių išmatavimai (gylis x plotis): (17x14 mm ir 28x16 mm)±0,5 mm, didesnių kablių išmatavimai (gylis x plotis): (21x14 mm ir 32x16 mm) ±0,5 mm, bendras ilgis 150±3 mm. |  |
| 18 | Kablys keturdantis | Volkmann tipo (arba lygiavertis), pusiau aštrus, keturdantis, kablių išmatavimai (gylis x plotis): (8,5x19)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis, 220±3 mm ilgio |  |
| 19 | Kaulinis pakėlėjas | Plokščias, profilis išlenktas S forma, proksimalinė darbinė dalies plotis 6±0,5 mm, distalinės dalies plotis 2±0,2 mm, smailėjantis, bendras ilgis 160±3 mm |  |
| 20 | Kaulinis šaukštas | Volkmann tipo (arba lygiavertis), darbinė dalis ovalo formos, 3,6±0,1 mm pločio, tiesi, rankena ergonomiška, rantyta, 180±3 mm ilgio |  |
| 21 | Kaulinis šaukštas | Volkmann tipo (arba lygiavertis), darbinė dalis ovalo formos, 5,2±0,1 mm pločio, tiesi, rankena ergonomiškas, rantyta, 180±3 mm ilgio |  |
| 22 | Raspatorius | Raspatorius Farabeuf tipo (arba lygiavertės), tiesus, darbinės dalies plotis 12,5±0,5 mm, 140±3 mm ilgio |  |
| 23 | Raspatorius | Mannerfelt, modif. tipo (arba lygiavertis), darbinė dalis 8±0,5 mm pločio, kraštai užapvalinti, rankena cilindro formos, kryžmiškai dantyta, 155±3 mm ilgio |  |
| 24 | Elevatorius | Langenbeck tipo (arba lygiavertis), lenktas, darbinės dalies plotis 10 mm, 195±3 mm ilgio |  |
| 25 | Kaltai | Kaltas Lambotte tipo (arba lygiavertis), plokščia rankena, darbinės dalies plotis 8±0,5 mm, simetriškai smailėjantis, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 26 | Kaltai | Kaltas Lambotte tipo (arba lygiavertis), plokščia rankena, darbinės dalies plotis 13±0,5 mm, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 27 | Kaltai | Kaltas Lambotte tipo (arba lygiavertis), plokščia rankena, darbinės dalies plotis 20±0,5 mm, instrumento ilgis 240±3 mm |  |
| 28 | Plaktukas | Ombredanne tipo ar lygiavertis, darbinės dalies diametras 40±3 mm, bendras ilgis 240±5 mm, galvos svoris 580±10 g, bendras svoris 900±10 g |  |
| 29 | Replės kandiklės | Žnyplės vielai (arba lygiavertės), darbinės dalys pusapvalės, specialiai sutvirtintas pjovimo paviršius, skirtos kietai vielai iki Ø 2,5 mm ir minkštai vielai iki Ø 3,5 mm, rankenos spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 165±3 mm |  |
| 30 | Vielos lenkimo žnyplės | Vielos lenkimo žnyplės, tiesios, bukomis nosimis, su išilginiais ir skersiniais grioveliais vidinėse darbinėse dalyse, rankenų išorinės dalys dantytos, 170±3 mm ilgio |  |
| 31 | Kaulinės žnyplės | Jansen tipo (arba lygiavertės), tiesios, darbinės dalies plotis 4±0,5 mm, ilgis 11±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys rantytos, instrumento ilgis 175±3 mm |  |
| 32 | Kaulinės žnyplės | Jansen tipo (arba lygiavertės), lenktos, darbinės dalies plotis 4±0,5 mm, ilgis 11±0,5 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys rantytos, instrumento ilgis 175±3 mm |  |
| 33 | Perforuotas krepšelis | Pagamintas iš perforuoto nerūdijančio plieno (ne pintų vielų), dugno perforacija 4±0,1 mm, šonų perforacija 2±0,1 mm, su iš vidaus atlenkiamomis rankenomis, su atraminėmis kojelėmis, pagamintomis iš termiškai stabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 x 255 x 75) ± 3 mm |  |
| 34 | Sterilizavimo konteinerio apatinė dalis | Pritaikytas perforuoto krepšelio dydžiui, pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, visi kampai suapvalinti. Ant korpuso iš abiejų pusių turi būti vieta instrumentų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x275x135)±3 mm |  |
| 35 | Konteinerio dangtis | Konteinerio dangtis pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Visuose dangčiuose integruoti ≥ 2 filtrai, pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyta atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų. Konteinerio dangčio išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (590x280x35) ±3 mm |  |
| 36 | Silikoninis kilimėlis | "Ežiuko" tipo, su 5±0,5 mm mm ir 14±0,5 mm mm aukščių spygliukais, prisitvirtina prie perforuoto krepšelio dugno, išmatavimai (ilgis x plotis): (515x240)±3 mm |  |
| Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams: |  |  |  |
| 1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |  |  |
| 2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |  |
| 3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai. |  |  |  |
| 4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |  |  |
| 5. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai. |  |  |  |