KLAUSIMYNAS
INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS GINEKOLOGINEI CHIRURGIJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS GINEKOLOGINEI CHIRURGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	1
	Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).
	 

	2
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui).
	 

	3
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas.
	 

	4
	Garantija - 24 mėn.
	 

	5
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.
	 

	6
	Adatkotis 190 mm ±10 mm
	 

	7
	Adatkotis 170 mm ±10 mm
	 

	8
	Skalpelio rankena, laikiklis 125 mm ±2 mm
	 

	9
	Babcock tipo žnyplės 110 mm ±2 mm
	 

	10
	De Bakey tipo pincetas 200 mm ±50 mm
	 

	11
	Chirurginis pincetas 145 mm ±2 mm
	 

	12
	Chirurginis pincetas 180 mm ±20 mm
	 

	13
	Atrauminės žnyplės 245 mm
	 

	14
	elektrinės žirklės su laidu 155mm ±10 mm
	 

	15
	elektrinės žirklės su laidu 170mm ±10 mm
	 

	16
	Bipolinis pincetas su laidu 200 mm ±2 mm
	 

	17
	žirklės, lenktos 160mm ±15 mm
	 

	18
	žirklės, lenktos 170mm ±10 mm
	 

	19
	Hemostatiniai spaustukai Pean tipo su užraktu rankenoje 150mm ±10 mm
	 

	20
	Hemostatiniai spaustukai Pean tipo su užraktu rankenoje 180mm ±20 mm
	 

	21
	hemostatinis spaustukas Kocher tipo su fiksatoriumi rankenose, tiesus 160 mm ±2 mm, 1x2
	 

	22
	Gemeni tipo instrumentas, lenktas, dantytas 180 mm ±2 mm
	 

	23
	Overholt tipo instrumentas, lenktas, dantytas 225 mm ±2 mm
	 

	24
	Koening tipo venos retraktorius 180mm ±2 mm, žiočių gylis 13mm ±2 mm, žiočių plotis 13mm ±2 mm
	 

	25
	Gimdos kaklelio žnyplės 250 mm, žiotys: 1x1 atšaka
	 

	26
	Metalinis strypas su adapteriu tvirtinimui prie operacinio stalo, kurio rankenos išmatavimai 9-10mm plotis ir 25-35mm aukštis. 
	 

	27
	Dvigubos fiksacijos elementas laikymo rankenos prijungimui prie strypo su priveržimo mechanizmu
	 

	28
	Artikuliuojama rankena su dvigubu fiksacijos mechanizmu, skirta abdominalinio rėmo laikymui
	 

	29
	Skersinis strypas - rėmo ir lanko laikiklis su dviem priveržimo mechanizmais
	 

	30
	Mechaninis užraktas su sklende, skirtas laikyti aštuoniakampį rantytą strypą
	 

	31
	Aštuoniakampis rantytas strypas 220±2mm ilgio abdominalinių mentelių laikymui.
	 

	32
	Aštuoniakampis rantytas strypas 120±2mm ilgio abdominalinių mentelių laikymui.
	 

	33
	Abdominalinio retraktoriaus mentelės II dydžio , dydis 80x80mm  ( ±2mm).
	 

	34
	Abdominalinio retraktoriaus mentelės MIKULICZ tipo , dydis 120x50mm ( ±2mm),
	 

	35
	Abdominalinio retraktoriaus mentelės Kelly tipo, dydis 63x50mm ( ±2mm).
	 

	36
	Abdominalinio retraktoriaus mentelės Kelly tipo, dydis 150x39mm ( ±2mm).
	 

	37
	Abdominalinio retraktoriaus mentelė, dydis 140x85mm ( ±2mm).
	 

	38
	Abdominalinio retraktoriaus strypų ir mentelių suveržimo instrumentas.
	 

	39
	Vielinis krepšelis, 540x523x100mm ( ±2mm), retraktoriaus mentelėms
	 

	40
	Vielinis krepšelis, 540x523x50mm ( ±2mm), retraktoriaus rėmeliui, mentelėms ir užraktams
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