KLAUSIMYNAS

TARPSLANKSTELINIO TARPO IMPLANTAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

TARPSLANKSTELINIO TARPO IMPLANTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 0 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „banano formos“ (cage). |  |
| 1 | Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas) |  |
| 2 | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos) |  |
| 3 | Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, ne mažiau 2 vnt. |  |
| 4 | Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu |  |
| 5 | Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui |  |
| 6 | Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos |  |
| 7 | Implanto laikiklis/impaktorius turi turėti galimybė keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kuris yra būtinas pilnai kontroliuojamam implanto padėties keitimui bei galutiniam nustatymui |  |
| 8 | Ilgis 25±3 mm, aukštis 7-13 mm (didėja kas 1 mm), gylis 10 ±1mm, lordozės kampas 4±1° |  |
| 0 | Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai su fiksatoriumi |  |
| 1 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage). |  |
| 2 | Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). |  |
| 3 | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės). |  |
| 4 | Ne mažiau 2 rentgeno kontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį. |  |
| 5 | Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu. |  |
| 6 | Išmatavimai: gylis 13,5±0,5mm, plotis 17±0,5 mm, užpakalinio paviršiaus aukštis 5-10 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 5±2o. |  |
| 7 | Implantai privalo būti fiksuojami slankstelio kūne sraigtų pagalba. |  |
| 8 | Sraigtai 3,0 mm, užrakinami, savisriegiai. |  |
| 9 | Užsakymo metu galimybė pasirinkti sraigtus iš trijų dydžių: 12 mm, 14 mm ar 16 mm ilgio. |  |
| 10 | Sraigtų kaina turi būti įtraukta į tarpslankstelinio tarpo implanto kainą. |  |
| 0 | Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai |  |
| 1 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage). |  |
| 2 | Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). |  |
| 3 | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės). |  |
| 4 | Ne mažiau 3 rentgeno kontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį. |  |
| 5 | Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu. |  |
| 6 | Išmatavimai: užpakalinio paviršiaus aukštis 6-12 ±1mm, didėja kas 1 mm, pasirinkimas iš tiesių, lenktų ir smailėjančių darbinių paviršių |  |
| 7 | Tiekėjas gydymo įstaigai nemokamai (panaudai) pateikia pilnus, kokybiškų instrumentų rinkinius, skirtus darbui su siūlomais implantais. Techninę instrumentų priežiūrą tiekėjas vykdo savo lėšomis. Sugedusių instrumentų remontas (arba pakeitimas) tiekėjo lėšomis atliekamas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu. |  |