4 dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STACIONARUS RENTGENO APARATAS – 1 VNT.

Q3

Perkančioji organizacija koreguoja ir suvienodina portatyvaus bei stacionaraus aparato detektoriams nustatytų funkcinių pranašumų vertinimą taip:

| Detektoriaus pikselio dydis | 150 µm | 0 balų |
| --- | --- | --- |
|  | Nuo mažiau nei 150 µm iki 145 µm | 3 balai |
|  | Nuo mažiau nei 145 µm iki 140 µm | 6 balai |
|  | Mažiau nei 140 µm | 9 balai |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aukšto dažnio generatorius | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 1.1 | Maksimali galia | Ne mažiau 80 kW |  |  |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 40 iki 150 kV |  |  |
| 1.3 | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 1000 mAs | 2.1. Dėl srovės ir laiko sandaugos diapazono (1.3 p.) Reikalavimas, kad srovės ir laiko sandaugos diapazonas būtų ne siauresnis nei nuo 0,1 iki 1000 mAs, yra perteklinis. Didžioji dauguma klinikinėje praktikoje taikomų procedūrų nereikalauja tokios plačios ribos, o pasiūlymas su 0,5–600 mAs diapazonu yra visiškai pakankamas. Nėra pateikto pagrindimo, kad 1000 mAs viršutinė riba yra būtina diagnostinės kokybės užtikrinimui. | Platesnio diapazono stacionaraus rentgeno srovė leidžia dirbančiam personalui atlikti platesnio spektro ir aukštesnės kokybės tyrimus. Pasirinktas didesnis srovės parametras yra tiesiogiai proporcingas sukuriamų rentgeno fotonų kiekiui. Kuo ekspozicijos metu yra sukuriama daugiau fotonų tuo gauto radiologinio vaizdo kokybė yra geresnė. Tai lemia geresnę diagnostinę kokybę, kuri yra ypatingai svarbi dirbant su sudėtingais pacientais. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Konkurencija nėra ribojama. Šis parametras atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Dėl šių priežasčių parametras 1.3 Srovės ir laiko sandaugos diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 1000 mAs keičiamas nebus. |
| 1.4 | Automatinis ekspozicijos valdymas (AEV) | Būtina |  |  |
| 1.5 | AEV sistemos laukų pasirinkimas | Būtina |  |  |
| 1.6 | Anatominės programos | Būtina. Ne mažiau 1000 vnt. | 2.2. Dėl anatominių programų skaičiaus (1.6 p.) Reikalavimas, kad aparatas turėtų ne mažiau kaip 1000 anatominių programų, yra neaiškus ir perteklinis. Techninėje specifikacijoje nenurodyta, ką reiškia šis skaičius – ar tai tyrimų protokolai, ar iš anksto nustatytos ekspozicijos programos. Be aiškaus apibrėžimo toks reikalavimas yra miglotas ir ribojantis. | Didesnis stacionaraus rentgeno aparato anatominių programų skaičius turi daugiau klinikinio lankstumo. Daugiau nei 1000 anatominių programų leidžia turėti platų ištyrimo spektrą standartiniais ir specialiais atvejais, greitesnį tyrimo laiką. Šis parametras leidžia pasirinkti skirtingas numatytas programas įvairioms patologijoms ir pozicionavimui nustatyti. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Konkurencija nėra ribojama. Šis parametras atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Dėl šių priežasčių parametras 1.6 Anatominės programos. Būtina. Ne mažiau 1000 vnt. keičiamas nebus. |
| 1.7 | Galimybė vartotojui įrašyti savo programas | Būtina | 2.3. Dėl galimybės įrašyti vartotojo programas (1.7 p.) Punktas, numatantis, kad vartotojas turi galėti įrašyti savo programas, yra stipriai abejotinas kibernetinio saugumo ir diagnostikos tikslumo aspektais. Įrangos gamintojai sukuria optimizuotas ir saugias programas, kurios užtikrina įrenginio funkcionalumą. Galimybė vartotojui keisti arba įrašyti naujas programas gali kelti suderinamumo ar diagnostinės kokybės riziką, ypač kai jau reikalaujama turėti 1000 programų (1.6 p.). Šis reikalavimas yra neproporcingas ir perteklinis. | Šis parametras yra svarbus ir užtikrina galimybę patyrusiam radiologijos technologui pačiam sukurti ir įrašyti anatominio vaizdo programas, kurios remiantis radiologijos technologo nuožiūra ir patirti būtų dar naudingesnės pacientui, pagerintų tyrimo kokybę ir sumažintų spinduliuotės dozę. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Konkurencija nėra ribojama. Šis parametras atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Dėl šių priežasčių parametras 1.7 Galimybė vartotojui įrašyti savo programas. Būtina. keičiamas nebus. |
| 1.8 | Dozės ir ploto sandaugos išmatuotų verčių atvaizdavimas ir perdavimas DICOM formatu | Būtina |  |  |
| 1.9 | Apsauga nuo perkrovos | Būtina |  |  |
| 2. | Rentgeno vamzdis | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 2.1 | Besisukantis anodas | Būtina, 1 (vienas) vnt. |  |  |
| 2.2 | Židinio dėmių skaičius | Ne mažiau kaip 2 |  |  |
| 2.3 | Didžiojo židinio nominali galia | Ne mažiau kaip 80 kW |  |  |
| 2.4 | Mažojo židinio nominali galia | Ne mažiau kaip 35 kW |  |  |
| 2.5 | Rentgeno vamzdžio nominali įtampa | Ne mažiau kaip 150 kV |  |  |
| 2.6 | Maksimali anodo šiluminė talpa | Ne mažiau kaip 300 kHU |  |  |
| 3. | Rentgeno vamzdžio kolona | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 3.1 | Montuojama prie lubų | Būtina |  |  |
| 3.2 | Maksimalus išilginis kolonos judėjimas | Ne mažiau kaip 400 cm |  |  |
| 3.3 | Maksimalus skersinis kolonos judėjimas | Ne mažiau kaip 300 cm | Punktas 3.3. 3.3 Maksimalus skersinis kolonos judėjimas Ne mažiau kaip 300 cm Esant skersiniams kolonos bėgiams 300 cm, maksimalus kolonos judėjimas galimas iki 259 cm. Kadangi radiografinio stalo plotis nebūna didesnis nei 90 cm , rentgeno kolona apima pakankamai ploto abipus radiografinio stalo, kas leidžia atlikti tyrimus pacientams ant transportavimo vežimėlio, lovos ar neįgaliojo vežimėlio. Didesnis nei 250 cm skersinio judėjimo diapazonas nėra reikalingas, reikalaujantis ilgesnių skersinių bėgių ir atitinkamai didesnio patalpų pločio. 3.3 Punkto 3.3. reikalavimas perteklinis ir nepagrįstai ribojantis konkurenciją, prašytume koreguoti taip: Maksimalus skersinis kolonos judėjimas | Maksimalus kolonos skersinis judėjimas, ne mažesnis kaip 300 cm, nėra išskirtinis parametras. - bet kuris gamintojas gali pasiūlyti tokį parametrą. Šis parametras atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Dėl šių priežasčių parametras 3.3 Maksimalus skersinis kolonos judėjimas ne mažiau kaip 300 cm keičiamas nebus. |
| 3.4 | Elektromagnetiniais arba elektromechaniniais stabdžiais stabdomas kolonos judėjimas | Būtina |  |  |
| 3.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas kampu apie horizontalią ir vertikalią ašis stabdomas elektromagnetiniais arba elektromechaniniais stabdžiais | Būtina |  |  |
| 3.6 | Kolonos pasukimas horizontalia ašimi | Ne mažiau kaip 1800 į abi puses | 2.4. Dėl kolonos pasukimo kampo (3.6 p.) Nurodytas reikalavimas, kad kolona suktųsi horizontalia ašimi ne mažiau kaip 180° į abi puses, yra nelogiškas ir perteklinis. Toks pasukimo kampas praktikoje nenaudojamas ir nesuteikia papildomos diagnostinės naudos, o tik sudaro techninius barjerus tiekėjams. Punktas 3.6. 3.6 Kolonos pasukimas horizontalia ašimi Ne mažiau kaip 259 cm Ne mažiau kaip 180° į abi puses Reikalavimas nerealus, sistemos su lubiniu rentgeno vamzdžio montavimu kolona nėra sukama apie horizontalią ašį. Ji juda lubiniais bėgiais išilgai ir skersai, gali būti sukama apie vertikalią ašį, bet tokia konstrukcija nėra pasukama apie horizontalią ašį. Prašome punkto 3.6. reikalavimo atsisakyti. (Apie horizontalią ašį gali būti pasukamas tik rentgeno vamzdis, sumontuotas ant Vamzdžio horizontalią sukimas ašį kolonos. apie leidžiamas maksimaliai +180°/-135° ). | Didesnis kolonos pasukimo kampas horizontalia ašimi leidžia dirbančiam personalui prisitaikyti prie skirtingų klinikinių situacijų. Tokiais atvejais kai pacientas yra nemobilus, sudėtingas, toks kolonos pasukimo kampas padeda personalui greičiau ir patogiau atlikti rentgenologinį tyrimą. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 3.6 Kolonos pasukimas horizontalia ašimi ne mažiau kaip 1800 į abi puses keičiamas nebus. |
| 3.7 | Kolonos pasukimas vertikalia ašimi | Ne mažiau kaip 320˚ |  |  |
| 3.8 | Automatinis rentgeno vamzdžio sekimas (padėties keitimas) keičiant stalo rentgenografijai ir stovo rentgenografijai aukštį | Būtina |  |  |
| 3.9 | Valdymas lietimui jautrios konsolės pagalba | Būtina |  |  |
| 4. | Kolimatorius | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 4.1 | Indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |  |
| 4.2 | Automatinis rentgeno spindulių indikacijos šviesos lauko atsijungimas | Būtina |  |  |
| 4.3 | Kolimatoriaus valdymas | Rankinis ir automatinis |  |  |
| 4.4 | Kolimatoriaus pasukimas kampu | Ne mažiau kaip 900 į abi puses |  |  |
| 4.5 | Bendrojo filtro storis | Ne mažiau kaip 3 mm Al ekvivalento | 2.8. Dėl bendrojo filtro storio (4.5 p.) Techninėje specifikacijoje reikalaujamas bendrasis filtro storis – ne mažiau kaip 3 mm Al ekvivalento – nėra proporcingas, kadangi pagal kitus punktus (4.6) reikalaujama 3 filtrų. Siūloma šią reikšmę sumažinti iki 2 mm Al, kaip pakankamą diagnostinei kokybei užtikrinti. | Filtrų storis tiesiogiai veikia ne tik vaizdo kokybę, bet ir paciento saugumą nuo apšvitos. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 4.5 Bendrojo filtro storis ne mažiau kaip 3 mm Al ekvivalento keičiamas nebus. |
| 4.6 | Filtrų skaičius | Ne mažiau kaip 3 |  |  |
| 4.7 | Filtrai parenkami automatiškai pagal anatomines programas | Būtina |  |  |
| 5. | Stalas rentgenografijai | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 5.1 | Motorizuotas rentgenografijos stalo aukščio keitimas | Būtina |  |  |
| 5.2 | Stalviršio plotis | Ne mažesnis kaip 80 cm |  |  |
| 5.3 | Stalviršio ilgis | Ne mažesnis kaip 235 cm | 2.5. Dėl stalviršio ilgio (5.3 p.) Reikalavimas, kad stalviršio ilgis būtų ne mažesnis kaip 235 cm, yra perteklinis. Atsižvelgiant į pacientų ūgio vidurkius, toks ilgis yra nepagrįstai padidintas. Pasiūlymas sumažinti šią reikšmę iki 220 cm yra racionalus ir atitinka praktinius naudojimo poreikius, juolab, kad tokio reikalavimo nežymus pakeitimas praplėstų galinčių Pirkime dalyvauti tiekėjų skaičių. | Didesnis stacionaraus rentgeno stalviršio ilgis yra ergonomiškesnis tiek pacientui tiek dirbančiam personalui. Personalui yra patogiau pozicionuotį didelio ūgio pacientus (>200 cm), tarp skirtingų anatominių sričių tyrymų paciento nereikia pakartotinai pozicionuoti, išvengiama radiologinio tyrimo klaidų, padidėja tyrimo efektyvumas. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 5.3 Stalviršio ilgis ne mažesnis kaip 235 cm keičiamas nebus. |
| 5.4 | Maksimalus stalo keliamas svoris | Ne mažesnis kaip 295 kg |  |  |
| 5.5 | Minimalus stalo aukštis | Nuo 50 cm iki 56 cm |  |  |
| 5.6 | Išimamas rentgenografinis tinklelis | Būtina |  |  |
| 5.7 | Stalviršio išilginis judėjimas | Ne mažesnis kaip 75 cm |  |  |
| 5.8 | Stalviršio skersinis judėjimas | Ne mažiau 24 cm. |  |  |
| 6. | Stovas rentgenografijai | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 6.1 | Stovo rentgenografijai aukščio reguliavimas | Būtina |  |  |
| 6.2 | Detektoriaus laikymo mechanizmo centro aukščio keitimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose nei nuo 38 cm iki 178 cm | 2.9. Dėl detektoriaus laikymo mechanizmo apibrėžimo (6.2 p.) Punktas dėl detektoriaus laikymo mechanizmo centro aukščio keitimo diapazono yra neaiškus, nes neapibrėžta, koks konkretus mechanizmas laikomas laikikliu. Perkančioji organizacija turėtų tiksliai nurodyti, koks įrenginys turi atitikti šį reikalavimą. | 6.2 Detektoriaus laikymo mechanizmo centro aukščio keitimo diapazonas ne siauresnėse ribose nei nuo 38 cm iki 178 cm. Centras yra skaičiuojamas nuo detektoriaus laikymo mechanizmo centro. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 6.2 Detektoriaus laikymo mechanizmo centro aukščio keitimo diapazonas ne siauresnėse ribose nei nuo 38 cm iki 178 cm keičiamas nebus. |
| 6.3 | Rentgenografinis tinklelis | Būtina |  |  |
| 6.4 | Galimybė atlikti tyrimą išėmus tinklelį | Būtina |  |  |
| 6.5 | Viršutinė rankena | Būtina |  |  |
| 6.6 | Šoninės rankenos | Būtina |  |  |
| 7. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 8. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius stalui rentgenografijai | 2 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 8.1 | Ryšis su technologo darbo vieta | Belaidis |  |  |
| 8.2 | Scintiliatoriaus tipas | Csl |  |  |
| 8.3 | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena arba dėklu) | Būtina |  |  |
| 8.4 | Galimybė naudoti detektorių stove rentgenografijai | Būtina |  |  |
| 8.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | Ne mažesnėse ribose nei (425 x 350) mm |  |  |
| 8.6 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |  |
| 8.7 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu | Ne mažiau kaip 7,5 val. |  |  |
| 8.8 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) | Ne mažiau kaip 58,5 % prie 0,5 lp/mm |  |  |
| 8.9 | Pikselio dydis | Ne daugiau kaip 150 µm | Specifikacijoje numatytas pikselio dydžio apribojimas „ne didesnis kaip“, tačiau siūloma šį parametrą nurodyti kaip „ne mažesnis nei 140 µm“. Tai atitiktų daugumos rinkoje prieinamų detektorių technines charakteristikas ir užtikrintų pakankamą diagnostinę raišką be perteklinio ribojimo. Liekant prie paskelbtos reikalavimo redakcijos, dirbtinai eliminuojami tiekėjai, kurių detektoriai atitinka visus diagnostinius UAB „Sormedica” Įmonės kodas 123961895, PVM mokėtojo kodas LT239618917 Adresas: V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius, Lietuvos Respublika Tel. +370 5 21957 10, Fax. +370 5 219 5439, info@sormedica.lt standartus, tačiau turi šiek tiek didesnį pikselio dydį. Tai reiškia, kad reikalavimas nėra grindžiamas medicininiu rezultatyvumu, bet formalia technine detale, todėl pažeidžia VPĮ proporcingumo ir konkurencijos principus | Detektoriaus pikselio dydis yra vienas pagrindinių techninių parametrų nusakančių gaunamo radiologinio vaizdo kokybę. Mažesnis pikselio dydis lemia aukštesnės kokybės ir rezoliucijos vaizdus. Prašymas pakeisti parametrą į „ne mažesnis nei 140 µm“ yra nelogiškas ir ribojantis konkurenciją pasiūlyti geresnių parametrų stacionaraus rentgeno sistemas tiekėjams. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 8.9 Pikselio dydis ne daugiau kaip 150 µm keičiamas nebus. |
| 8.10 | Svoris | Ne didesnis nei 3,5 kg |  |  |
| 8.11 | Apsaugos nuo drėgmės klasė | Ne blogiau kaip IPX6 |  |  |
| 8.12 | Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui | Būtina, ne mažiau kaip 90 vaizdų | 2.6. Dėl detektoriaus vidinės atminties (8.12 ir 9.13 p.) Reikalavimas, kad kiekvienas detektorius turėtų vidinę atmintį ne mažiau kaip 90 vaizdų saugojimui, laikytinas pertekliniu. Šiuolaikinėse sistemose vaizdai automatiškai perduodami į darbo vietą ar archyvavimo sistemą, todėl papildomas saugojimas detektoriuje neatneša jokios pridėtinės vertės. | Detektoriaus vidinė atmintis užtikrina stacionaraus rentgeno sistemos veikimą esant automatinio vaizdų perdavimo į darbo stotį ar archyvavimo sistemą gedimui. Perkančioji organizacija nori išvengti tokių sutrikimų ir turėti galimybę atlikti rentgeno tyrimus nuolatos nepaisant gedimų. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 8.12 Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui. Būtina, ne mažiau kaip 90 vaizdų keičiamas nebus. |
| 8.13 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | Ne mažiau kaip 300 kg |  |  |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius stovui rentgenografijai | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 9.1 | Ryšis su technologo darbo vieta | Belaidis |  |  |
| 9.2 | Scintiliatoriaus tipas | CsI |  |  |
| 9.3 | Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena arba dėklu) | Būtina |  |  |
| 9.4 | Galimybė naudoti detektorių stale rentgenografijai | Būtina |  |  |
| 9.5 | Detektoriaus jautrios zonos dydis | Ne mažesnėse ribose nei (420 x 420) mm |  |  |
| 9.6 | Komplektuojamas su baterija autonominiam maitinimui | Būtina |  |  |
| 9.7 | Detektoriaus baterijų automatinis krovimas paciento stale | Būtina |  |  |
| 9.8 | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu | Ne mažiau kaip 7,5 val. |  |  |
| 9.9 | Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) | Ne mažiau kaip 58,5 % prie 0,5 lp/mm |  |  |
| 9.10 | Pikselio dydis | Ne didesnis kaip 150 µm | 2.7. Dėl pikselio dydžio (8.9 ir 9.10 p.) Specifikacijoje numatytas pikselio dydžio apribojimas „ne didesnis kaip“, tačiau siūloma šį parametrą nurodyti kaip „ne mažesnis nei 140 µm“. Tai atitiktų daugumos rinkoje prieinamų detektorių technines charakteristikas ir užtikrintų pakankamą diagnostinę raišką be perteklinio ribojimo. Liekant prie paskelbtos reikalavimo redakcijos, dirbtinai eliminuojami tiekėjai, kurių detektoriai atitinka visus diagnostinius UAB „Sormedica” Įmonės kodas 123961895, PVM mokėtojo kodas LT239618917 Adresas: V. Kuzmos g. 28, LT-08431 Vilnius, Lietuvos Respublika Tel. +370 5 21957 10, Fax. +370 5 219 5439, info@sormedica.lt standartus, tačiau turi šiek tiek didesnį pikselio dydį. Tai reiškia, kad reikalavimas nėra grindžiamas medicininiu rezultatyvumu, bet formalia technine detale, todėl pažeidžia VPĮ proporcingumo ir konkurencijos principus | Detektoriaus pikselio dydis yra vienas pagrindinių techninių parametrų nusakančių gaunamo radiologinio vaizdo kokybę. Mažesnis pikselio dydis lemia aukštesnės kokybės ir rezoliucijos vaizdus. Prašymas pakeisti parametrą į „ne mažesnis nei 140 µm“ yra nelogiškas ir ribojantis konkurenciją pasiūlyti geresnių parametrų stacionaraus rentgeno sistemas tiekėjams. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 9.10 Pikselio dydis ne daugiau kaip 150 µm keičiamas nebus. |
| 9.11 | Svoris | Ne didesnis kaip 3,5 kg |  |  |
| 9.12 | Apsaugos nuo drėgmės klasė | Ne blogiau kaip IPX6 |  |  |
| 9.13 | Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui | Būtina, ne mažiau kaip 90 vaizdų | 2.6. Dėl detektoriaus vidinės atminties (8.12 ir 9.13 p.) Reikalavimas, kad kiekvienas detektorius turėtų vidinę atmintį ne mažiau kaip 90 vaizdų saugojimui, laikytinas pertekliniu. Šiuolaikinėse sistemose vaizdai automatiškai perduodami į darbo vietą ar archyvavimo sistemą, todėl papildomas saugojimas detektoriuje neatneša jokios pridėtinės vertės. | Detektoriaus vidinė atmintis užtikrina stacionaraus rentgeno sistemos veikimą esant automatinio vaizdų perdavimo į darbo stotį ar archyvavimo sistemą gedimui. Perkančioji organizacija nori išvengti tokių sutrikimų ir turėti galimybę atlikti rentgeno tyrimus nuolatos nepaisant gedimų. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 9.13 Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui. Būtina, ne mažiau kaip 90 vaizdų keičiamas nebus. |
| 9.14 | Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote | Ne mažiau kaip 300 kg |  |  |
| 10. | Rentgeno technologo darbo vieta | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 10.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina |  |  |
| 10.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |  |
| 10.3 | Galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus | Ne mažiau 100 protokolų |  |  |
| 10.4 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |  |
| 10.5 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |  |
| 10.6 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina |  |  |
| 10.8 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |  |
| 10.9 | Operacinė sistema | Windows 11 Pro arba lygiavertė |  |  |
| 10.10 | SSD diskas | Ne mažesnis kaip 250 GB |  |  |
| 10.11 | Operatyvioji atmintis | Ne mažesnė kaip 8 GB |  |  |
| 10.12 | Monitorius | Ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 21“ |  |  |
| 10.13 | Nepertraukiamos el. srovės šaltinis (UPS) | Būtina |  |  |
| 11 | Vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema | 1 vnt., nurodyti modelio pavadinimą |  |  |
| 11.1 | Serverio programinė įranga |  |  |  |
| 11.1.1 | Palaikomi DICOM standarto duomenų tipai | CR, DX, CT, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, RT, ECG |  |  |
| 11.1.2 | Palaikomos DICOM standarto funkcijos: DICOM Storage DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist DICOM Print DICOM Notification | Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina Būtina |  |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  |  |  |
| 12.2 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| 12.3 | Įrangos instaliavimo ir rangos darbai | Būtina. Įranga bus montuojama dabar esančiame radiologijos kabinete. |  |  |
| 12.4 | Personalo apmokymas | Būtina. Mokymų trukmė ne mažiau 8 val., apmokoma ne mažiau 5 darbuotojai. |  |  |
| 12.5 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 12 mėn. |  |  |
| 12.6 | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su preke privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |
| 12.7 | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai ir patalpų pritaikymo projekto paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus. | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |  |  |
| 12.8 | Įrangos tiekėjas arba gamintojas, arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |  |  |
| 12.9 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams) |  |  |
| 12.10 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams medicininės radiologijos įrangai. | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams). |  |  |
| 13. | Rentgenografijos stovas ir rentgeno vamzdis yra motorizuoti, suderinami su automatiniu vaizdų susiuvimu (Auto Stitching). Auto Stitching funkcija leidžia automatiškai sujungti ne mažiau kaip 3 vaizdus į vieną. | Būtina |  |  |
| 14. | Senos įrangos demontavimo darbai utilizavimui. | Būtina |  |  |

PASIŪLYMO KOKYBINIAI PARAMETRAI

Siūlomas skaitmeninis rentgeno aparatas atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

| Vertinimo kriterijai | Siūlomo medicinos prietaiso konkreti techninio parametro reikšmė, naudojama vertinimui |
| --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (Q) |  |
| Pirmas parametras (Q1) Dirbtinis intelektas Dariniai, kurie automatiškai, pasitelkiant dirbtinį intelektą (angl. AI), išskiria ir procentaliai nurodo galimas diagnozes. Diagnozių sąrašas neturėtų būti siauresnis nei šios išvardytos būklės: plaučių uždegimas, COVID-19, tuberkuliozė, skystis plaučiuose, dariniai / židiniai ir jų tūris, infiltracija, atelektazė, edema, konsolidacija, pleuros sustorėjimas, pneumotoraksas, kardiomegalija, emfizema, plaučių fibrozė, išvarža. | Dirbtinis intelektas Taip |
| Antras parametras (Q2) Automatinis vaizdų sujungimas Rentgenografijos stovas ir rentgeno vamzdis yra motorizuoti, suderinami su automatiniu vaizdų susiuvimu (Auto Stitching). Auto Stitching funkcija leidžia automatiškai sujungti ne mažiau kaip 5 vaizdus į vieną. | Automatinis vaizdų sujungimas Taip |
| Trečias parametras (Q3) Detektorių pikselio dydis 150 – balų neskiriama; 125 – 149,99– 1 balas 124,99 ir mažiau – 2 balai | Detektorių pikselio dydis 124,99 ir mažiau µm |
| Trečias kriterijus: Garantinio aptarnavimo laikotarpis (Q4). Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo; | Garantinio aptarnavimo laikotarpis (Q4). – 60 mėn Garantinio aptarnavimo laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai: 1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas); 2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą; 3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas; 4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis); 5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus; 6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo; |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 60;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 40.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  | Wkaina = 60 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q) |  | Wkokybė= 40 |
| 2.1. | Dirbtinis intelektas | Nurodo ne daugiau kaip 5 galimas diagnozes | 0 balų |
|  |  | Nurodo nuo 6 iki 14 galimų diagnozių | 3 balai |
|  |  | Nurodo 15 ir daugiau galimų diagnozių | 6 balai |
| 2.2. | Automatinis vaizdų sujungimas | Sujungia iki 3 vaizdų į vieną | 0 balų |
|  |  | Sujungia 4 vaizdus į vieną | 3 balai |
|  |  | Sujungia 5 ir daugiau vaizdų į vieną | 6 balai |
| 2.3. | Detektoriaus pikselio dydis | 150 µm | 0 balų |
|  |  | Nuo 125 µm iki 149,99 µm | 3 balai |
|  |  | Nuo 124,99 µm ir mažiau | 6 balai |
| 2.4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | 12 mėn. | 0 balų |
|  |  | Nuo 12 mėn. iki 23 mėn. | 4 balai |
|  |  | Nuo 24 mėn. iki 35 mėn. | 8 balų |
|  |  | Nuo 36 mėn. iki 47 mėn. | 12 balų |
|  |  | Nuo 48 mėn. iki 59 mėn. | 18 balų |
|  |  | 60 mėn. ir daugiau | 22 balai |