Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija teikia atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus pirkime „Medicininės įrangos pirkimas“ CVP IS pirkimo ID. 3448489:

Dėl 4 pirkimo dalies.

- Klausimas:

Dėl 1.6 ir 10.3 punktų reikalavimo. Pagal suformuotus reikalavimus suprantama, jog generatorius turi turėti ne mažiau 1000 vnt. anatominių programų, o rentgeno technologo darbo vietoje ne mažiau 100 protokolų. Prašome nurodyti tikslius reikalavimus šiems punktams, nes šie reikalavimai labai susiję vienas su kitu, o reikalavimai skirtingi.

Atsakymas:

Stacionaraus rentgeno sistema turi turėti ne mažiau 1000 vnt. anatominių programų, kurios leidžia pasirinkti skirtingą ekspozicijos įtampos diapazoną, trukmę, intensyvumą, fokusavimo taško dydį.

Rentgeno technologo darbo vietoje turi būti ne mažiau 100 diagnostinio tyrimo protokolų, kurie leidžia pasirinkti specifinį rentgenologinio tyrimo tipą, pvz.: atliekama plaučių rentgenograma, kurioje jau būna pažymėta ar pacientas kvėpuoja ar ne. Atliekama pėdos rentgenograma, kurioje būna pažymėta kairė arba dešinė pusė, ar tyrimas atliktas su apkrova ar ne.

- Klausimas:

Dėl 1.9 punkto reikalavimo. Prašome nurodyti nuo kokios perkrovos turi būti apsauga.

Atsakymas:

Tai yra apsauga nuo aukštos įtampos šuolių.

- Klausimas:

Dėl 4.5 punkto reikalavimo.

Paprastai bendrojo filtro storis matuojamas atitinkamomis metodikomis ir laikomas rentgeno sistemos bendrojo filtro storiu. Tačiau perkančiosios organizacijos suformuotame reikalavime šis punktas taikomas tik kolimatoriui. Prašome patikslinti kuris bendrasis filtro storis reikalaujamas 4.5 punkto reikalavime, jog tiekėjai ir perkančioji organizacija tinkamai įvertintų tiekėjų pasiūlymus.

Atsakymas:

Reikalavimas bendrojo filtro storis yra taikomas bendrai filtrų sistemai (ne tik kolimatoriui).

- Klausimas:

Dėl 5.5 punkto reikalavimo. Pagal suformuotą reikalavimą suprantama, jog žemesnio stalo, nei nuo 50 cm iki 56 cm tiekėjai siūlyti negali. Tokių stalo parametrų (reikalavimų 5.1-5.8 punktai) paprastai būna inovatyvus ir galimai būtų apribota tiekėjų galimybės pasiūlyti geresnių parametrų stalą. Prašome pakeisti punkto reikalavimą į „minimalus stalo aukštis - Ne daugiau kaip 55 cm“.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija 5.5 punktą koreguoja sekančiai: Minimalus stalo aukštis ne daugiau kaip 56 cm.

- Klausimas:

Dėl 8 punkto reikalavimo. Perkančioji organizacija reikalauja, jog detektorius stalui būtų 2 vnt., t.y. sistemoje bendrai būtų trys detektoriai. Tai perteklinis reikalavimas, nes įprastai tokiose sistemose pilnai pakanka dviejų detektorių (vieno stalui ir vieno stovui). Prašome koreguoti reikalavimo reikšmę.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija 8 punktą koreguoja sekančiai: Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius stalui rentgenografijai 1 vnt.

- Klausimas:

Dėl 8.12 ir 9.13 punktų reikalavimo. Reikalavimai pertekliniai, stacionariems aparatams detektorių atmintis nereikalinga. Paprastai iškart po rentgeno ekspozicijos vaizdas atsiduria technologo darbo vietoje ir saugoti detektoriuje nėra poreikio, o ypač 90 vaizdų. Prašome atsisakyti punktų reikalavimo.

Atsakymas:

Detektoriaus vidinė atmintis užtikrina stacionaraus rentgeno sistemos veikimą esant automatinio vaizdų perdavimo į darbo stotį ar archyvavimo sistemą gedimui. Perkančioji organizacija nori išvengti tokių sutrikimų ir turėti galimybę atlikti rentgeno tyrimus nuolatos nepaisant gedimų. Rinkoje šį parametrą atitinka Shimadzu, Lanmage, Siemens ir DrGem gamintojų stacionarūs rentgeno aparatai. Dėl šių priežasčių parametras 8.12 Vidinė atmintis rentgeno vaizdų saugojimui. Būtina, ne mažiau kaip 90 vaizdų keičiamas nebus.

- Klausimas:

Dėl 11 punkto reikalavimo. Paprastai vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemų kaina priklauso nuo prijungiamų įrenginių skaičiaus, vartotojų, norinčių peržiūrėti vaizdus skaičiaus. Perkančiosios organizacijos suformuotame reikalavime neatsispindi jokie su minėtomis funkcijomis sudaryti reikalavimai. Todėl perkančioji organizacija galimai įsigytų sistemą, kuri neturės įprasto funkcionalumo, t .y. gautų vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistemą, kuri priims vaizdus, bet niekas negalės jų nei persiųsti, nei peržiūrėti. Prašome aprašyti reikalavimus pagal poreikį.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija 11 punktą koreguoja sekančiai: Vaizdų archyvavimo, perdavimo, persiuntimo ir peržiūrėjimo sistema.

- Klausimas:

Dėl 12.8 punkto reikalavimo. Šiuo punktu PO reikalauja, jog įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai atliks kokybės kontrolės bandymus pagal HN 78:2009. Prašome atsižvelgti į kitų PO, kaip geros praktikos pavyzdį, ir pakeisti reikalavimą, jog tiekėjas galėtų organizuoti sumontuoto rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal HN 78:2009. Tai leistų ir tiekėjui, ir perkančiajai organizacijai, sumažinti reikiamų pildyti dokumentų kiekį (EBVPD, susitarimą, pašalinimo pagrindų nebuvimo patvirtinantys dokumentai bei papildomų dokumentų pateikimą) ir leistų paprasčiau atlikti pirkimo procedūrą. Prašome pakeisti punkto reikalavimą į „Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius aktus <...>“.

Atsakymas:

Perkančioji organizacija 12.8 punktą koreguoja sekančiai:

Įrangos tiekėjas arba gamintojas, arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka  ir pateikti bandymų protokolus.

- Klausimas:

Dėl 14 punkto reikalavimo. Prašome nurodyti senos įrangos, kurią reikės demontuoti ir utilizuoti gamintoją, modelį, sudėtines dalis, kad galėtumėme įvertinti demontavimo ir utilizavimo kaštus.

Atsakymas:

Tipas: RADSPEED MF

Serijos Nr.: 3N5262COBOO2

Gamintojas: Shimadzu Corporation

Pagaminimo metai:2011

- Klausimas:

Dėl vertinimo kriterijaus Q1. Perkančioji organizacija suformuodama reikalavimą nurodo, jog reikalaujamas dirbtinis intelektas nurodant diagnozes. Nors nėra nurodyta, bet galima suprasti, jog šios funkcijos turėtų veikti technologo darbo vietoje. Tačiau nors jos ir indikuotų diagnozes, tačiau nėra apibrėžta nei būdas, nei galimybės jas perduoti kitur (pvz.: radiologui ar į PACS). DI nurodžius diagnozę, radiologijos technologui draudžiama pateikti šią informaciją pacientu ir dirbtinio intelekto įrankis praranda savo prasmę. Prašome atsisakyti punkto reikalavimo kaip perteklinio, ribojančio konkurenciją, arba aiškiai ir nedviprasmiškai apibrėžti kaip galėtų veikti šis įrankis

Atsakymas:

Perkančioji organizacija Q1 punktą koreguoja sekančiai: Dirbtinis intelektas

Dariniai, kurie automatiškai, pasitelkiant dirbtinį intelektą (angl. AI), išskiria ir procentaliai nurodo galimas diagnozes. Diagnozių sąrašas neturėtų būti siauresnis nei šios išvardytos būklės: plaučių uždegimas, COVID-19, tuberkuliozė, skystis plaučiuose, dariniai / židiniai ir jų tūris, infiltracija, atelektazė, edema, konsolidacija, pleuros sustorėjimas, pneumotoraksas, kardiomegalija, emfizema, plaučių fibrozė, išvarža. Ši funkcija naudojama gydytojo radiologo darbo vietoje.

- Klausimas:

11.1.1 Palaikomi DICOM standarto duomenų tipai CR, DX, CT, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, RT, ECG. Prašome paaiškinti, koks palaikomas DICOM standarto duomenų tipas yra SC ir plačiau aprašyti, kokią funkciją jis turi atlikti, nes tokio duomenų tipo pavadinimo pagal DICOM standartą nėra. Tačiau kadangi skirtingi gamintojai tam tikras funkcijas įtraukia į savo siūlomus gaminius, tačiau pavadina tas funkcijas skirtingai, Perkančiosios organizacijos paaiškinimas, kokia funkcija slepiasi po SC duomenų tipu leistų daugiau tiekėjų pateikti tinkamus Perkančiajai organizacijai pasiūlymus.

Atsakymas:

DICOM standarto duomenų tipas SC.

SC Image Module

- DICOM formate SC reiškia „Secondary Capture“ (antrinis fiksavimas). Tai reiškia konkretų vaizdo IOD (informacijos objekto apibrėžimą), kuris vaizduoja vaizdus, konvertuotus iš ne DICOM formato į DICOM formatą. Šiuos vaizdus paprastai generuoja įrenginiai, kurie fiksuoja duomenis iš šaltinių, kurie natūraliai negeneruoja DICOM duomenų, pavyzdžiui, vaizdo sąsajos, konvertuojančios analoginius signalus.

Nuoroda į formato paaiškinimą pridedama:

https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/chtml/part03/sect_C.8.6.2.html#sect_C.8.6.2

- DICOM standarte „MG“ reiškia mamografiją. DICOM (skaitmeninis vaizdavimas ir komunikacijos medicinoje) yra medicininių vaizdų mainų standartas, apimantis medicininių vaizdų duomenų perdavimo ir saugojimo palaikymą, o „MG“ yra santrumpa, naudojama standarte, konkrečiai žyminti mamografinius vaizdus.

Nuoroda į formato paaiškinimą pridedama.

Psl. 388 https://dicom.nema.org/Dicom/2011/11_03pu.pdf