Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Saulės elementų išorinio kvantinio našumo matavimo sistema

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU/Perkančioji organizacija/pirkėjas) įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ Nr. 02-002-P-0001, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – Saulės elementų išorinio kvantinio našumo matavimo sistema skirta Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau – Prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 38500000-0 Tikrinimo ir bandymo aparatai.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes perkama integruota matavimo sistema, kurioje šviesos šaltinis, monochromatorius, detektorius, valdymo programinė įranga ir kt. yra sukalibruoti ir optimizuoti veikti kartu. Skaidant pirkimą nebus užtikrintas reikiamas matavimų tikslumas, pakartojamumas ir sistemos funkcionalumas.

Šis prekių pirkimas apima:

•	įrangos pakrovimą, iškrovimą, pristatymą, sumontavimą, instaliavimą;

•	įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų išsamų pademonstravimą.

Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pakrovimo, iškrovimo, pristatymo, sumontavimo, instaliavimo, išbandymo, veikimo ir valdymo funkcijų pademonstravimo ir kitos su prekės tiekimu susijusios išlaidos, taip pat visi reikalingi mokėti mokesčiai, jei tokių būtų.

Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose - Tunelio g. 60, Kaune arba kitame, atsakingų už sutarties vykdymą KTU darbuotojų, nurodytame KTU padalinyje Kaune.

Prekės turi turėti CE ženklinimą ir Tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus prekės pristatymo metu (notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas (arba lygiavertis)).

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir/ar eksploatavimo ir/ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) lietuvių ar anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai visa įsigyta įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos patalpose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Sutartyje Tiekėjo numatytų įsipareigojimų atlikimo terminas – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų/parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir/ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Prekei ir ją sudarančioms atskiroms dalims turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija. Tiekėjas privalo su parduodamomis prekėmis perduoti Prekių garantiją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje turės užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei tai neįmanoma atlikti vietoje - išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už Sutarties vykdymą KTU darbuotojui išsiuntimo dokumentų kopiją.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) aktualios redakcijos 4.4.4 punktu:

- Perkama Prekė turi būti ilgaamžė, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.

- Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos savybė | Minimalūs reikalavimai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai; tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę; Gamintojas ir modelis (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | Komplektaciją turi sudaryti ne mažiau negu: integruotas šviesos šaltinis, monochromatorius su filtrų sistema, optinis detektorius, integruotas spindulio moduliatorius, signalų apdorojimo elektronika, bandinių laikiklis, programinė įranga rezultatų analizei |  |
| 2. | Paskirtis | Nustatyti naujos kartos (pvz. perovskitinių) Saulės elementų išorinį kvantinį našumą (EQE) bei jo pasiskirstymą pagal bandos ilgį, užtikrinant rezultatų patikimumą bei automatinį skaičiavimą. |  |
| 3. | Šviesos šaltinis | Būtinas. Ne mažiau negu 100 W ksenono išlydžio lempa |  |
| 4. | Monochromatorius | Būtinas. |  |
| 5. | Monochromatoriaus išėjimo spektrinės juostos plotis | Ne daugiau negu 5 nm |  |
| 6. | Monochromatoriaus filtrų sistema | Ne mažiau 5 pozicijų automatizuota filtrų sistema |  |
| 7. | Spektrinis diapazonas | Matavimai turi būti atliekami ne mažesniu bangos ilgių intervale nei 350 nm – 1100 nm |  |
| 8. | Spindulio dydis | Ne mažesnis negu 0,8 × 1,0 mm (su tolerancija ±0,1 mm) visame spektro diapazone |  |
| 9. | Spindulio Moduliatorius | „Chopper“ tipo moduliatorius arba lygiavertis, kurio žemiausias dažnis siekia 4 Hz |  |
| 10. | Optinis detektorius | Būtinas. Ne mažesnis negu 5x5 mm. Silicio fotodiodo tipo arba lygiavertis detektorius. |  |
| 11. | Bandinių laikiklis | Būtinas. Bandinių laikiklis skirtas tiksliam saulės elementų išdėstymui ir stabiliam laikymui, užtikrinant optimalų matavimą. |  |
| 12. | Matavimo metodika | optinis „chopper“ tipo moduliatorius veikiantis su virtualiu (angl. lock-in) stiprintuvu, arba analogiška |  |
| 13. | Matavimo galimybės | Ne prasčiau negu galimybė išmatuoti vidini ir išorinį kvantinį našumą su spektriniu atsaku |  |
| 14. | Matavimo paklaida | EQE matavimo paklaida ne didesnė negu 5% perovskito sugerties diapazone (350 – 800 nm) |  |
| 15. | Matavimo įtampos diapazonas | Ne siauriau negu nuo -10 V iki +10 V |  |
| 16. | Matavimo srovės diapazonas | Ne siauriau negu nuo 10 nA iki 1,0 A |  |
| 17. | Kalibravimo sistema | Būtina. Privalomi bandiniai reikalingi sistemos kalibravimui (bent po vieną): kalibruotas atspindžio standartas, kalibruotas kontrolinis (angl. reference) detektorius ir pamatuotas testavimui naudotas bandinys |  |
| 18. | Programinė įranga | Būtina.Turi apimti kalibravimo bei analizės funkcijas |  |
| 19. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių. |  |

Pastaba:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Techninėje specifikacijoje pateikti tik minimalūs reikalavimai, tačiau Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ ir reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.