SPS 1 priedas

„GAMMACELL PRIETAISO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR DOZIMETRINIŲ MATAVIMŲ PATIKRA (11094)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kraujo komponentų apšvitos įrenginio GAMACELL 3000 Elan techninės priežiūros specifikacija

- Tiekėjas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Specialiųjų pirkimo sąlygų 11 punkte.

| Eilės Nr. | TP procedūros pavadinimas | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Švitinimo laikmačio koregavimas atsižvelgiant į Cs-137 pusėjimo trukmę. Pateikti kalibravimo ataskaitą atsižvelgiant į reikalavimus, pateiktus priede Nr. 1. | Kartą per metus |
| 2. | Dozimetriniai matavimai su geležies sulfato ar lygiaverčiai (angl. Fricke dosimeter ar lygiaverčiais), termoliuminescenciniais (angl. TLD dosimeter ar lygiaverčiais) dozimetrais, žr. priedą Nr. 1 | Kartą per metus |
| 3. | Elektros jungčių patikrinimas | Kartą per metus |
| 4. | Rotoriaus valymas ir sutepimas | Kartą per metus |
| 5. | Baterijos (laikmačio, valdymo bloko, kompiuterio) patikrinimas | Kartą per metus |
| 6. | Rotoriaus valymas ir sutepimas | Kartą per metus |
| 7. | Rotoriaus būgno stabdymas | Kartą per metus |
| 8. | Indikatorių būsenos patikrinimas | Kartą per metus |
| 9. | Visų aptarnavimo kontrolinių parametrų funkcionalumo patikrinimas pagal gamintojo rekomendacijas | Kartą per metus |
| 10. | Prireikus, atlikti GAMACELL 3000 Elan įrenginio remontą panaudojant turimas atsargines detales. | Kartą per metus, atliekat techninę priežiūrą. |

Priedas Nr. 1. Reikalavimai dozimetriniams matavimams

(Užpildyta lentelė pateikiama kartu su pasiūlymo forma)

| Eilės Nr. | Aprašymas ir techniniai kriterijai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės. Atitikimas reikalavimams (kartu su pasiūlymu pateikiami ir dokumentai įrodantys pateiktų reikalavimų atitikimą). Prekės pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Periodiniai patikrinimo/ kalibravimo darbai, pateikiant ataskaitas | Atlikti švitinimo laiko kalibravimą ir pateikti kalibravimo protokolą |  |
| 2. | Matavimai | Matuojamos dozės ir dozės pasiskirstymas kraujo apšvitos įrenginiuose naudojant alanino ar lygiaverčius dozimetro fantomus pagal Risø HDRL ar lygiaverčius protokolus. Naudojamas fantomas su dozimetrais. Pridedami kontroliniai dozimetrai. Pridedami neapšvitinti ir ~25 Gy apšvitinti dozimetrai, skirti fono kontrolės tikslams. Jie neturi būti apšvitinti kliento. |  |
| 3. | Reikalavimai dozimetrijos sistemai: |  |  |
| 3.1 | Paskirtis | Skirta jonizuojančiosios spinduliuotės dozės patikrinimui |  |
| 3.2 | Matavimo principas | Jonizuojančiosios spinduliuotės lauko patikrinimas (naudojant fantomą) su Fricke ar TLD dozimetrais ar viengubi alanino granulių (pellet) etaloniniai dozimetrai |  |
| 3.3 | Apšvitinimo dozės | Patikrinama ar apšvitinimo dozė reikalingose ribose. Ne siauresnėse ribos kaip 25-50 Gy |  |
| 3.4 | Ataskaitos | Dozimetrijos liudijimas, atitinkantis tarptautinį standartą ISO 17025 ar lygiavertį |  |
| 3.5 | Ataskaitos pateikimo terminas | Ne ilgiau kaip per 40 d. |  |