KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. nr. | Pavadinimas | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos/siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Skalpelio rankenėlė | Nr 3, skirta 10-17, dydžio geležtėm, rankena plokščia, graduota iki 6±1cm su skersiniais nelygumais, 120±3 mm ilgio |  |
| 1.2 | Skalpelio kotelis | Nr 3, skirta 10-17, dydžio geležtėm, rankena plokščia, su skersiniais ir išilginiais nelygumais, 120±3 mm ilgio |  |
| 1.3 | Atsiurbimo kaniulė | Fergusson tipo tipo arba lygiavertė, lenkta, Ø 3,0±0.01 mm, darbinės dalies ilgis 130±2 mm |  |
| 1.4 | Atsiurbimo kaniulė | Fergusson tipo tipo arba lygiavertė, lenkta, Ø 4,0±0.01 mm, darbinės dalies ilgis 130±2 mm |  |
| 1.5 | Žirklės | Sandard tipo arba lygiavertės, lenktos, aštriais galiukais, 120±3 mm ilgio |  |
| 1.6 | Žirklės | Knapp tipo arba lygiavertės, lenktos, užapvalintais galiukais, ilgis 120±3mm |  |
| 1,7 | Žirklės | Metzenbaum-Fino Standard tipo arba lygiavertės, lenktos, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai aštrūs, rankenos spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 145±3 mm |  |
| 1.8 | Žirklės | Joseph tipo arba lygiavertės, lenktos, delikačios, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, galiukai aštrūs, rankenos spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 145±3 mm |  |
| 1.9 | Žirklės | SutureCut tipo arba lygiavertės, lenktos, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, viena briauna dantyta, galiukai užapvalinti, rankenos spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis |  |
| 1.10 | Chirurginis pincetas | Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su 1:2 dantukais, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 130±3 mm |  |
| 1.11 | Chirurginis pincetas | Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys su 2:3 dantukais, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 130±3 mm |  |
| 1.12 | Anatominis pincetas | Potts Smith tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbidu, rankena spalviškai pažymėta, instrumento ilgis 145±3 mm. |  |
| 1.13 | Anatominis pincetas | Standard tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinės dalys skersai dantytos, rankenos plokščios, rantytos, instrumento ilgis 130±3 mm |  |
| 1.14 | Spaustukas | Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 145±3 mm |  |
| 1.15 | Spaustukas | Halsted-Mosquito tipo arba lygiavertis, lenktas, rankenos su užraktu, visas instrumento ilgis 140±3mm |  |
| 1.16 | Spaustukas | Leriche tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 155±3 mm |  |
| 1.17 | Spaustukas | Leriche tipo arba lygiavertis, lenktas, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 150±3 mm |  |
| 1.18 | Spaustukas | Crile-Rankin tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 1.19 | Spaustukas | Crile-Rankin tipo arba lygiavertis, tiesus, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 1.20 | Spaustukas | Dandy-Mosquito tipo arba lygiavertis, išlenktas į šoną (lateraliai), rankenos su užraktu, instrumento ilgis 120±3 mm |  |
| 1.21 | Spaustukas | Lovelace tipo arba lygiavertis, tiesus, darbinė dalis kryžmiškai dantyta, be dantukų, insrumento ilgis 160±3 mm |  |
| 1.22 | Spaustukas | Dandy tipo arba lygiavertis, išlenktas į šoną (lateraliai), rankenos su užraktu, instrumento ilgis instrumento ilgis 145±3 mm |  |
| 1.23 | Spaustukas | Dandy tipo arba lygiavertis, išlenktas į šoną (lateraliai), su 1:2 dantukais, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 140±3 mm |  |
| 1.24 | Žnyplės | Mikulicz tipo arba lygiavertis, lenktas, su 1:2 dantukais, rankenos su užraktu, instrumento ilgis 185±3 mm |  |
| 1.25 | Retraktorius | Parker-Langenbeck tipo arba lygiavertis, porinis, Fig 21 x 15±1 mm / 40 x 15±1 mm; 25 x 15±1 mm / 45 x 15±1 mm, instrumento ilgis 215 mm±3 mm |  |
| 1.26 | Retraktorius | Goelet tipo arba lygiavertis, dvipusis, vienas galas lenktas žemyn 26 x 30 ±1 mm dydžio, kitas lenktas į viršų 35 x 40±1 mm dydžio, instrumento ilgis 190 mm±3 mm |  |
| 1.27 | Retraktorius | Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu 55 x 11±1 mm, galas dar papildomai užlenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 215 mm±3 mm |  |
| 1.28 | Retraktorius | Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu 80 x 16±1 mm, galas dar papildomai užlenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 215 mm±3 mm |  |
| 1.29 | Retraktorius | Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu 60 x 18±1 mm, galas dar papildomai užlenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 215 mm±3 mm |  |
| 1.30 | Retraktorius | Kocher-Langenbeck tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta kampu 85 x 25±1 mm, galas dar papildomai užlenktas žemyn, rankena su kiaurymėmis, instrumento ilgis 215 mm±3 mm |  |
| 1.31 | Adatkotis | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su kryžmine seracija ir išilgine ertme geresnei adatos fiksacijai, instrumento ilgis 145±3 mm |  |
| 1.32 | Adatkotis | Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinė dalis su volframo karbidu, rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos, su automatiniu atleidimo reketu, tinkančiu kairiarankiams, instrumento ilgis 150±3 mm |  |
| 1.33 | Mikroadatkotis | Par-Style tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbidu, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, skirtas 4-0 - 6-0 siuvimo priemonėms, rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 115±3 mm |  |
| 1.34 | Adatkotis | Crile-Wood tipo arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbidu, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, skirtas 4-0 - 6-0 siuvimo priemonėms, rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 205±3 mm |  |
| 1.35 | Elevatorius | Alderdyce tipo arba lygiavertis, dvipusis, abu galai užapvalinti, instrumento ilgis 210±3 mm |  |
| 1.36 | Kiuretė | Williger tipo arba lygiavertė, Fig. 00/00 vienodais ovaliais galais 2,5±0.1 mm, instrumento ilgis 165±3 mm |  |
| 1.37 | Kiuretė | Williger tipo arba lygiavertė, Fig. 1/1 vienodais ovaliais galais 3,5±0.1 mm, instrumento ilgis 165±3 mm |  |
| 1.38 | Kiuretė | Molt tipo arba lygiavertė, dvipusė, instrumento ilgis 190±3 mm |  |
| 1.39 | Disektorius | Luniatschek tipo arba lygiavertis, darbiniai galai smailėjantys V raidės formos 2.0 mm, vienas galas tiesus, kitas nežymiai lenktas, rankena vientisai rantyta, instrumento ilgis 175±3 mm |  |
| 1.40 | Disektorius | Luniatschek tipo arba lygiavertis, darbiniai galai smailėjantys V raidės formos 2.0 mm, vienas galas tiesus, kitas nežymiai lenktas, rankena nevientisai rantyta, instrumento ilgis 175±3 mm |  |
| 1.41 | Siūlų žirklės | Spencer tipo arba lygiavertės, tiesios, viena briauna su išgaubimu ir smailiu kampu, kita užapvalinta, intrumento ilgis 130±2mm |  |
| 1.42 | Vielos sukimo žnyplės | CORWIN tipo arba lygiavertės, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, rankenos spalviškai pažymėtos, intrumento ilgis 130±2mm |  |
| 1.43 | Žnyplės vielai | Darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, pusapvalės, skirtos kietai vielai iki Ø 2.5±0.01 mm ir minkštai vielai iki Ø 3.5±0.01 mm, rankenos spyruokliuojančios, išorinės pusės rantytos, spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 220±3 mm |  |
| Pastabos, papildomi reikalavimai chirurginiams instrumentams: |  |  |  |
| 1. | Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo/dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (kartu su pasiūlymu pateikiama atitiktį įrodantys dokumentai). |  |  |
| 2. | Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |  |
| 3. | Instrumentams suteikiama garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |  |  |
| 4. | Kartu su pasiūlymu pateikti plieno sudėties sertifikatus: žirklėms: 1.4117 arba X38CrMoV15 arba lygiavertis; adatkočiams 1.4021 arba X20Cr13 arba lygiavertis; spaustukams 1.4024 arba X15Cr13 arba lygiavertis |  |  |
| 5. | Kartu su pasiūlymu pateikti instrumentų pasivavimo procesą (apsaugą nuo korozijos) įrodančius dokumentus. |  |  |