KLAUSIMYNAS

MOTINOS IR VAISIAUS MONITORIUS (KARDIOTAKOGRAFAS)

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

MOTINOS IR VAISIAUS MONITORIUS (KARDIOTAKOGRAFAS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaisiaus monitorius | Nurodyti modelį, gamintoją, kilmės šalį |  |
| 1.1. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo intervalo ribos (UG) | ≥ (50-210) k/min. |  |
| 1.2. | Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) | ne mažiau kaip iki 100 įvykių |  |
| 1.3. | Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme | Būtina |  |
| 1.4. | Garsiniai ir vizualiniai pranešimai | Būtina |  |
| 1.5. | Garsinių pranešimų ir vaisiaus širdies veiklos garsų reguliavimas | Būtina |  |
| 1.6. | Monitoruojami parametrai: | 1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis; 2. Gimdos aktyvumas; 3. Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos); 4. Motinos AKS; 5. Vaisiaus EKG; 6. SpO2; |  |
| 1.7. | Vienu metu stebėti dvynukų ar trynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų ar trynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą) | Būtina |  |
| 1.8. | Testo laiko nustatymas, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas | Būtina |  |
| 1.9. | Konfigūruojamos vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos | Būtina |  |
| 1.10. | Integruotas šiluminis spausdintuvas, galimybė pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius | Būtina |  |
| 1.11. | Kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai) | Būtina |  |
| 1.12. | Integruotas ekranas spalvotas, lietimui jautrus, įstrižainė ≥ 15 cm | Būtina |  |
| 1.13. | Skaitmeninė klaviatūra paciento informacijos įvedimui | Būtina |  |
| 1.14. | Vidinė atmintis kardiotokogramų kreivėms saugoti | ≥ 7 val. |  |
| 1.15. | Išorinių įvesties įrenginių prijungims | Būtina |  |
| 1.16. | Įrangos svoris su baterija | ≤ 8 kg |  |
| 1.17. | Integruotas vidinis akumuliatorius | Maksimalus veikimo laikas ≥ 4 val. |  |
| 1.18. | Komplektuojama su: | 1. UG daviklis; 2. Toco daviklis; 3. SpO2 guminis daviklis (įskaitant pajungimo kabelį); 4. Manžetės (3 skirtingų dydžių) su pajungimo žarnele; 5. Elastiniai diržai davikliams (2 kompl.); 6. Spausdinimo popieriumi (5 pak.) |  |
| 2. | Bevielių daviklių stotelė | Būtina |  |
| 2.1. | Teikia nuolatinius vaisiaus ir motinos parametrų matavimus | ≥ 100 m atstumu nuo stacionarių kardiokografų (vaisiaus monitorių) |  |
| 2.2. | Belaidžiai US ir TOCO davikliai, atsparūs vandeniui | Būtina |  |
| 2.3. | Belaidžiai davikliai su indikatoriumi, rodančiu akumuliatoriaus įkrovos būseną ir ryšį su imtuvu | Būtina |  |
| 2.4. | Belaidžiai davikliai su integruota baterija | Veikimas iš baterijos ne trumpiau nei 8 darbo valandas |  |
| 2.5. | Komplektuojama su: | 1. US daviklis; 2. Toco daviklis; |  |
| 3. | Centrinė monitoravimo stotis | Būtina, 1 vnt. |  |
| 3.1. | Vaisiaus ir motinos gyvybinių funkcijų monitorių registruojamų duomenų priėmimas, stebėjimas, išsaugojimas ir peržiūra | Būtina |  |
| 3.2. | Kardiotokogramos vaizdavimas ir išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |
| 3.3. | Kardiotokografo valdymas nuotoliniu būdu ir ekrano stebėjimas nuotoliniu būdu | Būtina |  |
| 3.4. | Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai | Būtina, atitinkantys IEC 60601 standarto reikalavimus, konfigūruojami vartotojo |  |
| 3.5. | Aliarmas, jei vaisiaus monitoriuje pasibaigia popierius | Būtina |  |
| 3.6. | Dvynukų ar daugiau vaisių kreivių persidengimo aliarmas | Būtina |  |
| 3.7. | Iš kardiotokografų priimami parametrai | - Vaisiaus ŠSD; - Tokograma - Vaisiaus judesių profilis; - Motinos ŠSD; - SpO2; - AKS; - EKG, - Intrauterinis spaudimas |  |
| 3.8. | Kelių pacientų kreivių stebėjimas ekrane | Būtina, galimybė stebėti ne mažiau 48 kreivių vienu metu |  |
| 3.9. | Priešgimdyvinė kardiotokogramos analizė ir ataskaitų generavimas | Būtina, pagal NICHD ir Dawes&Redman klasifikavimą |  |
| 3.10 | Ataskaitų spausdinimas spasudintuvu arba išsaugojimas PDF formatu | Būtina |  |
| 3.11. | Stotis komplektuojama su kompiuteriu pagal gamintojo reikalavimus | Būtina |  |
| 3.12. | Monitorius stebėjimui | 1. ≥ 24“ 2. ≥ 1920 x 1080 |  |