TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Acetyl-beta-metilcholino chloridas:

- milteliai;

- Acetyl-beta-metilcholino chloridas ≥ 98%;

- įpakuota po 25g flakone.

Orientacinis poreikis: 400 g

2.-3. Balioninis dilatatorius:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- darbinis kateterio ilgis 180 ± 1cm;

- ant kateterio yra informacija apie baliono dydžius ir Fr dydį;

- balionas turi rentgeno kontrastines žymes;

- pagamintas iš skaidrios medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Baliono diametras FR | Baliono ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 6/7/8 | ne ≤ 3 | 30 |
| 3. | 10/11/12 | ne ≤ 5,5 | 30 |

4. Dangalai rentgeno aparatui:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- maišas skaidrus, polietileninis (arba lygiavertės medžiagos);

- 90±5 cm skersmens;

- kraštas su guma ar raišteliais fiksacijai prie aparato;

- paklotai atitinka ES standartą EN 13795-1:2019 ir (EU) 2017/745 MDR (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

5. EKG popierius R-A4

- tinkantis elektrokardiografui As CARD Mr Grey;

- terminis, nevaškuotas;

- raudonos spalvos milimetrinis tinklelis;

- popieriaus ritinio plotis: 112 mm ± 2 mm (spaudinio plotis 104 mm);

- popieriaus ritinio skersmuo: 45 mm ± 1 mm;

- popieriaus ašies skersmuo: 16 mm ± 0,5 mm.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

6. Elektrodai hemodinamikos monitoravimo sistemai:

- skirta ICG matavimams atlikti;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas pagaminimo ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- kontaktinė dalis pagaminta iš gelio, Ag/AgCl;

- komplektą sudaro 2 viengubi sensoriai ir 1 dvigubas ICG sensorius;

- sudėtyje nėra latekso;

- išmatavimai: viengubo diametras: 50mm ± 5 mm; dvigubo diametras: 46 x 88 x 38 mm ± 5 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 500 kompl.

7. Ilgalaikių ureterinių stentų rinkinys CH7:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- stentas pagamintas iš alifatinio poliuretano, padengtas fosforilcholino danga;

- stentas kateteris (abu galai atviri ir šoninės skylutės per visą ilgį);

- nustūmėjas vidinis 40-45 cm (spalvotas);

- styga vedlys (standi, PTFE dengta 0,035 – 0,038 diametro, 145 ± 5 cm lanksčiu galiuku;

- tinkantis stentavimui iki 12 mėnesių;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Ilgis (cm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | CH 7 | 28 cm | 300 |

8. Juostelės fluoresceino arba lygiavertės (oftalmologinės):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- baltas filtrinis popierius;

- vienas galas impregnuotas natrio fluoresceinu arba lygiaverčiu;

- išmatavimai: plotis 5 ± 1mm, ilgis 15 ± 1 mm.
Orientacinis poreikis: 16 000 vnt.

9. Medrad MRXperion injektoriaus vienkartinių švirkštų rinkinys:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

Rinkinyje:

- 65 ml švirkštas kontrastui:

- ilgis - 19,65 cm;

- vidinis diametras - 2,69 cm;

- išorinis diametras - 3,14 cm;

- 115 ml švirkštas fiziologiniam tirpalui:

- ilgis - 20,06 cm;

- vidinis diametras - 3,60 cm;

- išorinis diametras - 3,98 cm;

- didelis spaikas fiziologiniam tirpalui:

- ilgis - 6,81  ± 0,04 cm;

- mažas spaikas kontrastui:

- ilgis – 5,08 ± 0,04 cm;

- T formos prailginimo linija:

- ilgis - 249 ± 4 cm;

- vidinis diametras – 0,19 cm;

- išorinis diametras – 0,32 cm;

- maksimalus slėgis - 350 PSI;

- švirkštai pagaminti iš aukščiausios kokybės polimerinės medžiagos sertifikuotos ES;

- dėžėje 20 vnt. rinkinių;

- galiojimo laikas – 3 metai;

- gamintojo arba nepriklausomos laboratorijos išduota pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas  švirkštų rinkinys tinkamas darbui  su nurodyto tipo švirkštų sistema.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

10. Nosies pertvaros implantas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- silikoninis ar lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- skirtas nosies perforacijoms uždengti;

- išardomas į 2 dalis;

- dydis 32 mm ± 1 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.​

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

11. Orui laidi kontaktinė linzė (0,0 dioptrijų):

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- skaidri, minkšta kontaktinė linzė;

- stiprumas – 0,0 dioptrijų;

- diametras – ne mažiau 13.8;

- bazinė kreivė – ne mažiau 8.4;

- vandens kiekis - ne mažiau 24%;

- deguonies pralaidumas – ne mažiau 118;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 450 vnt.

12. Rinkinys krikotyrotomijai suaugusiems:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

Rinkinį sudaro:

- krikotyrotomijos adata su užmauta kaniule, tvirtinimo sparneliais ir fiksavimo juostele;

- vienkartinis švirkštas 5-10 ml.

| Poz. Nr. | Pacientas | Vidinis diametras | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Suaugęs | 4.0 mm | 15 |

13. Stiletai intubaciniams vamzdeliams  maži (34 cm±0,5 cm):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš lankstaus nerūdijančio metalo;

- distalinis galas atraumatinis;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

- Dydis - Maži,

- Ilgis - 34 cm±0,5 cm,

- Endotrachėjiniam vamzdeliui diametras Ø 2,5-3,5 mm.

- stileto dydis CH 06, stileto diametras 2,0 mm

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

14. Viengubi kraujo maišeliai:

- transferinis maišelis;

- talpa 600 ± 100 ml;

- sterili pakuotė kiekvienam maišeliui;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- du lengvai nulaužiami vožtuvai;

- vienas vamzdelis, kurio laisvasis galas baigiasi plastikine adata;

- vamzdelis turi būti vientisas, be papildomų injekcijos vietų;

- vamzdelis turi būti sujungtas su maišeliu viršutinės maišelio kraštinės šone (ne centre);

- pageidautina, kad vamzdelis, esantis viršutinės maišelio kraštinės šone arba centre turėtų užspaudimo mechanizmą;

- maišelio medžiaga atspari dimetil sulfoksidui (DMSO);

- tinkama vamzdelių sujungimo ir užlydymo įrenginiams;

- būtinas prekės žymėjimas CE ženklu (pagal MDD 93/42/EEC direktyvą);

- būtina pateikti atitinkamo sertifikato kopijas;

- galiojimo terminas ne mažiau kaip 24 mėn.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.