Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Deformacijų ir poslinkių matavimo ir duomenų apdorojimo sistema

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamos prekės: Deformacijų ir poslinkių matavimo ir duomenų apdorojimo sistema (1 kompl).

- Perkama Deformacijų ir poslinkių matavimo ir duomenų apdorojimo sistema, apimanti deformacijų, poslinkių ir temperatūros matavimo optinius daviklius, poslinkių skaitmeninius daviklius (angl. LVDT) bei su jais suderintus duomenų surinkimo ir apdorojimo modulius, programinę įrangą ir daviklių įrengimui reikalingus priedus(1 komplektas) (toliau – Įranga). Įranga skirta lenkiamų gelžbetoninių elementų, veikiamų ilgalaike apkrova, poslinkių ir deformacijų ilgalaikiams tyrimams ir šių parametrų kitimo laike stebėsenai. Įranga bus naudojama statybinių konstrukcijų ir elementų deformacijų, kurias sukelia išoriniai mechaniniai bei aplinkos kintančios drėgmės ir temperatūros poveikiai, matavimui, duomenų apdorojimui bei skaitmeniniam vizualizavimui.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pirkimo sutarties isigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą ir patikrinti Įrangos funkcionalumą.

- Įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška ir atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus  reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos).

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.

- Su pasiūlymu pateikiami:

8.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį techninės specifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus pvz. gamintojo katalogo  (skaitmeninę kopiją, pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti  įrangos aprašymą  (jo tikslų kodą ir (ar) modelį) su jo parametrais. Jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas turi pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar)  pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
|  | Deformacijų ir poslinkių matavimo ir duomenų apdorojimo sistema |  |
|  | Optinių daviklių duomenų nuskaitymo įrenginys, 3 vnt. |  |
|  | Turi turėti ne mažiau kaip 8 optines jungtis. |  |
|  | Optinių jungčių tipai FC/APC arba lygiavertės. |  |
|  | Turi būti galimybė sinchroniškai matuoti keliais davikliais. |  |
|  | Optinio bangos ilgio matavimo diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 50 dB. |  |
|  | Rezoliucija ne didesnė kaip 0,8 pm. |  |
|  | Stabilumas ir atkuriamumas ne didesnis kaip 1,2 pm. |  |
|  | Didžiausias optinių daviklių skaičius vienai optinei jungčiai ne mažesnis kaip 60. |  |
|  | Didžiausias bendras optinių daviklių skaičius ne mažesnis kaip 500. |  |
|  | Atsinaujinimo dažnio riba ne mažesnė kaip iki 8 S/s. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 oC iki +40 oC. |  |
|  | Turi būti atsparus vibracijoms ir smūgiams. |  |
|  | Turi būti galimybė prijungti išorinį personalinį kompiuterį. |  |
|  | Optinių daviklių duomenų nuskaitymo įrenginys į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką, po 1 kiekvienam įrenginiui (viso 3 vnt.). |  |
|  | Optinių daviklių duomenų nuskaitymo įrenginys turi būti suderintas su kituose punktuose pateiktais komponentais bei turėti reikiamus techninius aksesuarus sujungimui į vieningą matavimo sistemą. |  |
|  | Optinis deformacijų matavimo daviklis, 8 vnt. |  |
|  | Nerūdijančio plieno deformacijų matavimo daviklis turi būti skirtas matuoti statine ir dinamine apkrovą veikiamų elementų deformacijoms matuoti. |  |
|  | Turi būti galimybė daviklius prie matuojamų elementų išorinių paviršių tvirtinti varžtais. |  |
|  | Nominalus matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 μm/m iki 4000 μm/m. |  |
|  | Jautrumas ne didesnis nei 1,2 pm/(μm/m). |  |
|  | Apkrova per deformacijų vienetą ne didesnė nei 25 N/(mm/m). |  |
|  | Matavimo bazės ilgis ne didesnis nei 150 mm. |  |
|  | Skersinis jautrumas ne didesnis nei 0,1 %. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Bragg‘o bangos ilgio diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Apsaugos lygis ne žemesnis nei IP54. |  |
|  | Temperatūros kryžminis jautrumas ne didesnis nei 15±1 (μm/m)/°C. |  |
|  | Temperatūros matavimo daviklis, 2 vnt. |  |
|  | Jautrumas ne didesnis nei 40 pm/°C. |  |
|  | Temperatūros kompensavimo koeficientas ne didesnis nei 30 (μm/m)/°C. |  |
|  | Didžiausia kalibravimo paklaida ne didesnė nei ±1,0 °C |  |
|  | Veikimo ir laikymo temperatūros intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Darbo ir laikymo drėgnio maksimali riba ne mažiau nei 90 %. |  |
|  | Optinis poslinkių matavimo daviklis, 6 vnt. |  |
|  | Nurodyti modelį ir gamintoją. |  |
|  | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 mm iki 50 mm. |  |
|  | Nominalus jautrumas ne didesnis kaip 40 pm/mm. |  |
|  | Kalibravimo koeficientas ne didesnis nei 20 mm/nm. |  |
|  | Aktyvavimo jėga ne didesnė nei 40 N. |  |
|  | Didžiausia kalibravimo paklaida ne didesnė nei ±0.6 mm. |  |
|  | Bragg‘o bangos ilgio diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Temperatūros kryžminis jautrumas ne didesnis nei 0,05 mm/°C. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Apsaugos lygis ne žemesnis nei IP54. |  |
|  | Didžiausias temperatūros kitimo greitis ne mažesnis nei 40 °C/h. |  |
|  | Jungiamasis kabelis | 4 vnt. |
|  | Nurodyti modelį ir gamintoją. |  |
|  | Kabeliai turi tikti 3-5 punktuose nurodytų daviklių sujungimui į bendrą sistemą |  |
|  | Vieno kabelio ilgis ne mažesnis kaip 10 m. |  |
|  | Turi būti suderintas su kituose punktuose pateiktais komponentais. |  |
|  | Optinė jungtis, skirta optiniams deformacijų davikliams, nuosekliai sujungti kelis daviklius | 20 vnt. |
|  | Nurodyti modelį ir gamintoją. |  |
|  | Jungtys turi tikti 3-5 punktuose nurodytų daviklių sujungimui į bendrą sistemą |  |
|  | Turi būti suderinta su kituose punktuose pateiktais komponentais. |  |
|  | Universalus maitinimo stiprintuvas | 3 vnt. |
|  | Nurodyti modelį ir gamintoją. |  |
|  | Turi turėti ne mažiau kaip 8 vienodo tipo individualiai konfiguruojamus vienas nuo kito izoliuotus kanalus su automatiniu daviklių atpažinimu. |  |
|  | Turi būti galimybė prijungti deformacijų daviklius, indukcinius daviklius, potenciometrus, poslinkių daviklius, termoporas, akselerometrus, temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisus. |  |
|  | Kanalai turi turėti galimybę nuskaityti jėgą, deformaciją, poslinkį, dažnį, greičio daviklį, impulsų skaitiklį bei gauti bet kokį signalą arba siųsti matavimo signalą. |  |
|  | Ne mažiau kaip 24-bit analoginis-skaitmeninis keitiklis kiekvienam kanalui. |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas ne platesns kaip nuo 10 V iki 30 V. |  |
|  | Santykinis aplinkos drėgnis ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 % iki 90 %. |  |
|  | Temperatūros intervalas ne siauresniame diapazone kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Duomenų nuskaitymo dažnis vienam kanalui ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,1 S/s iki 40000 S/s. |  |
|  | Signalo pralaidumas diapazone tarp 6 kHz ir 8 kHz. |  |
|  | Tikslumo klasė ne blogesnė kaip 0,1 %. |  |
|  | Aktyvus žemo dažnio filtras ne siauresniame intervale kaip nuo 0,01 Hz iki 6000 Hz. |  |
|  | Reguliuojama maitinimo įtampa kiekvienam kanalui ne siauresniame intervale kaip nuo 5 V iki 24 V. |  |
|  | Universalus maitinimo stiprintuvas turi būti suderintas su kituose punktuose nurodytais davikliais, matavimo prietaisais ir laidais. |  |
|  | Universalus matavimo stiprintuvas turi būti suderintas su tinklo sąsajos moduliu. |  |
|  | Turi būti sinchronizacijos per interneto laidą galimybė. |  |
|  | Turi būti numatytos techninės galimybės modulius sujungti tarpusavyje. |  |
|  | Universalus maitinimo stiprintuvas į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką po 1 kiekvienam stiprintuvui (viso 3 vnt.). |  |
|  | Duomenų įrašymo įrenginys | 1 vnt. |
|  | Nurodyti modelį ir gamintoją. |  |
|  | Turi turėti galimybę rinkti, analizuoti ir kaupti pajungtais davikliais matuojamų parametrų duomenis. |  |
|  | Turi turėti savarankiško (autonominio) duomenų rinkimo funkciją. |  |
|  | Maitinimo įtampa ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 V iki 30 V. |  |
|  | Turi turėti Ethernet (LAN), WLAN, USB, RS232, DVI-D, FireWire, skaitmenines įėjimo ir išėjimo jungtis. |  |
|  | Didžiausias signalų skaičius ne mažesnis kaip 1000. |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti išorinį sinchronizavimą per EtherCAT, PTP, NTP ir FireWire . |  |
|  | Turi turėti tiesioginio prijungimo prie personalinio kompiuterio galimybę. |  |
|  | Turi būti duomenų įrašymo rėžimai: standartinis, periodinis, ilgalaikis (su ciklų ir laiko skaičiavimu), ekstremumų matavimas. |  |
|  | Duomenų saugojimo ir eksportavimo formatai turi būti suderinti su Microsoft Excel ir MathWorks MATLAB. |  |
|  | Turi būti galimybė duomenis saugoti vidiniame SSD diske, kurio talpa ne mažesnė kaip 200 GB. |  |
|  | Turi būti galimybė duomenis perduoti per CFast 2.0 jungtį, USB atmintinę, išorinį kietąjį diską. |  |
|  | Duomenų pralaidumas ne siauresniame diapazone kaip nuo 3 MS/s iki 5 MS/s. |  |
|  | Turi būti galimybė valdyti įrenginį prijungus prie personalinio kompiuterio. |  |
|  | Turi būti su vidiniu procesoriumi, kurio operatyvinė atmintis ne mažesnė kaip 4 GB RAM. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Didžiausia veikimo altitudė ne mažesnė kaip 1500 m. |  |
|  | Duomenų įrašymo įrenginys turi būti suderintas su tinklo sąsajos moduliu ir universaliu maitinimo stiprintuvu. |  |
|  | Duomenų įrašymo įrenginys į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką (1 vnt). |  |
|  | Tinklo sąsajos modulis | 1 vnt. |
|  | Nurodyti modelį ir gamintoją. |  |
|  | Turi turėti Ethernet, EthernetCAT (įėjimas ir išėjimas), FireWire, skaitmenines įėjimo ir išėjimo jungtis. |  |
|  | Maitinimo įtampa ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 V iki 30 V. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Santykinis drėgnis ne siauresniame intervale kaip nuo 10 % iki 90 %. |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti išorinį sinchronizavimą per EtherCAT, PTP, NTP ir FireWire. |  |
|  | Tinklo sąsajos modulis turi būti suderintas su universaliu maitinimo stiprintuvu ir duomenų įrašymo įrenginiu. |  |
|  | Tinklo sąsajos modulis į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką (1 vnt.) |  |
|  | Poslinkio matavimo daviklis | 4 vnt. |
|  | Nurodyti modelį ir gamintoją. |  |
|  | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 mm iki 2 mm. |  |
|  | Nominalusis signalo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -40 mV/V iki +40 mV/V. |  |
|  | Nuokrypis nuo nominalaus signalo diapazono ne didesnis kaip nuo -1 % iki +1 %. |  |
|  | Nulinio taško nuokrypis (kai šerdis yra nulinėje padėtyje) ne platesniame diapazone kaip nuo -10 mV/V iki +10 mV/V. |  |
|  | Tiesiškumo nuokrypis (tarp pradinio ir galinio matavimo taško) ne didesnis kaip 0,3 %. |  |
|  | Spyruoklės jėga nulinėje padėtyje ne didesnė kaip 1 N. |  |
|  | Spyruoklės jėga galutinėje padėtyje ne didesnė kaip 2 N. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Įvesties varža ne didesnė kaip 50 Ω (omų). |  |
|  | Apsaugos lygis ne žemesnis nei IP54. |  |
|  | Poslinkių davikliams prijungti prie universalus maitinimo stiprintuvo būtinas ne trumpesnio kaip 50 m ilgio kabelis ir jungtys (viso 4 vnt.) |  |
|  | Turi būti suderintas su kituose punktuose pateiktais komponentais. |  |
|  | Duomenų rinkimo ir apdorojimo programinė įranga | 1 vnt. |
|  | Nurodyti pavadinimą ir gamintoją. |  |
|  | Duomenų rinkimo ir apdorojimo programinė įranga turi būti skirta duomenų vizualizavimui, analizei ir saugojimui matavimo ir ataskaitų teikimo metu. |  |
|  | Turi būti galimybė rinkti ilgalaikių matavimų duomenis (ne trumpiau kaip 1 mėn.), nustatyti matavimų parametrus ir kanalų parametrus, atlikti lygiagrečius duomenų rinkimo darbus naudojant vieną duomenų įrašymo įrenginį, išsaugoti duomenis programoje ir persiųsti FTP serverių ar debesies pagalba. |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti pranešimus nuotoliniu būdu. |  |
|  | Turi būti galimybė duomenis saugoti MS Excel, ASCII, DIAdem, MATLAB formatais. |  |
|  | Duomenų rinkimo programinė įranga turi būti suderinta su kituose punktuose pateiktais komponentais. |  |
|  | Ne mažiau nei 2 metų programinės įrangos palaikymas. |  |

Pastaba.

Perkančioji organizacija reikalauja pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (lietuvių  ar anglų kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.