Atviro konkurso sąlygų

2  priedas

AUTOMATIZUOTOS BLAIVUMO PATIKROS SU BIOMETRINIU VEIDO ATPAŽINIMU SISTEMOS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų pritaikymo sritis

Automatizuotos blaivumo patikros su biometriniu veido atpažinimu sistema (toliau – Sistema) skirta automatiškai, be kontrolės personalo dalyvavimo, nustatyti asmenų biometrinių matavimų (nuotraukos) pagalba testuojamų asmenų tapatybę ir alkoholio koncentraciją asmenų iškvėptame ore bei informuoti vadovus apie aptiktus neblaivius asmenis. Sistemos tikrinimo sritis – Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau – Perkančioji organizacija) darbuotojai, kalėjimų lankytojai bei nuteisti/suimti asmenys, kurie būtų tikrinami jų laikymo (gyvenamosiose) ir darbo vietose, todėl prietaisai turi būti pritaikyti darbui stacionariu ir mobiliu režimu.

2. Reikalavimai paslaugos funkcionalumui

| 2.1 | Automatizuotos blaivumo patikros su biometriniu veido atpažinimu sistemos paslaugų (toliau – Paslauga, Paslaugos) teikėjas Paslaugas turės teikti su savo alkotesteriais (toliau – Prietaisas, Prietaisai) bei kita, Paslaugoms teikti reikiama įranga ir kompiuterijos sprendimais. Paslaugų teikimas turės apimti: Prietaisų pristatymą Perkančiajai organizacijai; visų Prietaisų ir Sistemos suderinimą ir parengimą naudoti; Prietaisų pasiėmimą/grąžinimą vykdant jų periodines patikras, remontus, metrologines patikras bei kalibravimą; visapusišką Prietaisų ir visos Sistemos priežiūrą, įskaitant gedimų šalinimą; darbuotojų apmokymą darbui su Prietaisais ir Sistema bei konsultacijų teikimą. |
| --- | --- |
| 2.2. | Paslaugų teikimo laikotarpiu Paslaugos teikėjas Perkančiajai organizacijai turės pateikti 22 Prietaisus su kita, Paslaugoms teikti reikalinga, įranga ir kompiuterijos sprendimais 5 p. nurodytais Lietuvos kalėjimų tarnybos padalinių veiklos adresais (toliau – Paslaugų vietos). Paslaugų teikimo laikotarpiu, atsiradus poreikiui, Perkančioji organizacija gali papildomai padidinti Paslaugų teikimo apimtis, t. y. gali dar papildomai užsakyti ne daugiau kaip 7 vnt. Paslaugų vietų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja visą Paslaugų teikimo laikotarpį naudoti nurodytą kiekį Paslaugų vietų (22 vnt.). Sumažėjus poreikiui, Perkančioji organizacija bet kuriuo sutarties galiojimo laikotarpiu gali šį kiekį sumažinti ne daugiau kaip 10 vnt. |
| 2.3. | Paslauga turi veikti automatiškai, be Perkančiosios organizacijos kontrolės personalo dalyvavimo patikros procese, nustatyti biometrinių matavimų (nuotraukos) pagalba testuojamų asmenų tapatybę ir alkoholio koncentraciją iškvėptame ore, su galimybe patikros informaciją matyti Paslaugos teikėjo sistemoje, besiremiančioje „debesų“ kompiuterijos principu. Paslauga turi būti teikiama informacinių sistemų pagalba, kurią valdo ir administruoja Paslaugų teikėjas, kuris Perkančiajai organizacijai nuotoliniu būdu suteikia prieigą prie testuojamų asmenų informacijos ir testavimo įrenginių, centralizuotai besijungiančių ir perduodančių informaciją į šią Sistemą. |
| 2.4. | Paslauga turi biometriškai atpažinti (identifikuoti) asmenį (sulyginant asmenį bei testavimo metu įvedamą ID arba RFID kortelės kodą su Sistemoje įvesta jo nuotrauka ir prisijungimo duomenimis) ir nustatyti testuojamo asmens alkoholio kiekį iškvepiamame ore. Laikantis eksploatavimo instrukcijos Sistema automatizuotai turi atpažinti ne mažiau kaip 90% asmenų. |
| 2.5. | Sistema turi kaupti informaciją apie atliktus testus, įskaitant asmens nuotrauką testo metu, asmens biometrinio matavimo atpažinimo informaciją. |
| 2.6. | Prietaisui užfiksavus neblaivų asmenį, Sistema privalo operatyviai informuoti atsakingą asmenį trumpąja žinute (SMS), kurioje pateikiami šie duomenys: testą atlikusio asmens vardas ir pavardė, atpažintas/neatpažintas, testo atlikimo data, laikas ir alkoholio promilių kiekis. Vadovų informavimas SMS apie neblaivų asmenį (vadovų skaičius), ne mažiau 5 numerių. |
| 2.7. | Užfiksavus neblaivų testuojamą asmenį, Prietaisas turi sugeneruoti garsinį signalą ir Sistema turi suteikti galimybę atspausdinti blaivumo patikrinimo protokolą, kuriame yra pateikiama informacija apie testą atlikusį asmenį, jo nuotrauka, testavimo laikas ir promilių kiekis. |
| 2.8. | Sistema turi turėti galimybę išsiųsti e-paštu automatizuotas ataskaitas apie tą dieną testavusius asmenis. |
| 2.9. | Sistema turi automatizuotai sudaryti atskirą neatpažintų asmenų sąrašą, kuriame nurodomas testavimo laikas ir rezultatai. |
| 2.10. | Sistema turi užtikrinti vartotojų priskyrimą skirtingiems prieigos lygiams (ne mažiau kaip 3 lygiai) bei atitinkamų prieigos teisių suteikimą (pagal perkančiosios organizacijos poreikį). |
| 2.11. | Sistema turi užtikrinti galimybę įvesti skirtingus įstaigos (kalėjimo) padalinius ir jų vadovams matyti ir gauti tik tuos duomenis, kurie susiję su įstaigos asmenų testavimo rezultatais. Lietuvos kalėjimų tarnybos Saugumo koordinavimo ir kontrolės skyrius bei Imuniteto skyrius turi turėti prieigą prie visų kalėjimų duomenų. |
| 2.12. | Sistema turi leisti atsakingam asmeniui stebėti einamuoju laiku dienos žurnalą, kuriame pateikiama informacija apie testą praėjusius ir dar nepraėjusius asmenis bei, esant poreikiui, išskleisti detalesnę informaciją apie asmens testo rezultatus, naudojantis grafine vartotojo sąsaja. |
| 2.13. | Kaupti atliktų patikrinimų asmenų nuotraukas internetinėje paskyroje ne trumpiau kaip 6 mėn. |
| 2.14. | Leisti atlikti asmenų paiešką, pagal ID, Vardą ir Pavardę. |
| 2.15. | Asmenų blaivumo tikrinimo, nuotraukų apžvalga turi būti šalia matavimo rezultatų. |
| 2.16. | Turėti galimybę nustatyti alkoholio ribas. |
| 2.17. | Visi veikiantys alkotesteriai privalo duomenis saugoti vieningoje duomenų bazėje. |
| 2.18. | Alkotesteris turi turėti galimybę jungtis prie interneto per WiFi sąsają naudojant bevieles interneto prieigas ir/arba per mobiliųjų tinklų prieigą, kuri turi būti pajungta kartu su paslauga (mobiliųjų tinklų naudojimo kaštai turi būti įskaičiuoti į paslaugos kainą ). |
| 2.19. | Asmenų laiko registravimas, laiko ribų nustatymas. |
| 2.20. | Alkotesterių kalibravimas ir metrologinė patikra (turi būti įskaičiuota į paslaugos kainą). |
| 2.21. | Nemokamas gedimų šalinimas. |
| 2.22. | Įrangos kalibravimo ir metrologinės patikros ar remonto laikotarpiu, jeigu būtina įrangą išmontuoti ar trūkumų šalinimas trunka ilgiau negu 1 (vieną) darbo dieną, turi būti pastatomas (suteikiamas) kitas, techninę specifikaciją atitinkantis, įrenginys per 1 (vieną) darbo dieną nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Paslaugų trūkumus. |

3. Reikalavimai Prietaisui

| 3.1. | Alkoholio koncentracijos kraujyje (AKK) matavimo vienetas yra promilė (0/00) -1 gramas alkoholio 1 litre kraujo (g/l). |
| --- | --- |
| 3.2. | Alkoholio matavimų diapazonas – nuo 0,00 iki ne mažiau 4,00 promilių. |
| 3.3. | Alkoholio matavimų skiriamoji geba ne mažiau kaip 0,01 promilės. |
| 3.4. | Alkoholio matavimų paklaida – iki 1 promilės ne daugiau kaip 0,05 promilės; virš 1 promilės ne daugiau kaip 10%. |
| 3.5. | Iškvėpto oro tyrimo trukmė – ne daugiau 20 s. |
| 3.6. | Laiko tarpas tarp dviejų matavimų, priklausomai nuo alkoholio koncentracijos ne daugiau kaip 3 min. |
| 3.7. | Kintamos srovės maitinimo (standartinė) tinklo įtampa: 220 V ; 50 Hz. |
| 3.8. | Prietaiso darbo sąlygos: aplinkos temperatūra nuo 0 C iki +30 C. |
| 3.9. | Prietaiso pūtimo antgalio tipas – šiaudelis (pirmus 10 000 šiaudelių pateikia paslaugos teikėjas) arba bekontaktis. |
| 3.10. | Prietaisas turi turėti galimybę jungtis prie Paslaugų teikėjo centrinės sistemos per internetą. Visi Prietaisai privalo turėti rezervinį ryšį naudojant mobiliųjų duomenų perdavimo ryšį arba taikyti kitas technines priemones, užtikrinančias blaivumo tikrinimo Sistemos veikimą laikinai nesant interneto ryšio. Perkančioji organizacija įsipareigoja teikėjui suteikti laidinio arba belaidžio interneto prieigą, reikalingą paslaugų teikimui. Teikėjas atsakingas už rezervinį mobilųjį duomenų perdavimo ryšį arba kitas technines priemones, užtikrinančias blaivumo tikrinimo Sistemos veikimą laikinai nesant interneto ryšio. |
| 3.11. | Prietaisas turi turėti integruotą alkoholio matavimo modulį (alkoholio išpučiamame ore matavimo prietaisą), integruotą vaizdo kamerą, integruotą skaitytuvą darbuotojo turimo darbo pažymėjimo atpažinimui bei integruotą apšvietimą, kuris užtikrintų patalpoje pakankamą fotografuojamų asmenų apšvietimą. |
| 3.12. | Prietaisas turi būti su automatizuotu biometriniu veido atpažinimu (privalo būti momentinis (patikros seanso metu vykdomas) automatizuotas biometrinis asmens veido atpažinimas). Prietaisas turi biometriškai atpažinti (identifikuoti) testuojamus asmenis (sulyginant testo metu naujai padarytą asmens nuotrauką bei testavimo metu įvedamą asmens identifikacinį numerį arba nuskaitomą RFID kortelės (veikiančios Mifare sistemoje) kodą su sistemoje saugoma jo nuotrauka ir prisijungimo duomenimis) ir nustatyti asmenų alkoholio kiekį iškvepiamame ore. |
| 3.13. | Prietaisai turi būti metrologiškai patikrinti. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad Perkančiosios organizacijos naudojamiems Prietaisams bus laiku atliktas kalibravimas ir metrologinė patikra, kuris turi būti vykdomas ne rečiau nei kas 6 mėnesius. Prietaiso kalibravimo ir metrologinės patikros laikotarpiu, nevėliau nei paskutinę jo patikros galiojimo dieną, Paslaugų teikėjas privalo pateikti kitą reikalavimus atitinkantį patikrintą Prietaisą. |
| 3.14. | Prietaisai turi turėt galimybę dirbti neprisijungus prie elektros tinklo (Energijos turi užtekti ne mažiau kaip 20 pūtimo ciklų). |

4. Paslaugos teikimo reikalavimai

| 4.1. | Paslaugos teikimo laikas 24 valandos per parą ir 7 dienos per savaitę. |
| --- | --- |
| 4.2. | Paslaugų pasiekiamumo užtikrinimas (paslaugų palaikymo laiku): Reakcijos į incidentus laikas – 2 valandos. Incidentų išsprendimo laikas – 2 darbo dienos. Konsultacijos suteikimo laikas – 2 darbo dienos (Sistemos funkcionalumų ribose). |
| 4.3. | Tiekėjas privalo savo sąskaita įdiegimo metu apmokyti personalą darbui su Sistema ir Prietaisu. |
| 4.4. | Prietaisams suteikiama garantija visam paslaugos pirkimo terminui (išskyrus piktybinius arba neužtikrinus nurodytų eksploatacijos sąlygų atvejus). |
| 4.5. | Paslaugos teikėjas užtikrina duomenų suvedimą pagal perkančiosios organizacijos pateiktą poreikį |
| 4.6. | Paslaugų teikėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos: įdiegti Sistemą visose 5 p. nurodytose Paslaugų teikimo vietose; užtikrinti Sistemos funkcionavimą (sistema turi veikti ir būti parengta naudoti pagal paskirtį); apmokyti visų Paslaugų teikimo vietų personalą naudotis Sistema. |

5. Paslaugų teikimo vieta (adresas) ir kiekiai

| Eil. Nr. | Kalėjimo pavadinimas, adresas | Preliminarūs Paslaugų vietų kiekiai |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Vilniaus kalėjimas (Rasų g. 8, 11350 Vilnius) | 2 |
| 5.2. | Kauno kalėjimas (A. Mickevičiaus g. 11, 44307 Kaunas; Technikos g. 34, 51256 Kaunas) | 4 |
| 5.3. | Pravieniškių 1-asis kalėjimas (Pravieniškių g. 5, Pravieniškės, 56369 Kaišiadorių r.) | 3 |
| 5.4. | Pravieniškių 2-asis kalėjimas (Pravieniškių g. 57, Pravieniškės, 56371 Kaišiadorių r.) | 2 |
| 5.5. | Alytaus kalėjimas (Ulonų g. 8a, 62505 Alytus) | 3 |
| 5.6. | Marijampolės kalėjimas (Sporto g. 7, 68230 Marijampolė) | 2 |
| 5.7. | Šiaulių kalėjimas (Trakų g. 10, 76286 Šiauliai) | 4 |
| 5.8. | Panevėžio kalėjimas (P.Puzino g. 12, 35169 Panevėžys) | 2 |
| Viso: |  | 22 |