Pirkimo sąlygų 3 priedas

TS pasiūlymas anestezijos sistemai

| Eil. Nr. |  | Parametras |  |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūloma parametro reikšmė -konkreti skaitinė reikšmė arba “Taip”/”Ne”, nurodant atitiktį į katalogo/ bukleto/brošiūros/ aprašymo puslapio Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Anestezijos sistema |  |  | 1 vnt. |  | .................................................. ( įrašyti įrangos pavadinimą modelį, gamintoją ) |
| 1.1. |  | Sistemos valdymo ekranas |  |  | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. ≥ 18 colių įstrižainės spalvotas 3. ≥ (1920 x 1080) raiškos 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 5 kreivių 5. Reguliuojamas ryškumas 6. Sukiojamas ir paverčiamas |  |  |
| 1.2. |  | Individualių nustatymų profilių kūrimas pagal vartotojo poreikius |  |  | ≥ 5 profilių kūrimas |  |  |
| 1.3. |  | Individualus profilio nustatymo galimybės |  |  | 1. Ekrano išdėstymą; 2. Ventiliacijos parametrų nustatymus; 3. Aliarmų limitus; 4. Sistemos nustatymus; 5. Greitai pasiekiamas funkcijas |  |  |
| 1.4. |  | Paduodamos dujos ir jų srauto ribos |  |  | 1. O₂, 0,2 - ≥ 15 l/min 2. Oras, 0 - ≥ 15 l/min 3. N₂O, 0 - ≥ 12 l/min |  |  |
| 1.5. |  | Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema |  |  | Režimai: 1. Bendros tėkmės: nustatant O2 koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę 2. Tiesioginės tėkmės: nustatant O2 ir balansinių dujų (oro) tėkmes |  |  |
| 1.6. |  | Žemos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija |  |  | Būtina |  |  |
| 1.7. |  | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija |  |  | Būtina |  |  |
| 1.8. |  | Papildomas O2 ir oro tiekimo išvadas |  |  | 0 ~ ≥ 15 l/min |  |  |
| 1.10. |  | Anestezijos sistema komplektuojama su švirkštinėmis pompomis |  |  | 2 vnt. |  |  |
| 1.10.1. |  | Švirkštinė pompa palaiko tikslinės infuzijos režimą (TCI) |  |  | Būtina |  |  |
| 1.10.2. |  | Programinė įranga apjungianti anestezijos aparatą, paciento monitorių ir švirkštines pompas |  |  | 1. Gaunama informacija atvaizduojama anestezijos aparato ir/ar paciento monitoriaus ekrane 2. Galimybė valdyti švirkštines pompas anestezijos aparato ekrane |  |  |
| 1.10.3. |  | Anestezijos sistema palaiko šiuos švirkštinės pompos parametrų nustatymus: |  |  | Infuzijos režimas, greitis, tūris, laikas, okliuzijos slėgis, vaisto koncentracija, PK modelis, tikslinė koncentracija, svoris, amžius, ūgis ir lytis |  |  |
| 1.10.4. |  | Infuzinės pompos komunikuoja su anestezijos sistema per Wifi |  |  | Būtina |  |  |
| 1.11. |  | Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO₂ absorberio talpos tūrio |  |  | ≤ 2200 ml |  |  |
| 1.12. |  | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas |  |  | Būtina |  |  |
| 1.13. |  | Anestezijos sistemos modulinis dizainas suderinamas su šiais moduliais |  |  | 1. Dujų modulis 2. CO2 kapnografijos modulis 3. BIS modulis 4. NMT modulis |  |  |
| 1.14. |  | Dujų modulis |  |  | 1 vnt. |  |  |
| 1.14.1. |  | Reikalavimai dujų moduliui |  |  | 1. Skaitinė O₂, CO₂, N₂O, anestetikų koncentracijosMAC indikacija 2. Automatinis anestetikų atpažinimas 3. Integruotas paramagnetinis O2 sensorius 4. Pasiruošęs priimti sąmonės monitoravimo priedus 5. Suderinamas su įstaigoje esančiais Mindray paciento monitoriais |  |  |
| 1.15. |  | NMT modulis su būtinais priedais parametro monitoravimui (kabelis/kabelių komplektas, daviklis/daviklių komplektas ir kt.) |  |  | 1 vnt. |  |  |
| 1.16. |  | Garintuvas sevofluranui |  |  | 1 vnt. |  |  |
| 1.17. |  | Didžiausias dujų srautas |  |  | ≥ 180 l/min |  |  |
| 1.18. |  | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas arba kitas sprendimas sumažinantis kondensato kontūre susidarymą |  |  | Būtina |  |  |
| 1.19. |  | Absorbento talpos tūris |  |  | > 1500 ml |  |  |
| 1.20. |  | Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu |  |  | Būtina |  |  |
| 1.21. |  | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą APL vožtuvas |  |  | ≥ 25 l/min |  |  |
| 1.21.1. |  | APL vožtuvas turi greito atleidimo funkciją (angl. quick release) |  |  | Būtina |  |  |
| 1.22. |  | Ventiliavimo režimai: |  |  | 1. Rankinė/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV); 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V); 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P); 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį (PCV-VG); 7. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija-slėgiu palaikanti (CPAP-PS); |  |  |
| 1.23. |  | Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver) |  |  | 1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP 2. Multi režimas turi ≥ 5 pakopas |  |  |
| 1.24. |  | Vt/IBW nustatymas |  |  | 1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal lytį ir ūgį 2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW |  |  |
| 1.25. |  | Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Įkvėpimo laiko ribos 7. Įkvėpimo pauzės ribos 8. Srauto trigerio ribos |  |  | 1. ≤ 10 ~ ≥ 1500 ml 2. ≤ 5 ~ ≥ 80 cmH2O 3. ≤ 10 ~ ≥ 100 cmH2O 4. ≤ 4 ~ ≥ 100 k/min 5. ≤ 4:1 ~ ≥ 1:8 6. ≤ 0,2 ~ ≥ 10 s. 7. ≤ 5 ~ ≥ 60 8. ≤ 0,2 ~ ≥ 15 l/min |  |  |
| 1.26. |  | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai |  |  | 1. Minutinis tūris 2. Kvėpavimo tūris 3. Kvėpavimo dažnis 4. Maksimalus slėgis įkvėpime 5. Plato slėgis 6. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis 7. PEEP 8. Pasipriešinimas 9. Tamprumas 10. Elastingumas |  |  |
| 1.27. |  | Integruotas elektroninio valdymo PEEP |  |  | 1. Išjungtas, 2. ≤ 2 ~ ≥ 30 cmH2O |  |  |
| 1.28. |  | Rodomos grafinės kreivės ekrane |  |  | P-T, F-T, V-T, CO2, O2, anestetinės dujos, BIS, N2O |  |  |
| 1.29. |  | Rodomos kilpinės kreivės ekrane |  |  | P-V, F-V, F-P |  |  |
| 1.30. |  | Ekrane esantis laikmatis |  |  | Būtina |  |  |
| 1.31. |  | Komunikacinės jungtys |  |  | 1. RS 232C 2. USB 3. RJ-45 |  |  |
| 1.32. |  | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai) |  |  | 1. Ličio jonų tipo arba lygiavertis (-čiai) 2. ≥ 90 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (akumuliatorių) |  |  |
| 2. |  | Paciento monitorius |  |  | 1 vnt. |  |  |
| 2.1 |  | Ekranas |  |  | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. ≥ 12 colių įstrižainės, spalvotas 3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama > 8 kreivių 5. Palaikomos gestų funkcijos 6. Stebėjimo kampas ≥ 170° |  |  |
| 2.2 |  | Paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją išvengiant aplinkos dulkių kaupimo |  |  | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |  |
| 2.3 |  | Galimybė paciento monitoriaus ekrane, peržiūrėti kito tame pačiame tinkle esančio paciento monitoriaus registruojamus parametrus |  |  | Būtina |  |  |
| 2.4 |  | Budėjimo režimas |  |  | Būtina |  |  |
| 2.5 |  | Naktinis režimas |  |  | Būtina |  |  |
| 2.6 |  | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai |  |  | - Maitinimo indikatorius - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius - Baterijos krovimo indikatorius |  |  |
| 2.7 |  | Paciento monitoriaus registruojami parametrai |  |  | - EKG - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - SpO₂ - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - Invazinis kraujospūdis |  |  |
| 2.8 |  | Aritmijų aptikimas |  |  | ≥ 25 tipų |  |  |
| 2.9 |  | Temperatūros matavimo kanalai |  |  | ≥ 2 |  |  |
| 2.10 |  | Paciento monitoriaus baterija |  |  | - Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė) - Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos |  |  |
| 2.11 |  | Paciento monitoriaus tvirtinimo sprendimas prie anestezijos sistemos |  |  | Būtina |  |  |
| 2.12 |  | Komplektuojami paciento monitoriaus priedai: |  |  |  |  |  |
| 2.12.1 |  | 3 elektrodų EKG kabelis |  |  | 1 vnt. |  |  |
| 2.12.2 |  | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu |  |  | 1 vnt. |  |  |
| 2.12.3 |  | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele |  |  | 1 kompl. |  |  |
| 2.12.4 |  | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis |  |  | 1 vnt. |  |  |
| 3. |  | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |  |  |  |

Bendri reikalavimai : Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius:

1. Siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems kiekviename techninės specifikacijos punkte. T. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus (arba bukletus/brošiūras) lietuvių kalba arba anglų kalba,  kuriuose būtų atvaizduota siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai.

2. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose (arba bukletuose/ brošiūrose) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos parametro punktą jos atitinka;

3.Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ nustatytus reikalavimus, skaitmeninės kopijos originalo (anglų) ir/ arba lietuvių kalba.

4. Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jei jis nėra siūlomų prekių gamintojas) arba turi oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga. Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo išduoto įgaliojimo, tiekėjui siūlyti ir platinti siūlomas prekes arba oficialaus susitarimo su atstovu dėl prekybos siūloma įranga tinkamai patvirtinta kopija lietuvių kalba arba anglų kalba. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje.

5. Tiekėjas turi turėti teisę ar galimybę teikti siūlomų prekių garantinio aptarnavimo paslaugas. Kartu su pasiūlymu pateikiama siūlomų prekių gamintojų, išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjui suteikta teisė atlikti įrangos garantinio aptarnavimo paslaugas (jeigu tiekėjas pats nėra gamintojas). Jeigu tiekėjas pats neturi tokios teisės ir bazės, jis privalo:

1) nurodyti ūkio subjektą, kuris atliks siūlomų prekių garantinio aptarnavimo paslaugas;

2) pateikti dokumentą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), išduotą siūlomų prekių gamintojų, patvirtinančių, kad tiekėjo nurodytam ūkio subjektui suteikta teisė atlikti garantinio aptarnavimo paslaugas;

3) pateikti šio ūkio subjekto raštą (originalą arba tinkamai patvirtintą kopiją), garantuojantį, kad jis atliks siūlomų prekių garantinį remontą šiuose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Visi dokumentai pateikiami skenuoti elektroninėje formoje.