VPP-1739, TSD-733

Portatyvinio rentgeno aparato techninė specifikacija (kiekis -  2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai mobiliai rentgeno sistemai | - Aparatas turi vidinę bateriją autonominiam elektros maitinimui; - Ekspozicijas galima atlikti tiek aparatą maitinant iš vidinės baterijos, tiek prijungus prie 230 V, 50 Hz elektros tinklo; - Yra belaidžio „WiFi“ tinklo veikimo zonos indikacija; - Rentgeno sistemos savaeigis judėjimas pirmyn ir atgal atliekamas vidinių variklių pagalba; - Sistema valdoma bei manevruojama rankenos su talpiniu jutikliu (arba lygiavertės) pagalba; - Prie sistemos prisijungiama naudojant RFID kortelę arba programuojamu kodu paleidimo klaviatūroje. |
| 2. | Rentgeno spindulių generatorius |  |
| 2.1. | Įtampos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 150 kV |
| 2.2. | Srovės ir laiko sandaugos diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 0,1 iki 500 mAs |
| 2.3. | Maksimali galia | ≥ 40 kW |
| 2.4. | Maksimali srovė | ≥ 450 mA |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |
| 3.1. | Rentgeno vamzdžio konstrukcija | Monobloko tipo arba rentgeno vamzdis ir generatorius sumontuoti atskirai |
| 3.2. | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 |
| 3.3. | Rentgeno vamzdžio anodas | Besisukantis |
| 3.4. | Rentgeno vamzdžio šiluminė talpa | - Anodo šiluminė talpa ≥ 300 kHU; - Rentgeno vamzdžio gaubės šiluminė talpa ≥ 650 kHU. |
| 3.5. | Rentgeno vamzdyje integruotas valdymo ekranas | ≥ 7 colių įstrižainės |
| 3.6. | Rentgeno vamzdyje integruoto ekrano funkcionalumas | - Paciento duomenų rodymas; - Ekspozicijos parametrų nustatymas parenkant įtampos (kV) ir srovės bei laiko sandaugos (mAs) vertes; - Židinio taško dydžio nustatymas; - Filtro nustatymas; - Sistemos (aparato) ir detektoriaus baterijų būklės rodymas. |
| 3.7. | Mažiausia ekspozicijos trukmė | ≤ 1 ms. |
| 3.8. | Ekspozicijos paleidimas | - Komplekte su aparatu pateikiamu laidiniu jungikliu; - Komplekte su aparatu pateikiamu nuotolinio (belaidžio) valdymo pulteliu, turinčiu kolimatoriaus šviesos įjungimo/išjungimo funkciją. |
| 4. | Rentgeno spindulių kolimatorius |  |
| 4.1. | Kolimatoriaus pasukimo aplink savo ašį kampas | ≥ ± 90o |
| 4.2. | Kolimatoriaus filtrų nustatymas pagal anatomines programas | Automatinis |
| 4.3. | Kolimatoriaus šviesos šaltinis | LED arba lygiavertis |
| 4.4. | Lapelių valdymas ir šviesos įjungimas / išjungimas | Kolimatoriaus priekyje |
| 5. | Rentgeno vamzdžio laikančioji konstrukcija (kolona) |  |
| 5.1. | Maksimalus atstumas nuo grindų iki židinio taško (SID) | ≥ 2020 mm |
| 5.2. | Minimalus atstumas nuo grindų iki židinio taško (SID) | ≤ 675 mm |
| 5.3. | Rentgeno vamzdžio pakreipimas kampu aplink savo ašį | ≥ 110° |
| 5.4. | Rentgeno vamzdžio kolonos pasukimas aplink savo ašį | ≥ ± 315° |
| 5.5 | Rentgeno vamzdžio pasukimas aplink horizontalią ašį | ≥ ± 90° |
| 5.6. | Maksimalus atstumas nuo židinio taško iki kolonos (pasiekiamumas) | ≥ 1100 mm |
| 6. | Belaidis skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius | 1 vnt. |
| 6.1. | Belaidis ryšys su technologo darbo vieta | Atitinkantis WiFi standartą IEEE 802.11 a, b, g, n arba lygiavertis |
| 6.2. | Pritaikymas saugiam detektoriaus pernešimui | Detektoriaus turi integruotą rankeną arba pateikiamas komplekte su rankeną turinčiu detektoriaus dėklu |
| 6.3. | Smūgio jutiklis | Detektorius turi integruotą smūgio jutiklį |
| 6.4. | Detektoriaus jautrios zonos dydis | ≥ (340 x 420) mm |
| 6.5. | Pikselio dydis | ≤ 148 µm |
| 6.6. | Svoris | ≤ 2,8 kg |
| 6.7. | Detektoriaus elektros maitinimas | Detektorius komplektuojamas su baterijomis autonominiam maitinimui (pateikiamos ne mažiau kaip 2 baterijos) ir atskiru (neintegruotu į rentgeno aparatą) baterijų įkrovikliu |
| 6.8. | Maksimali detektoriaus apkrova | ≥ 300 kg |
| 6.9. | Detektoriaus, įskaitant vidinę bateriją, apsaugos klasė | IP57 arba lygiavertė |
| 6.10. | Apdorojimo bitų skaičius | ≥ 16 bitų |
| 6.11. | Detektoriaus baterijos įkroviklis rentgeno aparate | Rentgeno aparate yra integruotas detektoriaus baterijos įkroviklis |
| 6.12. | Maksimalus ekspozicijų skaičius, atliekamas su pilnai pakrauta detektoriaus baterija | ≥ 500 |
| 7. | Anatominės programos | Iš anksto suprogramuotos (gamyklinės) anatominės programos |
| 8. | Rentgeno technologo darbo vieta | 1 vnt. |
| 8.1. | Reikalavimai rentgeno technologo darbo vietos funkcionalumui | - Informacijos iš detektoriaus nuskaitymas; - Ekspozicijos parametrų valdymas ekrane; - Gautų vaizdų peržiūra ekrane; - Vaizdo priartinimo funkcija; - Anotacijų ir žymeklių naudojimas; - Įrankis, leidžiantis sureguliuoti dominančios srities (ROI) kontrastą (pagerinti vaizdo kokybę); - Standartinės DICOM funkcijos (nurodytos arba lygiavertės): - DICOM Modality Worklist, - DICOM Storage, - DICOM Store commitment, - DICOM SR Dose reporting; - Duomenų perdavimas į ligoninės kompiuterinį tinklą laidiniu ir belaidžiu būdais; - Prijungimas prie ligoninės vaizdų archyvavimo ir saugojimo sistemos (PACS). |
| 8.2. | Rentgeno technologo darbo vietos monitorius | - Spalvoto vaizdo; - Lietimui jautrus; - Įstrižainė ≥ 21,5 colio; - Raiška ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų. |
| 9. | Dozimetrijos sistema | Rentgeno aparatas turi dozimetrijos sistemą, leidžiančią praktikui gauti informaciją apie paciento apšvitos dozei įvertinti reikalingus parametrus bei informuojančią apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu |
| 10. | Kiti reikalavimai |  |
| 10.1. | Apsauga nuo susidūrimo su kliūtimis | Rentgeno aparate įdiegta apsaugos nuo susidūrimo sistema su automatiniu stabdymu aptikus kliūtį |
| 10.2. | Tyrimų atlikimas nenaudojant papildomo tinklelio | Yra galimybė atlikti tyrimus nenaudojant papildomo tinklelio, gaunant lygiavertės kokybės vaizdo rekonstrukciją, palyginus su ekspozicija, kurios metu naudojamas papildomas tinklelis |
| 10.3. | Vaizdų apdorojimo programinė įranga | - Triukšmų ir artefaktų mažinimas; - Kontrasto harmonizavimas; - Anatominių struktūrų vaizdavimo optimizavimas priklausomai nuo tiriamos srities; - Vaizdo parametrų konfigūravimas ir išsaugojimas. |
| 10.4. | Rentgeno aparato matmenys transportavimo pozicijoje | - Plotis ≤ 580 mm; - Aukštis ≤ 1400 mm; - Ilgis ≤ 1300 mm. |
| 10.5. | Įrangos pagaminimo metai | Konkurso laimėjimo atveju tiekiama nauja (nenaudota), ne anksčiau kaip 2025 metais pagaminta įranga (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |
| 10.6. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūlomos įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo ir paruošimo eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytą tvarką kaštai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |
| 10.7. | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti (arba organizuoti) rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, atliks (arba organizuos) rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą). |
| 10.8. | Rentgeno diagnostikos įrangos bei kartu su įranga pateiktų dokumentų atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ bei HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtinas (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ ir HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytus reikalavimus) |
| 10.9. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 10.10. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 10.11. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
| 10.12. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 36 mėnesiai |
| 10.13. | Garantijos sąlygos | Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būna imtis) informuoja pirkėją. Taip pat atlieka (arba organizuoja) kokybės kontrolės matavimus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-922 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Prekės gedimo atveju atvyksta remontuoti prekę ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |
| 10.14. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |