Techninė specifikacija

Automatinis mikrotomas

| Nr. | Techniniai parametrai (aprašymas) | Minimalūs reikalavimai |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Plastiko dirbinių (plonų plėvelių, plokščių, kietų plokščių), tekstilinių dirbinių su dangomis, natūralios odos, popieriaus, medienos mėginių paruošimas (įvairių storių pjūvių pjovimas) mikroskopinei analizei. |  |
|  | Mėginio pjovimo sistema | Automatinė su motorizuotu mėginio padavimu |  |
|  | Pjovimas | Automatinis ir rankinis |  |
|  | Pjovimo greičio reguliavimas | Nuo 0 iki ne mažiau nei 150 pjūvių per minutę |  |
|  | Plonų pjūvių storio nustatymo intervalas | Ne siauresnis nei 0,5 – 60 µm (intervalų dydžiai: 0,5 µm; 1 µm; 5 µm) |  |
|  | Grubių pjūvių režimas (ang. „Trimming“) | Automatinis ar rankinis | Atsižvelgta, patikslinta |
|  | Storesnių (grubių) pjūvių storio nustatymo intervalas | Intervalų dydžiai: 10 µm; 20 µm; 30 µm arba 50 µm | Atsižvelgta, patikslinta |
|  | Mėginio atitraukimo funkcija (ang. „Retraction“) | Būtina | Atsižvelgta, patikslinta |
|  | Reguliuojama mėginio orientacija (pjovimas skirtingomis kryptimis) | Būtina |  |
|  | Mėginio dydis | Ne mažesnis kaip 50×50 mm |  |
|  | Peiliai | Pjaunantys plastiko dirbinius (minkštus ir kietus), tekstilę su dangomis, natūralią odą, popierių, medieną. Rinkinyje – ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
|  | Ašmenų laikiklis | Būtinas |  |
|  | Peilio laikiklio pagrindas | Būtinas (stumdomas) |  |
|  | Mėginio laikikliai | Tinkantys nurodytam mėginio dydžiui; Laikiklis plėvelėms; Tikslaus valdymo laikiklis mėginiui; |  |
|  | Jėgos balansavimo sistema | Subalansuoti sistemą skirtingiems mėginio svoriams, atleidus pjovimo rankeną | Neatsižvelgta, nes priešingai ML mikroskopinei analizei bus ruošiami (pjaunami) įvairių rūšių mėginiai, turintys skirtingus svorius, todėl ši apsauga, neleidžianti susižeisti darbuotojui, pažeisti mėginį ar peilių laikiklį, yra būtina. |
|  | Pjovimo rankenos centravimas | Būtina | Neatsižvelgta, saugos reikalavimas dirbant automatiniu pjovimo režimu, norint išvengti smūgio (siūlo ne vienas gamintojas). |
|  | Pjovimo rankenos stabdis/apsauga | Būtina | Neatsižvelgta, saugos reikalavimas, siūlomas ne vieno gamintojo. |
|  | Automatinė pjūvio stabdymo funkcija | Būtina |  |
|  | Likusio mėginio padavimo atstumo perspėjimas | Vizualinis/akustinis |  |
|  | Bendro nupjauto storio skaičiavimo ir sumavimo funkcija | Būtina | Neatsižvelgta, planuojama rinkti statistiką apie atliekamus pjūvius. |
|  | Atliekų surinkimo dėžė | Su antistatine danga | Neatsižvelgta, tinkamesnis susidarančių atliekų surinkimas. |
|  | Komplekte taip pat privalo būti: | - Dėklas ant mikrotomo priedų pasidėjimui - Gaubtas nuo dulkių. |  |
|  | Mėginio paruošimo konteineriai | Skirti mėginių, pjaustomų mikrotomu, įliejimui į epoksidinę dervą. Ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
|  | Maitinimas | 230 V, 50Hz |  |
|  | Paslaugos | Pristatymas į darbo vietą, sumontavimas, sistemos funkcionavimo patikrinimas, darbuotojų apmokymas. Servisas atliekamas sertifikuoto inžinieriaus. |  |
|  | Įrenginio naudotojo vadovas | Būtinas (spaudinys ir elektroninė versija) |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip vienerių metų nuo priėmimo/ perdavimo akto pasirašymo dienos |  |