Priedas 2

Techninė specifikacija

ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTINĖ ĮRANGA (ECHOSKOPAS) – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės (įvardijant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimas bei rodiklių reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Prekės gamintojas Prekės modelis, serija |  |
| 1.1. | Sistemos architektūra | Mobili, su ratukais |  |
| 2. | Atliekami tyrimai: |  |  |
| 2.1. | Vidaus organų | Būtina |  |
| 2.2. | Skydliaukės | Būtina |  |
| 2.3. | Sąnarių | Būtina |  |
| 2.4. | Kraujagyslių | Būtina |  |
| 2.5. | Krūtų | Būtina |  |
| 2.6. | Vaikų vidaus organų | Būtina |  |
| 2.7. | Ginekologiniai | Būtina |  |
| 2.8. | Akušeriniai | Būtina |  |
| 2.9. | Kardiologiniai | Būtina |  |
| 3. | Sistemos ergonomika |  |  |
| 3.1. | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija | Būtina |  |
| 3.2. | Vaizdo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 54.61 cm (21.5") |  |
| 3.3. | LED arba OLED tipo vaizdo monitorius | Būtina |  |
| 3.4. | Galimas vaizdo monitoriaus nulenkimas transportavimo metu | Būtina |  |
| 4. | Atskiras, spalvotas, sistemos funkcijų valdymo monitorius | Būtina |  |
| 4.1. | Valdymo monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau nei 25.65 cm (10.1") |  |
| 4.2. | Lietimui jautrus valdymo monitorius | Būtina |  |
| 5. | Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |
| 5.1. | Maksimalus vaizduojamas gylis | Ne mažiau kaip 40 cm |  |
| 5.2. | Aktyvių jungčių davikliams skaičius | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 6. | Vaizdavimo funkcijos ir režimai: |  |  |
| 6.1. | B režimas | Būtina |  |
| 6.2. | Audinių harmoninio vaizdavimo su impulso inversija režimas | Būtina |  |
| 6.3. | Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 6.4. | Spalvinis doplerinis kraujotakos intensyvumo vaizdavimo režimas su kraujotakos krypties vaizdavimo galimybe | Būtina |  |
| 6.5. | Didelės skiriamosios gebos kraujotakos vaizdavimo režimas nepriklausantis nuo tėkmės krypties daviklio atžvilgiu | Būtina |  |
| 6.6. | 1. Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas 2. PRF apatinė riba ne didesnė nei 1.0 KHz, viršutinė riba ne mažesnė nei 18.0 KHz | Būtina |  |
| 6.7. | Didelio impulsų pasikartojimo dažnio pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas | Būtina |  |
| 6.8. | Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija | Būtina |  |
| 6.9. | Nuolatinės bangos (CW) režimas | Būtina |  |
| 6.10. | Audinių doplerio režimas arba lygiavertis | Būtina |  |
| 6.11. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis). | Būtina |  |
| 6.12. | Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas. | Būtina |  |
| 6.13. | Panoraminių vaizdų režimas | Būtina |  |
| 7. | Tyrimo automatizavimo funkcijos: |  |  |
| 7.1. | Automatinė vaizdo kokybės optimizacija | Būtina |  |
| 7.2. | Automatinis spektrinių kreivių matavimas | Būtina |  |
| 7.3. | Automatizuoti vaisiaus matavimai: galvos diametro (BPD), galvos apimties (HC), pilvo apimties (AC), šlaunikaulio ilgio (FL) | Būtina |  |
| 7.4. | Automatizuotas miokardo bendrosios ir segmentinės deformacijos (angl. strain) kiekybinis įvertinimas | Būtina |  |
| 8. | Vaizdo skenavimas be fokuso zonų. | Būtina |  |
| 9. | Reikalavimai davikliams: |  |  |
| 9.1. | Konvekcinis daviklis |  |  |
| 9.1.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.5 MHz iki ne mažiau 6.0 MHz |  |
| 9.1.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 70º |  |
| 9.2. | Linijinis daviklis |  |  |
| 9.2.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 5.0 MHz iki ne mažiau 13.0 MHz |  |
| 9.2.2. | Daviklio paviršiaus plotis | Ne mažiau 38 mm |  |
| 9.3. | Endokavitalinis daviklis |  |  |
| 9.3.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 3.6 MHz iki ne mažiau 10.0 MHz |  |
| 9.3.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 170º |  |
| 9.4. | Fazinis daviklis |  |  |
| 9.4.1. | Darbinis dažnių diapazonas | Nuo ne daugiau 1.7 MHz iki ne mažiau 4.5 MHz |  |
| 9.4.2. | Vaizduojamas kampas | Ne mažiau 90º |  |
| 10. | Tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas: |  |  |
| 10.1 | Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist) | Būtina |  |
| 10.2 | Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar lygiaverčius) formatus ir juos išsaugoti | Būtina |  |
| 10.3 | Palaikomas duomenų perdavimas per LAN | Būtina |  |
| 11. | Išorinės jungtys | - USB - LAN HDMI arba lygiavertė |  |
| 12. | Ultragarso aparato maitinimo šaltinis | 230 V ± 10%, 50 / 60 Hz elektros tinklas |  |
| 13. | Ultragarsinio gelio šildytuvas | Būtina |  |
| 14. | Komplektuojamas terminis spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti |  |
| 15. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 2017/745 reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). |  |
| 16. | Personalo mokymai | Būtina |  |
| 17. | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai. |  |