## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS "LEONARDO DUAL" APARATUI (9834)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 proc. viso prekės galiojimo termino.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur
1 | Vienkartinės terapinės priemonės prie"Leonardo Dual" (gamintojas Biolitec AG ) lazerinės chirurgijos aparato. Rinkinys hemorojaus operacijoms. | Rinkinį sudaro: "LHP" tipo specialaus konusinio antgalio šviesolaidis- šerdies diametras 600 mikronų; "LHP" tipo proktoskopas- ilgis 93 mm, skersmuo 31 mm; "LHP" tipo kaniulė. | vnt. | 70
2 | Vienkartinės terapinės priemonės prie"Leonardo Dual" (gamintojas Biolitec AG ) lazerinės chirurgijos aparato. Rinkinys fistulių ir pilonidinių landų operacijoms. | Rinkinį sudaro: "FiLaC" tipo specialus radialinis šviesolaidis su ilgio atžymomis, bendras ilgis 3 m, šerdies diametras 500 mikronų; papildoma silikoninė kilpa- raudonos spalvos, diametras 2 mm, ilgis 45 cm; "FiLaC" tipo proktoskopas. | vnt. | 40
3 | Šviesolaidinis kojų venų zondas | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Sterilus, supakuotas ne mažiau kaip dviejų lygių pakuotėje su šviesolaidžio laikikliu - apsauga nuo sulenkimo; 3. Techniškai suderinamas su panaudos būdu teikiamu diodiniu lazeriu; 4. Ilgis ne trumpesnis nei 2,5 metro; 5. Šviesolaidžių antgalio ir šerdies diametras: 5.1. Antgalio 1,2±0,02 mm, kai šerdies diametras 500 µm 5.2. Antgalio 1,3±0,02 mm, kai šerdies diametras 400 µm 5.3. Antgalio 1,6±0,02 mm kai šerdies diametras 600 µm Šviesolaidis pagal antgalio ir šerdies diametrą pasirenkamas užsakymo metu. 6. Šviesolaidžių energijos emisija: radialinė - cilindrinė 3-4 mm atkarpoje 7. Šviesolaidžių antgaliai sulieti su šviesolaidžiu stiklas su stiklu (Fused) technologija; 8. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). 9. Būtina pateikti pateikti ≥1 Clarivate Analytics (ankščiau Thomson Reuters Web of Knowledge) indeką turinčių mokslinės publikacijos apie pirkimui siūlomų venų zondų lazeriui pooperacinius rezultatus. 10. Arba techniškai suderinamas su ligoninėje naudojamu gamintojo „Biolitec AG“ diodiniu lazeriu „Leonardo Dual“; | vnt. | 800
| Reikalavimai panaudos būdu pateikiamam diodiniam lazeriui (kiekis 1 vnt.) - jeigu toks būtų siūlomas | Kartu su siūlomais šviesolaidiniais zondais ligoninei panaudai (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudoti visi iš tiekėjo įsigyti šviesolaidiniai zondai) turi būti pateiktas diodinis lazeris, suderinamas su siūlomais šviesolaidiniais zondais, atitinkantis techninės specifikacijos 2.1-2.10 punktuose pateiktus reikalavimus: 1. Skirtas kraujagyslių chirurgijai; 2. Diodinio lazerio galia ≥ 6W; 3. Diodinio lazerio spinduliuotės bangos ilgis 1940 ± 20 nm; 4. Valdymo ekranas: spalvotas, skaitmeninis, jutiklinis; 5. Pagalbinio taikymo spindulio bangos ilgis: 635 nm ± 5%, 5mW 6. Ne mažiau kaip 3 darbo režimai: a) Nepertraukiamas režimas; b) Pasikartojančių impulsų režimas; c) Vieno impulso režimas. 7. Elektros maitinimas iš ~230 V, 50 Hz elektros tinklo; 8. Žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 9. Pateikiamas komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; 10. Būtina pateikti pateikti ≥1 Clarivate Analytics (ankščiau Thomson Reuters Web of Knowledge) indeką turinčių mokslinės publikacijos apie pirkimui siūlomų venų zondų lazeriui pooperacinius rezultatus; 11. Panaudai ateikiamas diodinis lazeris privalo būti naujas.
| Reikalavimai panaudos būdu pateikiamai dozavimo pompai (kiekis 1 vnt.) jeigu tokia būtų siūloma. | Kartu su siūlomais šviesolaidžiais ligoninei panaudai (nemokamai, laikotarpiui, kol bus sunaudoti visi iš tiekėjo įsigyti šviesolaidiniai zondai) turi būti pateikta dozavimo pompa, atitinkanti techninės specifikacijos 3.1- 3.7 punktuose pateiktus reikalavimus: 1. Taikoma kraujagyslių chirurgijoje; 2. Skirta infiltracinei nejautrai užtikrinti; 3. Maksimalus slėgis ≥ 2,0 bar; 4. Dozavimo pompos svoris ≤ 2,6 kg; 5. Skysčio pratekėjimo greitis reguliuojamas ribose: (1-12,5 l/h)±5%; 6. Žymima CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją); 7. Pateikiama komplekte kartu su naudojimo instrukcijomis lietuvių ir anglų kalbomis; 8. Panaudai suteikiama dozavimo pompa privalo būti nauja.