| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | II. Techniniai reikalavimai: 6. Mėginių talpa: Ne mažiau kaip 70 mėginių | Prašome PO įvertinti ir pakeisti p.nr. 6, sekančiai: “ “mėginių talpa ne mažiau nei 50 mėginių” | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad VšĮ Karoliniškių poliklinika (toliau – PO) nesiekia įsigyti mažoms laboratorijoms skirtos įrangos, kuri reikalauja didelių žmogiškųjų išteklių ir nuolatinio darbuotojo buvimo prie įrangos visą darbo dieną. Siūloma mėginių talpa neatitinka PO poreikių, nes laboratorijos darbuotojui dažniau reikėtų keisti mėginius. Mėginių talpa nustatyta atsižvelgiant į PO laboratorijoje atliekamų mėginių ir tyrimų skaičių per dieną. PO manymu, konkurencija nėra ribojama. Tiekėjai dažnu atveju gali pasiūlyti to paties gamintojo kitą įrangos modelį, šiuo atveju su didesne mėginių talpa. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą nustatyta, jog daugelio tiekėjų produkcija atitinka šį reikalavimą. |
| 2. | II. Techniniai reikalavimai: 12. Reagentų talpa: Ne mažiau 18 padėčių | Prašome pakeisti P.nr. 12 “reagentų talpa: ne mažiau nei 18 padėčių”, sekančiai: “Reagentų talpa: ne mažiau 15 padėčių | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad PO nesiekia įsigyti mažoms laboratorijoms skirtos įrangos, kuri reikalauja didelių žmogiškųjų išteklių ir nuolatinio darbuotojo buvimu prie įrangos visą darbo dieną. Siūloma reagentų talpa neatitinka PO poreikių, nes laboratorijos darbuotojui dažniau reikėtų stebėti reagentų likutį. Mažėja galimybė į analizatorių įdėti atsargines reagentų pakuotes, apribojama galimybė atlikti papildomus, šiuo metu sąraše nenumatytus tyrimus, nes visos reagentų pozicijos būtų užimtos. Reagentų talpa nustatyta atsižvelgiant į PO laboratorijoje atliekamų mėginių ir tyrimų skaičių per dieną. PO manymu, konkurencija nėra ribojama. Tiekėjai dažnu atveju gali pasiūlyti to paties gamintojo kitą įrangos modelį, šiuo atveju su didesne mėginių talpa. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą nustatyta, jog daugelio tiekėjų produkcija atitinka šį reikalavimą. |
| 3. | II. Techniniai reikalavimai: 4. Našumas: Ne mažiau kaip 120 testų per valandą | Kiekvieną darbo dieną numatyta atlikti apie 400 tyrimų. Jei analizatoriaus našumas 120 testų per valandą, visi tyrimai būtų atlikti per 3 val. 20 min. Kad būtų greičiau pateikiami rezultatai ir pagerėtų paslaugų kokybė, siūlome našumo reikalavimą formuluoti taip: „Ne mažiau kaip 200 testų per valandą“. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad PO yra nusimačiusi visus perkamai įrangai techniškai svarbius jos poreikius tenkinančius parametrus, todėl papildomi reikalavimai nebus įtraukiami siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. Pažymime, kad nustačius didesnį nei nustatytas techninės specifikacijos 4 punkte numatytas įrangos našumas būtų ribojama tiekėjų konkurencija. Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjams nedraudžiama siūlyti didesnio nei 120 testų per valandą našumo įrangos. |
| 4. | II. Techniniai reikalavimai: 10. Mėginių paėmimo adata su funkcijomis: a) skysčio lygio nustatymas; b) kliūties aptikimas. | Kad nebūtų ribojama konkurencija ir daugiau tiekėjų galėtų pateikti pasiūlymus, prašome šį reikalavimą formuluoti taip: „a) skysčio lygio nustatymas; b) kliūties aptikimas ir (ar) krešulio aptikimas“. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad kiekvienas gamintojas skirtingai įvardija kliūties aptikimo funkciją. Pažymime, kad krešulio aptikimas bus vertinamas kaip “b” sąlygos išpildymas. |
| 5. | II. Techniniai reikalavimai: 11. Skiedimas: Automatinis mėginio praskiedimas ir automatinis tyrimo kartojimas viršijus matavimo ribas. | Kad nebūtų ribojama konkurencija ir daugiau tiekėjų galėtų pateikti pasiūlymus, prašome šį reikalavimą formuluoti taip: „Automatinis ir (ar) rankinis mėginio praskiedimas viršijus matavimo ribas“. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad praskiedimas privalo būti automatinis, nes kitu atveju didėja darbo krūvis, atsakomybė laboratorijos personalui, taip pat išauga skiedimo klaidų tikimybė dėl žmogiškojo faktoriaus. |
| 6. | II. Techniniai reikalavimai: 18. Prietaisas autonominis arba jungiamas prie vandentiekio/nuotekų sistemos. Jei analizatorius jungiamas prie vandentiekio, nuotekų sistemos, tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą reikiamą papildomą įrangą ir pajungti analizatorių savo lėšomis | Prašome nurodyti išmatavimus (ilgį ir plotį) vietos, kurioje turi tilpti analizatorius su visa reikiama papildoma įranga. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad PO neriboja įrangos (analizatoriaus) dydžio ir užtikrins pakankamą plotą įrangai (analizatoriui) pastatyti / sumontuoti. |
| DĖL VERTINIMO KRITERIJŲ: |  |  |  |
| 7. | T2 Nuolatinio reagentų ir visų kitų pagalbinių priemonių įdėjimo galimybė, nestabdant ir nepertraukiant sistemos darbo procesų. | Nuolatinis reagentų įdėjimas, nestabdant ir nepertraukiant sistemos darbo procesų, galimas tik tokiu atveju, kai analizatoriuje yra laisvų vietų reagentams. Prašome patikslinti šį kriterijų, kad balai bus skiriami tik tuo atveju, jei yra nuolatinio pasibaigusių reagentų talpyklų išėmimo galimybė, nestabdant ir nepertraukiant sistemos darbo procesų. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad balai bus skiriami, jei gamintojo dokumentuose bus aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad reagentus ir papildomas priemones galima įdėti nestabdant ir nepertraukiant analizatoriaus darbo, t. y. nelaukiant tam tikro analizatoriaus režimo ir / ar būsenos. Pažymime, jog šio kriterijaus tikslas yra suteikti prioritetą tiems analizatoriams, kurie turi šią funkciją nuo analizatorių, kuriems, pvz., reagentus, kiuvetes ir kitas priemones galima keisti, papildyti esant analizatoriui ramybės / budėjimo režime ar išpilsčius mėginius, atlikus tyrimus, kita. Smulkiau detalizuojant kriterijų, išskiriant kiekvieną priemonę atskirai (reagentai, kiuvetės, plovikliai ir kt.) būtų galimai ribojama konkurencija, nes kiekvienas gamintojas gali būti kitaip aprašęs šias funkcijas. |
| 8. | naujas reikalavimas | Mėginyje esanti biotino koncentracija ≥ 3510 µg/l neturi įtakos tyrimui siūlomais reagentais Kriterijaus parametro lyginamasis svoris L4=10 | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad PO nusimatė visus jai būtinus privalomus techninės specifikacijos reikalavimus bei pageidaujamus kokybinius kriterijus. Papildomi tiekėjo siūlomi reikalavimai keliami nebus siekiant išvengti konkurencijos ribojimo. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.