## 1 priedas TS
Pirkimo sąlygų
1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekė turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekė privalo būti nauja, nenaudota ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomos įsigyti prekės gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekės komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1. | Endoskopinė vaizdo sistema
1.1 | Monitorius | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.1.1 | Įstrižainė | Ne mažesnė kaip 31 colio.
1.1.2 | Skiriamoji geba | Ne prasčiau nei 4K raiškos, ne blogiau kaip 3840x2160 / 16:9
1.1.3 | Matricos tipas | IPS arba TFT arba lygiavertis.
1.1.4 | Visos reikalingos jungtys monitoriaus sujungimui su vaizdo procesoriumi | Būtina.
1.2 | Vaizdo procesorius | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.2.1 | Vaizdo signalų išvestys | HD-SDI arba DVI arba HDMI arba lygiavertės.
1.2.2 | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas.
1.2.3 | Šviesos šaltinio tipas | LED arba lygiavertis, ne mažiau kaip 3 lempos.
1.2.4 | Stebėjimo režimai ne mažiau nei šie: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas. 2. Siauro spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui. 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse). 4. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas (pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą) arba režimas pagerinantis kraujagyslių matomumą. 5. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas ( išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą) - pageidautina.
1.2.5 | Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija | 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba vaizdas ne vaizde (POP) ar lygiavertės.
1.2.6 | Jutiklinis skydelis | Turi būti rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena arba vaizdo sistemos centro indikatoriai ir valdymo mygtukai ant priekinės panelės.
1.2.7 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo nuotolinius jungiklius (mygtukus). 2. Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus arba galimybė priskirti funkcijas klaviatūros mygtukams.
1.2.8 | Automatinis stiprinimo valdymas arba automatinė šviesumo kontrolė | Būtina
1.2.9 | Diafragmos rėžimai, ne mažiau nei šie: | 1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis
1.2.10 | Vaizdo signalų išvestys: 4K formatas, 12G-SDI | Pageidautina.
1.2.11 | Prietaiso valdymo kalba | Anglų arba lietuvių.
1.3 | Vaizdo gastroskopas | Ne mažiau kaip 2 vnt.
1.3.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio.
1.3.2 | Apžiūros laukas | Ne mažiau kaip 140°
1.3.3 | Regėjimo lauko gylis | Ne blogiau kaip 2-100 mm
1.3.4 | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn /žemyn - ≥ 210° / ≥ 90° 2. Dešinėn /kairėn - ≥100°/ ≥ 100°
1.3.5 | Įvedamosios dalies diametras | Ne didesnis kaip 9,8 mm
1.3.6 | Distalinio galo diametras | Ne didesnis kaip 9,9 mm
1.3.7 | Instrumentinio kanalo diametras | Ne mažesnis kaip 2,8 mm
1.3.8 | Oro/vandens kanalas | Būtina.
1.3.9 | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm
1.3.10 | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina.
1.4 | Vaizdo kolonoskopas | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.4.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio.
1.4.2 | Apžiūros laukas | Ne mažesnis nei 140°
1.4.3 | Regėjimo lauko gylis | Ne prastesnėse ribose nei 2 - 100 mm
1.4.4 | Lenkimo kampai: | 1. aukštyn/žemyn - ≥ 180°/ ≥ 180° 2. dešinėn/kairėn - ≥160°/≥ 160°
1.4.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | Ne didesnis nei 13,0 mm
1.4.6 | Distalinio galo diametras | Ne didesnis nei 13,5 mm
1.4.7 | Instrumentinio kanalo diametras | Ne siauresnis nei 3,5 mm
1.4.8 | Įvedimo vamzdelio reguliuojamas standumas | Būtina.
1.4.9 | Papildomas vandens srovės kanalas | Būtina.
1.4.10 | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 50 mm
1.4.11 | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina.
1.5 | Vežimėlis endoskopui | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.5.1 | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle arba analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena arba artikuliuojama alkūne monitoriui pakabinti.
1.5.2 | Endoskopo laikiklis | Ne mažiau kaip 2 endoskopams.
1.5.3 | Lentynos įrangai | Ne mažiau kaip 3 vnt.
1.5.4 | Skiriamasis transformatorius | Būtina.
1.5.5 | Centrinis elektros įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina.
1.6 | Endoskopinis siurblys | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.6.1 | Oro srautas | Ne mažiau kaip 30 L/min.
1.6.2 | Vakuumas | Ne mažiau kaip 90 kPa.
1.6.3 | Indas skysčiams | Ne mažesnės talpos kaip 2 L.
1.7 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | Ne mažiau kaip 1 vnt.
1.7.1 | Pompos tipas | Peristaltinis plovimo siurblys.
1.7.2 | Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Būtina
1.7.3 | Reguliuojamas vandens srautas | 1. Per papildomą vandens kanalą ne mažiau kaip 200 ml/min; 2. Per instrumento kanalą ne mažiau kaip 600 ml/min.
1.7.4 | Komplektacija | 1. Vandens konteineris, ne mažesnės kaip 1000 ml talpos, tinkamas sterilizavimui - ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Vienkartinis kanalo vamzdelis vandeniui- ne mažiau kaip 50 vnt.
1.8 | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn., garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo įvedimo į eksploataciją datos. | Būtina. Įskaitant visą reikalingą priežiūrą ir susidėvinčias dalis bei jų keitimą pagal gamintojo reikalavimus.
1.9 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekės ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.