## priedelis
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
TVIRTINU
Gynybos resursų agentūros
prie Krašto apsaugos ministerijos
direktorius
Sigitas Dzekunskas
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ 2. Nurodome siūlomų prekių technines specifikacijas, charakteristikas ir pagrindines savybes pagal pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas). 3. Patvirtiname, kad vykdant prekių pirkimo-pardavimo sutartį bus įvykdyti šie reikalavimai:
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė (patvirtinama)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekė turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |  | Taip/Ne (pateikti tai įrodančius dokumentus)
2. Prekė privalo būti nauja, nenaudota ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
3. Jeigu siūlomos įsigyti prekės gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. |  |  | Taip/Ne (pateikti tai įrodančius dokumentus)
4. Prekės komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. |  |  | Taip/Ne
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)nurodyti pateiktą brošiūrą, aprašymą bei puslapį, kuriame yra pateikta informacija apie atitiktį reikalavimui
1. | Endoskopinė vaizdo sistema
1.1 | Monitorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.1.1 | Įstrižainė | Ne mažesnė kaip 31 colio. | (tikslus aprašymas)
1.1.2 | Skiriamoji geba | Ne prasčiau nei 4K raiškos, ne blogiau kaip 3840x2160 / 16:9 | (tikslus aprašymas)
1.1.3 | Matricos tipas | IPS arba TFT arba lygiavertis. | (tikslus aprašymas)
1.1.4 | Visos reikalingos jungtys monitoriaus sujungimui su vaizdo procesoriumi | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.2 | Vaizdo procesorius | Ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.2.1 | Vaizdo signalų išvestys | HD-SDI arba DVI arba HDMI arba lygiavertės. | (tikslus aprašymas)
1.2.2 | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas. | (tikslus aprašymas)
1.2.3 | Šviesos šaltinio tipas | LED arba lygiavertis, ne mažiau kaip 3 lempos. | (tikslus aprašymas)
1.2.4 | Stebėjimo režimai ne mažiau nei šie: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas. 2. Siauro spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui. 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo rėžimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse). 4. Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas, stebėjimo režimas (pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą) arba režimas pagerinantis kraujagyslių matomumą. 5. Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo rėžimas ( išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą) - pageidautina. | (tikslus aprašymas)
1.2.5 | Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija | 1. Vaizdas vaizde (PIP) arba vaizdas ne vaizde (POP) ar lygiavertės. | (tikslus aprašymas)
1.2.6 | Jutiklinis skydelis | Turi būti rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena arba vaizdo sistemos centro indikatoriai ir valdymo mygtukai ant priekinės panelės. | (tikslus aprašymas)
1.2.7 | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus | 1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo nuotolinius jungiklius (mygtukus). 2. Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus arba galimybė priskirti funkcijas klaviatūros mygtukams. | (tikslus aprašymas)
1.2.8 | Automatinis stiprinimo valdymas arba automatinė šviesumo kontrolė | Būtina | (tikslus aprašymas)
1.2.9 | Diafragmos rėžimai, ne mažiau nei šie: | 1. Automatinis 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus) 3. Vidutinis | (tikslus aprašymas)
1.2.10 | Vaizdo signalų išvestys: 4K formatas, 12G-SDI | Pageidautina. | (tikslus aprašymas)
1.2.11 | Prietaiso valdymo kalba | Anglų arba lietuvių. | (tikslus aprašymas)
1.3 | Vaizdo gastroskopas | Ne mažiau kaip 2 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.3.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. | (tikslus aprašymas)
1.3.2 | Apžiūros laukas | Ne mažiau kaip 140° | (tikslus aprašymas)
1.3.3 | Regėjimo lauko gylis | Ne blogiau kaip 2-100 mm | (tikslus aprašymas)
1.3.4 | Lenkimo kampai: | 1. Aukštyn /žemyn - ≥ 210° / ≥ 90° 2. Dešinėn /kairėn - ≥100°/ ≥ 100° | (tikslus aprašymas)
1.3.5 | Įvedamosios dalies diametras | Ne didesnis kaip 9,8 mm | (tikslus aprašymas)
1.3.6 | Distalinio galo diametras | Ne didesnis kaip 9,9 mm | (tikslus aprašymas)
1.3.7 | Instrumentinio kanalo diametras | Ne mažesnis kaip 2,8 mm | (tikslus aprašymas)
1.3.8 | Oro/vandens kanalas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.3.9 | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm | (tikslus aprašymas)
1.3.10 | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.4 | Vaizdo kolonoskopas | Ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.4.1 | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. | (tikslus aprašymas)
1.4.2 | Apžiūros laukas | Ne mažesnis nei 140° | (tikslus aprašymas)
1.4.3 | Regėjimo lauko gylis | Ne prastesnėse ribose nei 2 - 100 mm | (tikslus aprašymas)
1.4.4 | Lenkimo kampai: | 1. aukštyn/žemyn - ≥ 180°/ ≥ 180° 2. dešinėn/kairėn - ≥160°/≥ 160° | (tikslus aprašymas)
1.4.5 | Įvedamo vamzdelio diametras | Ne didesnis nei 13,0 mm | (tikslus aprašymas)
1.4.6 | Distalinio galo diametras | Ne didesnis nei 13,5 mm | (tikslus aprašymas)
1.4.7 | Instrumentinio kanalo diametras | Ne siauresnis nei 3,5 mm | (tikslus aprašymas)
1.4.8 | Įvedimo vamzdelio reguliuojamas standumas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.4.9 | Papildomas vandens srovės kanalas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.4.10 | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 50 mm | (tikslus aprašymas)
1.4.11 | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.5 | Vežimėlis endoskopui | Ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.5.1 | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio su integruota dujine spyruokle arba analogiškai reguliuojama monitoriaus rankena arba artikuliuojama alkūne monitoriui pakabinti. | (tikslus aprašymas)
1.5.2 | Endoskopo laikiklis | Ne mažiau kaip 2 endoskopams. | (tikslus aprašymas)
1.5.3 | Lentynos įrangai | Ne mažiau kaip 3 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.5.4 | Skiriamasis transformatorius | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.5.5 | Centrinis elektros įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina. | (tikslus aprašymas)
1.6 | Endoskopinis siurblys | Ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.6.1 | Oro srautas | Ne mažiau kaip 30 L/min. | (tikslus aprašymas)
1.6.2 | Vakuumas | Ne mažiau kaip 90 kPa. | (tikslus aprašymas)
1.6.3 | Indas skysčiams | Ne mažesnės talpos kaip 2 L. | (tikslus aprašymas)
1.7 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | Ne mažiau kaip 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.7.1 | Pompos tipas | Peristaltinis plovimo siurblys. | (tikslus aprašymas)
1.7.2 | Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Būtina | (tikslus aprašymas)
1.7.3 | Reguliuojamas vandens srautas | 1. Per papildomą vandens kanalą ne mažiau kaip 200 ml/min; 2. Per instrumento kanalą ne mažiau kaip 600 ml/min. | (tikslus aprašymas)
1.7.4 | Komplektacija | 1. Vandens konteineris, ne mažesnės kaip 1000 ml talpos, tinkamas sterilizavimui - ne mažiau kaip 1 vnt.; 2. Vienkartinis kanalo vamzdelis vandeniui- ne mažiau kaip 50 vnt. | (tikslus aprašymas)
1.8 | Garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn., garantinis aptarnavimas ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo įvedimo į eksploataciją datos. | Būtina. Įskaitant visą reikalingą priežiūrą ir susidėvinčias dalis bei jų keitimą pagal gamintojo reikalavimus. | (tikslus aprašymas)
1.9 | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir ne mažiau kaip 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Medicinos prekės ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.