TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Optinis koherentinis tomografas

1.	Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.   Siūlomų prekių pavadinimus (gamintojus, modelius) tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje. Jei  pirkimo apimtį sudaro kelios atskiros prekės, gamintojo ir modelio pavadinimai nurodomi kiekvienai prekei atskirai.

3. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas deklaruoja, kad jo siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Prekių pristatymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems šios specifikacijos lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Prekės priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašomas tik prekes priimančiam asmeniui įsitikinus prekių atitikimu pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams. Jei paaiškėtų, kad tiekėjo siūloma prekė neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, tiekėjas turi teisę pakeisti prekę kita, keliamus reikalavimus atitinkančia preke. Jei to padaryti yra neįmanoma, sutartis su tiekėju bus nutraukiama, pasinaudojant sutartyje numatytomis užtikrinimo priemonėmis.

4. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, jei šie dokumentai yra taikytini perkamai įrangai. Tokiu atveju, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti dokumentus, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Prekės pristatomos naudojant netaršias (M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.) ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“) ir ne kelių eismo piko valandomis, pavyzdžiui, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais 13:00 iki 14:00 val. Reikalavimui pagrįsti, tiekėjas (prekių pristatymo metu) turės pateikti automobilio techninį pasą, kuriame matytųsi keliamą reikalavimą pagrindžiantys duomenys ir automobilio nuotrauką, padarytą prekių pristatymo vietoje.

7. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Optinis koherentinis tomografas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Optinės koherentinės tomografijos (OKT) įrenginys su integruota spalvota kamera. |
|  | OKT tipas | Spektro domeno optinės koherencijos tomografija (angl. spectral domain OCT) arba reguliuojamo lazerio bangos ilgio optinės koherencijos tomografija (angl. swept source OCT) |
|  | OKT skenavimo lazerio bangos ilgis | Intervale nuo 840 nm iki 1050 nm |
|  | OKT skenavimo greitis | ≥ 100000 A skenų per sekundę |
|  | OKT skenavimo išilginė/ašinė optinė rezoliucija | ≤ 5 µm |
|  | OKT skenavimo skersinė rezoliucija | ≤ 18 µm |
|  | Bendras skenavimo gylis | ≥ 2.8 mm |
|  | Skenavimo lauko dydis tinklainėje (horizontalus × vertikalus) | Nuo 3 × 3 mm iki 15 × 15 mm, priklausomai nuo skenavimo režimo. Arba lygiavertis. |
|  | OKT skenavimo tipai | 3D, Angiografijos, Išplėsto gylio radialinis skenavimas, B-scan, Aukštos raiškos radialinis skenavimas, B-scan (HD), Raster (HD), Cross (HD) - Kryžminis aukštos raiškos skenavimas, Topografijos, Biometrijos. Arba lygiaverčiai skenavimo tipai |
|  | Akies dugno atvaizdavimui naudojamas metodas | Linijinio skenuojančio oftalmoskopo arba spalvotos ne-midriazinės (neplečiant vyzdžio) akies dugno fotografijos metodu. Arba lygiaverčiai metodai. |
|  | Akies dugno atvaizdavimo apžvalgos kampas | ≥ 45° ± 5° |
|  | Akies sekimo sistema | Būtina priekinio segmento kampo ir ragenos atvaizdo gavimo galimybė, kampo išmatavimas, bei galimybė išmatuoti centrinį ragenos storį. |
|  | Priekinio segmento skenavimas | Galimybė atvaizduoti rageną, priekinę kamerą ir akies kampą, išmatuoti kampo plotį ir centrinį ragenos storį. |
|  | OKTA - optinės koherentinės tomografijos angiografija, leidžiantis vizualizuoti tinklainės, optinio nervo disko kraujagysles, nenaudojant kontrasto | Būtina. |
|  | Glaukomos analizės galimybės | Automatinis RNFL storio įvertinimas regos nervo srityje, GCL+IPL storio analizė makuloje, palyginimas su normatyvine baze, pokyčių stebėjimas, asimetrijos vertinimas. |
|  | Makulos analizės galimybės | Tinklainės storio matavimas, palyginimas su normatyvine duomenų baze, progresijos stebėjimas. |
|  | Fokuso reguliavimo diapazonas | ≥ -25 D iki +25 D |
|  | Minimalus akies vyzdžio dydis OKT skenavimui | ≤ 2 mm |
|  | Minimalus vyzdžio dydis akies dugno fotografijoms | ≤ 3.3mm |
|  | Skenavimo režimai | Automatinis, rankinis |
|  | Integruotas arba papildomas kompiuteris tyrimų apdorojimui ir kaupimui | Kietas diskas ≥ 2 TB, operacinė sistema ne blogesnė nei Windows 10 |
|  | Ekranas | ≥ 22, ne blogesnės nei HD rezoliucijos |
|  | Tinklo jungtis | Būtina |
|  | DICOM suderinamumas | Būtina |
|  | Specialus elektriškai keičiamo aukščio stalelis, skirtas įrangai | Būtina |
|  | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas |
|  | Naudotojo instrukcija | Originali (anglų kalba) ir vertimas į lietuvių kalbą. |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėn. |