TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI
1. Pirkimo objektas - Šilumos laidumo matavimo prietaisas (1 komplektas) (toliau – Prietaisas). Prietaisas skirtas įvairių medžiagų  šilumos laidumo koeficientui nustatyti.
1. Tiekėjo pristatomas Prietaisas turi būti gamykliškai naujas „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Prietaisas turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).
1. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:  Prietaiso pristatymas, montavimas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų. 
1. Prietaiso pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.
1. Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
1. Kartu su pristatytu Prietaisu turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba).
1. Prietaisui (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija,, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos prėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
1. *Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti: nuorodą į siūlomo prietaiso gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba pateikia įrangos gamintojo prekių aprašymus (techninius dokumentus) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių / Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.


1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams
	Eil.
Nr.
	[bookmark: _Hlk152062021]Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai
	Tiekėjo siūlomo prietaiso techninės charakteristikos
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)

	1.
	Šilumos laidumo matavimo prietaisas
	Gamintojas (nurodyti): .................
Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..........
Kodas (nurodyti, jeigu yra): .............

	1.1.
	Šilumos laidumo matavimo prietaisas (toliau – Prietaisas) turi atitikti EN12667 standarto arba jam lygiaverčio standarto keliamus reikalavimus.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.


	1.2.
	Prietaisas privalo turėti galimybę dirbti prijungtas ir atjungtas nuo kompiuterio. 
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.3.
	Prietaiso terminio laidumo matavimo intervalas: ne siauresnis nei 0.005 – 0.5 W/mK
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.4.
	Prietaisas turi turėti galimybę išmatuoti bandinius ne mažesnių nei (ilgis-plotis-storis) matmenų: (300x300x100) mm
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.5.
	Prietaiso tikslumas: ne blogiau nei 2%
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.6.
	Prietaiso pakartojamumas: ne blogiau nei 0,25% 
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.7.
	Prietaiso atkuriamumas: ne blogiau nei 0,5%
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.8.
	Prietaiso plokščių temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo -10°C iki 60°C
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.9.
	Termoporų skaičius kiekvienoje matavimo plokštėje: ne mažiau 2 
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.10.
	Matavimo zona ne mažesnė nei 100x100 mm
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.11.
	Prietaiso komplekte turi būti išorinis aušintuvas, kurio sistema užpildyta aušinimo skysčiu, kurio užšalimo temperatūra ne aukštesnė kaip -20°C.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes].

	1.12.
	Plokščių temperatūros kontrolės sistema – Peltier elementai arba lygiaverčiai. 
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.13.
	Prietaisas turi prieš pradedant matavimą, parinkti apkrovą bandiniui automatiškai pritaiso valdymo skyde ir/arba programinėje įrangoje iki ne mažiau kaip 2000 Pa. 
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.


	1.14.
	Prietaisas turi turėti kondensacijos mažinimo funkciją, esant žemai temperatūrai (0℃).
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.15.
	Prietaisas turi turėti galimybę automatiškai nustatyti bandinio storį arba prieš pradedant matavimą parinkti bandinio storį automatiškai prietaiso valdymo skyde ir/arba programinėje įrangoje. Mėginio storio matavimo tikslumas: ne blogiau nei 0.1 mm.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.


	1.16.
	Prietaisas turi būti kalibruojamas Europinį lygį atitinkančiu etalonu (ERM-FC440a). Etalonas turi būti įtrauktas į prietaiso komplektaciją.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.17.
	Prietaiso komplekte turi būti: kompiuteris su programinė įranga matavimo duomenų išsaugojimui, atkūrimui ir Prietaiso kalibravimui, bandymo protokolų generavimui, duomenų eksportavimui, vartotojo parametrų parinkimui, plokščių/vidutinės temperatūros ir šilumos laidumo verčių grafikas, šilumos srauto signalo stebėjimas.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.


	1.18.
	Elektros maitinimas turi būti vienfazis tinklas.
	[Pildo tiekėjas, nurodydamas tikslias siūlomo prietaiso reikšmes]*.

	1.19.
	Į Prietaiso kainą turi būti įskaičiuota  Prietaiso pristatymas, montavimas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų  ir ne mažiau kaip 2 perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymai dirbti su Prietaisu jo eksploatavimo vietoje.
	TAIP / NE [nereikalinga išbraukiama].

	1.20.
	Prietaiso garantija ir garantinė priežiūra:
Prietaisui (įskaitant jo sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija.
Garantiniu laikotarpiu visas išlaidas, susijusias su sugedusiais Įrangos komponentais, turi padengti Tiekėjas (išskyrus, jeigu gedimai atsirado dėl vartotojo kaltės). 
Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ar kitaip sureaguoti į perkančiosios organizacijos pranešimą el. paštu ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.
Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per nurodytą terminą trūkumas negali būti pašalintas, tarp šalių pasirašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomas kitas pagrįstas terminas gedimui pašalinti. Prietaiso remonto darbai turi būti šalinami Prietaiso buvimo patalpose. Jeigu atlikti remonto darbus perkančiosios organizacijos  patalpose nėra galimybės, Prietaisą garantiniam remontui išsiveža ir atgal grąžina Tiekėjas savo lėšomis.
	Pildo tiekėjas, nurodydamas siūlomą reikšmę]
Prietaisui (visam komplektui) suteikiama - _____ mėn. garantija




Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1) Perkama prekė (Šilumos laidumo matavimo prietaisas) neįrašyta į produktų sąrašą, kuriems taikomi aplinkos apsaugos kriterijai. 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, taikomi šie aplinkos apsaugos kriterijai: Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 3 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos.
Pateikiami dokumentai: Dėl atitikties reikalavimui turi būti pateiktas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas (Deklaracija).
2) Jeigu pristatytas Prietaisas (ar jo sudedamosios dalys) pateikiamas antrinėje pakuotėje, pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.
Kartu su pristatytu Prietaisu turi būti pateikiami dokumentai: pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas (Deklaracijas) apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

