RINKOS KONSULTACIJA

MOBILUSIS / PORTATYVINIS RENTGENO APARATAS

Nr. 3247542

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2.14 | Integruota detektoriaus dėtuvė kur? Portatyviame aparate? Sąlyga keliama prie „mechaninės charakteristikos“, tačiau reikalavimas susijęs tiesiogiai su detektoriaus įdėjimo, laikymo vieta, kuri iki galo nėra aiškiai nurodyta. Nėra tiksliai suformuluota sąlyga, todėl prašome patikslinti arba naikinti ją. | Kad neribotume konkurencijos nėra nurodyta konkreti detektoriaus dėtuvės vieta, nes kiekviename prietaise ji gali skirtis. |
| 2.2 | Perteklinis reikalavimas. Prašome nežymiai pakelti auštį iki 1364 mm. Šiuo atvėju 6,4 cm neturi jokios įtakos įrenginio transportavimui. Esamas galimai parametras, deja diskriminuoją dalį gamintojų | Atsižvelgiame į pastabą ir sutinkame parametrą keisti į: „Aukštis transportavimo metu ≤ 1364 mm“. |
| 2.6 | Prašome pakeisti į 470 kg. Šis perteklinis parametras gali riboti konkurenciją ir užkirsti galimybė dalyvauti konkurse platesniam, gerų gamintojų ratui. | Atsižvelgiame į pastabą ir sutinkame parametrą keisti į: „Svoris ≤470 kg“ |
| 2.9 | Prašome pašalinti šį parametrą, nes jis yra galimai perteklinis ir neturi jokios prasmės, nes pacientas tyrimo metu negali gulėti ant grindų. Gydymo įstaigoje, rentgenogramos mobiliu rentgeno aparatu, paprastai atliekamos pacientui gulint ant lovos. | Parametras nebus šalinamas, nes gali būti naudingas kritinėse situacijose. Taip pat po rinkos konsultacijos galime teigti, kad daugelis gamintojų gali pasiūlyti aparatą, atitinkantį šį reikalavimą. |
| 2.10 | Prašome paaiškinti šį parametrą. Neaišku koks "laikiklis " ir kokiu kampu turi būti pasukamas. Neaiški komplektacija, dalių paskirtis ir veiksmo fizika. | Rentgeno vamzdžio laikiklis (arba rentgeno vamzdis) turi būti sukinėjamas aplink vertikalią ašį ne mažiau kaip ±270°, kad būtų užtikrintas vamzdžio nukreipimas įvairiomis kryptimis atliekant rentgenogramas pacientui gulint, sėdint ar stovint. |
| 2.11 | Prašau paaiškinkite, kokia kampo kryptimi turi būti atliktas " vamzdžio pavertimas". Neaiški veiksmo fizika. | Rentgeno vamzdis turi būti paverčiamas pirmyn ir atgal apie horizontalią ašį, o bendra pasukimo amplitudė turi būti ne mažesnė kaip 120° (pvz., ±60°). |
| 2.13 | Prašome pakeisti šį parametrą į 750 cm. Teleskopinę ranką galima pakreipi į visas puse. 10 cm skirtumas neturi jokios įtakos rentgeno darbo kokybei. | Atsižvelgiame į pastabą ir sutinkame parametrą keisti į: „Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≤750 mm“ |
|  | Prašome iš punkto minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≤ 650 mm pakeisti į punktą minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≤ 710 mm, nes šis parametras riboja konkurenciją ir neįtakoja mobilaus rentgeno funkcionalumo, svarbu yra tik maksimalus horizontalios kolonos ilgis, kuris leidžia patogiau šviesti pacientą. | Atsižvelgiame į pastabą ir sutinkame parametrą keisti į: „Minimalus horizontalios teleskopinės rankos ilgis nuo kolonos krašto ≤750 mm“ |
| 4.4 | Prašome pakeisti šį parametrą į 300 kHU. Šis specifikacijoje perteklinis, aukštas parametras neturi jokios įtakos mobiliojo rentgeno darbo kokybei. Gali būti, kad tai klaida, nes manome, kad mobilūs rentgenai neturi, arba labai retai turi šį parametrą. | Parametras yra aktualus dėl aktyvaus prietaiso naudojimo. Taip pat po atliktos rinkos konsultacijos matome, jog daugelis tiekėjų rinkoje gali pasiūlyti aparatus atitinkančius šį reikalavimą, todėl parametras nebus keičiamas. |
| 7.2 | „Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena arba rankeną turintis dėklas)“. Skirtingi gamintojai detektoriaus saugumą pernešant užtikrina skirtingais metodais. Prašome paaiškinti ar detektoriaus korpuse esanti korpuso įdubą bus traktuojama kaip rankena, jeigu taip – prašome parmetą koreguoti sekančiai: „Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena, korpuso įduba arba rankeną turintis dėklas)“ Jeigu perkančioji organizacija kaip sprendimą leidžia naudoti detektoriaus dėklą su rankena – ar dėklo svoris turi būti įskaičiuotas į bendrą detektoriaus svorį? Tuo atveju jeigu perkančioji organizacija numato detektoriaus naudojimą su apsauginiu dėklu – galima traktuoti kad T3 kriterijus „Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 400 kg“ – turi būti įskaitant apsaugą, kurią suteikia detektoriaus dėklas? | Jei dėklas turi ergonomines įdubas detektoriaus korpuse (grip recess), tuomet jos gali būti traktuojamos kaip rankenos. Atitinkamai koreguojama į: „Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (integruota rankena, ergonominė korpuso įduba arba rankeną turintis dėklas).“ Jeigu detektorius eksploatuojamas su dėklu, t. y., jis naudojamas nuolat tyrimų metu, bendras svoris vertinamas kartu su juo. Parametras bus atitinkamai koreguojamas į: „Maksimali leistina apkrova visame detektoriaus plote ≥ 400 kg (įskaitant dėklą)“ |
| 7.5 | Manome, kad šis parametras yra nekorektiškas, nes daugelio gamintojų didesnio formato ( virš 340x420 mm) fizinis pikselio dydis yra 148 µm. Siekdami technologinių galimybių išplėtimo ir norėdami išvengti galimos klaidos prašome nurodyti ≤ 148µm | Atsižvelgiant į tai, jog prietaisas bus naudojamas ir vaikų tyrimams, itin svarbu gera skiriamoji geba dėl smulkių anatominių struktūrų. Taip pat po atliktos rinkos konsultacijos galime teigti, jog daugelis tiekėjų rinkoje gali pasiūlyti aparatus, atitinkančius šį reikalavimą, todėl parametras nebus keičiamas. |
| 7.6 | Prašome pašalinti šį parametrą, nes jis neturi įtakos detektoriaus darbo kokybei ir yra perteklinis. | Parametras yra pagrįstas standartu ir reikšmingas kliniškai dėl paciento saugumo ir diagnostinės kokybės, todėl nebus šalinamas. |
| 7.11 | Tai perteklinis parametras. Baterijos pakrovimas gali būti rodomas valdymo monitoriuje. Prašome pašalinti šį parametrą. | Parametras bus šalinamas. |
| 7.12 | Prašome pakeisti svorį į 2,8 kg. | Atsižvelgiame į pastabą ir sutinkame parametrą keisti į: „Detektoriaus svoris su baterija ≤ 3,1 kg“ |
|  | „Detektoriaus svoris su baterija ≤ 2,5 kg“. Nurodytas detektoriaus svoris ženkliai riboja konkurenciją. Nurodyto ir mažesnio svorio detektoriais paprastai būna Glass free technologijos, kas reiškia ji yra bent 2 -3 kartus brangesni nei ankstesnės technologijos detektoriais. Ši nauja technologija vaizdo kokybei ar detektoriaus patvarumui neturi jokios reikšmės – apie tai byloja kiti detektoriaus vaizdo kokybę apibūdinantys specifikacijos punktai, kuriuos pilnai atitinka ir ankstesnės kartos detektoriai. Paminėtina, jog pažeidus „glass free“ detektorių jo remonto arba keitimo kaina būtų ženkliai didesnė. Prašome parametrą pakeisti į ≤ 3.1 kg, šis neženklus svorio padidinimas neturės reikšmės kasdieniniame darbe, o perkančiai organizacijai gali ekonomiškai būti daug naudingesnis tiek pradinės investicijos (įsigyjant rentgeno sistema) atžvilgiu, tiek tolesnės eksploatacijos (remonto) atžvilgiu. | Atsižvelgiame į pastabą ir sutinkame parametrą keisti į: „Detektoriaus svoris su baterija ≤ 3,1 kg“ |
|  | Prašome iš punkto detektoriaus svoris su baterija ≤ 2.5 kg pakeisti į detektoriaus svoris su baterija ≤ 2.7 kg, nes toks mažas detektoriaus svorio skirtumas nekeičia personalo darbo sunkumo ir su tokiu mažu detektoriaus svoriu yra tik mažinama konkurencija. | Atsižvelgiame į pastabą ir sutinkame parametrą keisti į: „Detektoriaus svoris su baterija ≤ 3,1 kg“ |
| Vertinimo kriterijus T2 | Fizinis pikselio dydis <100 µm Prašome pakeisti į „Pikselio dydis ≤ 100;” Tai sudarytų daugiau tiekėjų galimybę siūlyti savo įrangą su mažesniu ARBA LYGŲ pikselio dydžiu. Taip pat, suformuotas sąlygą netikslingai. Terminas "fizinis pikselio dydis" yra netikslus, nes tai apibūdina bet kokį fizikinį parametrą, o ne konkretų aspektą. Pabrėžtina, kad žodis „fizinis“ turėtų faktiškai leisti „apčiuopti“, paliesti tą reikalaujamą parametrą, kadangi jis fizinę formą turi erdvėje. Tikslesnis terminas būtų "pikselio dydis", nes jis nurodo konkrečią reikšmę – atstumą, apimantį vieną pikselį. | Atsižvelgiant į pastabą parametrą keičiame į „Pikselio dydis ≤ 100 µm“ |
| Papildomi tiekėjų siūlymai | Rekomenduojame įtraukti sekančius techninio pranašumo kriterijus, kurie turi reikšmingą naudą sistemų funkcionalumui bei tyrimus atliekančiam personalui. - Portatyvus rentgeno aparato svoris ≤ 350 kg. Apie 100 kg lengvesnė nei minimaliuose reikalavimuose nurodyta sistema yra lengviau valdoma, gali būti nugabenta didesnį atstumą, mažiau dėvisi sistemos komponentai (stabdžiai, elektros variklis), yra saugesnė nes turi mažesnę inerciją – mažesnė tikimybė sužeisti pacientą ar personalą. - Maksimalus sistemos transportavimo atstumas esant pilnam akumuliatoriaus įkrovimui > 70 km. Didesnis nuvažiuojamas atstumas gali reikšti, jog sistema naudoja naujesnės kartos bei galimai didesnės talpos akumuliatorius, sistemos transportavimo sistema yra geresnio naudingumo koeficiento, kas užtikrina retesnį poreikį įkrauti sistemos akumuliatorius ir geresnį sistemos ilgaamžiškumą, - Paciento stebėjimo, tyrimo sekimo bei valdymo sistema, kurią sudaro sekantys komponentai: - Kolimatoriuje integruota paciento stebėjimo kamera - Belaidė planšetinio kompiuterio sistema sumontuota ant rentgeno vamzdžio su galimybe ją nuimti, suteikianti nuotolinio valdymo bei kitas funkcijas: - Paciento pasirinkimas iš darbo sąrašo (angl. worklist) - Kameros vaizduojamo paciento padėties stebėjimas - Dvipusė komunikacija su pacientu siekiant suteikti paskutinius paliepimus prieš atliekant ekspoziciją - Ekspozicijos parametrų redagavimas (įtampos ir srovės) - Ekspozicijos atlikimas Sistemos pagalba prieš atliekant ekpoziciją radiologijos technologai gali įsitikinti, jog paciento padėtis nepasikeitė ir kad pacientas vykdo jų paliepimus, tokiu būdu išvengiama pakartotinų ekspozicijų, mažinama apšvita pacientui. Tai ypatingai svarbu atliekant tyrimus sutrikusios sąmonės pacientams arba vaikams. Bevielio valdymo pulto pagalba radiologijos technologas gali atsitraukti toliau nuo paciento nes neprivalo naudoti laidinio ekpozicijos klavišo – mažėją personalo ekspozicijos tikimybė Plačiau apie minimą funkciją šioje nuorodoje: https://www.youtube.com/watch?v=-fpFrDVwcS8 | 1. Parametro neįtrauksime, kad daugiau tiekėjų galėtų atitikti ekonominio naudingumo reikalavimą ir nebūtų dirbtinai mažinama konkurencija. 2. Šis parametras nėra itin aktualus perkamam rentgenui, todėl nebus įtrauktas. 3. Itin detalizuotas parametras, dėl dirbtinio konkurencijos ribojimo jo neįtrauksime į reikalavimus. |