RINKOS KONSULTACIJA

KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS  Nr. 3288093

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 4. | ≥ 320 Prašome sumažinti parametrą |  |
|  | Dabartinė formuluotė palieka vietos interpretacijai nes skirtingi gamintojai gali traktuoti, kad žodis “gaunamas” yra tolygu “gaunamas rekonstrukcijos metu“. Pasitelkiant tam tikras rekonstrukcijų technologijas netgi 64 detektoriaus sluoksnių (eilių) sistema gali gauti (rekonstruoti) 384 pjūvius. Tiesa tokia rekonstrukcija galima tik ašinio skenavimo režime, spiralinio skenavimo režime pjūvių 4x rekonstrukcija neveikia. Manome, siekiant išvengti klaidingos interpretacijos reikėtų reikalavimuose papildomai įtraukti parametrą nusakantį detektoriaus eilių skaičių., pvz. „Detektoriaus fizinių eilių skaičius ≥ 128“ arba „Detektoriaus fizinių eilių skaičius ≥ 160“. Tai užtikrintų, kad tiekėjai siūlytų tos pačios klasės sistemas Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą motyvaciją bei siekiant užtikrinti didesnė konkurenciją prašome „gaunamų“ pjūvių skaičių sumažinti iki 320 (ašinio ir spiralinio skenavimo režimuose) kas yra daug vertingiau nei 384 „sintetiniai rekonstruoti“ tik ašinio skenavimo režime. Apibendrinant rekomenduojame 4. Punktą formuluoti sekančiai: Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360°) ašinio ir spiralinio skenavimo režimuose ≥ 320 | Pjūvių skaičiaus reikalavimas (4 p.) neriboja tiekėjų konkurencijos. Ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai gali pasiūlyti aukštos klasės kompiuterinės tomografijos prietaisus su ne mažiau kaip 384 pjūviais. Tiekėjo pastaba yra netiksli. Šį parametrą ir reikalavimų visumą atitinka tik aukštos klasės KT prietaisai su ne mažiau kaip 384 pjūviais arba ne mažiau kaip dviejų šaltinių sistemomis. Techninės specifikacijos neatitinka KT sistemos su minėtais sintetiniais pjūviais. Todėl techninės specifikacijos reikalavimas nebus koreguojamas. |
| 5. | Siemens Healthineers gaminamos sistemos (kurių kaina iki 2 000 000.00 EUR be PVM) gali maksimaliai pasiekti 76,4 mm reikalaujamo parametro reikšmę. Ši reikšmė pasiekiama su aukščiausios klasės kompiuterinės tomografijos sistemomis, turinčiomis du rentgeno vamzdžius ir du detektorius (išskirtinis Siemens Healthineers funkcionalumas/technologinis sprendimas) Atsižvelgiant į tai prašome atitinkamai koreguoti 5 punkto reikšmę nurodant: 5 punktas: Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis), komplektuojant su dviejų detektorių sistema sistema abiejų detektorių reikšmės sumuojamos – (≥ 76 mm). Platesni detektoriai leidžia aprėpti širdį per vieną širdies susitraukimą, tačiau Siemens Healthineers sistemos su dviem rentgeno vamzdžiais gali tai pasiekti naudojant dvigubą spiralinį skenavimą su dideliu žingsniu, be būtinybės turėti labai platų detektorių. | Šiuo pirkimu yra siekiama įsigyti aukščiausios klasės kompiuterinės tomografijos sistemą, todėl prietaisas su dviejų šaltinių ir detektorių sistema yra priimtinas. Tačiau mūsų žiniomis, reikalavimas neriboja tiekėjų konkurencijos. Gamintojo Siemens „Somatom Force“ KT sistema, kuri yra komplektuojama su dviem rentgeno šaltiniais ir detektoriais, atitinka bendrą matricos plotį (Sumuojant padengimo lauką 57.6 mm kiekvienam šaltiniui, gaunami 115.2 mm t.y. daugiau nei minimalus reikalavimas). Informacija pateikiama oficialiame gamintojo kataloge: Siemens – Force.pdf, 16 psl.; Taip pat didesnė nei reikalaujama minimali reikšmė gamintojo Siemens KT prietaiso „Somatom Force“ buvo pasiūlyta viešajame pirkime Lenkijoje: (nuoroda); (nuoroda nr.2) |
| 7. | ≤ 0.35 sek. Prašome sumažinti parametrą | Techninės specifikacijos reikalavimai yra sudaryti siekiant įsigyti aukščiausios klasės kompiuterinės tomografijos sistemą. 7p. „Vieno pilno apsisukimo (360°) skenavimo laikas, ≤ 0.28 sek.“ atitinka ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai, todėl ši reikšmė neriboja tiekėjų konkurencijos. Reikalavimas nebus koreguojamas. |
| 9. | ≥ 200 mm/s Prašome sumažinti parametrą |  |
|  | Techninės specifikacijos projekto 9. punkte nurodomas reikalavimas: „Paciento stalviršio horizontalauas judėjimo greitis. Ne mažiau kaip 400 mm/s.” Norime pabrėžti, kad reikalaujamas parametras neturi jokios realios klinikinės ar ekonominės vertės kadangi paciento stalviršio horizontalaus judėjimo greitis nėra (spiralinio) skenavimo greitis. Skenavimo greitis, tuo tarpu, yra viena iš esminių kompiuterinės tomografijos įrenginio charakteristikų. Todėl atsižvelgiant į tai, kad siekiama įsigyti aukščiausios klasės kompiuterinės tomografijos įrenginį prašome šį parametrą patikslinti taip: „Spiralinio skenavimo greitis. Ne mažiau kaip 400 mm/s”. | Paciento stalviršio horizontalaus judėjimo greitis yra svarbus parametras užtikrinti greitesnį pacientų pozicionavimą ir sutrumpinti tyrimų trukmę. Greitas pacientų stalas gali padėti padidinti pacientų pralaidumą. Techninės specifikacijos reikalavimą atititinka ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai, todėl tiekėjų konkurencija nėra ribojama. Reikalavimas nebus keičiamas. |
| 11. | Kaip ir minima aukščiau, Siemens Healthineers siūlo dviejų rentgeno vamzdžių, dviejų detektorių ir dviejų generatorių sistemas. Kiekvieno siūlomų sistemų generatorių galia yra 100 kW (sumuojant abu – 200 kW) Atsižvelgiant į tai prašome atitinkamai koreguoti 11 punkto reikšmę nurodant: 11 punktas: Rentgeno generatoriaus galia (atmetus iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų įtaką), komplektuojant su dviejų generatorių sistema abiejų generatorių reikšmės sumuojamos - ≥ 108 kW. | Gamintojo Siemens aparatas „Somatom Force“ komplektuojamas su dviem generatoriais, kurių galia yra 120 kW. Ši sistema atitinka techninės specifikacijos reikalavimą, todėl parametras nebus keičiamas. |
|  | ≥ 100 kW Prašome sumažinti parametrą | Reikalavimas neriboja konkurencijos. Ne mažiau kaip trijų skirtingų gamintojų KT prietaisai yra komplektuojami su 108 kW arba 120 kW galios generatoriais. Techninės specifikacijos reikalavimas nebus koreguojamas. Pateikiami gamintojų ir jų KT sistemų generatorių parametrai: - Philips Spectral CT: 120 kW; - Siemens Somatom Force: 120 kW; - GE Revolution Apex: 108 kW; |
|  | Parametras riboja konkurenciją, prašome parametro reikšmę mažinti iki ≥ 100 kW. Parametro mažinimas 7 % neturės jokios neigiamas reikšmės sistemos diagnostinėms galimybėms, vaizdo kokybei, niekaip neįtakos tiekėjų galimybės siūlyti visumoje žemesnės klasės ir ar siauresnių funkcionalumų KT sistemas. Pakeitimas neturės įtakos techninės specifikacijos visumai, tačiau atvers kelią potencialiems tiekėjams, galintiems pasiūlyti aukščiausios klasės KT sistemas, dalyvauti pirkime, o perkančioji organizacija sulaukti ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų. | Reikalavimas neriboja konkurencijos. Ne mažiau kaip trijų skirtingų gamintojų KT prietaisai yra komplektuojami su 108 kW arba 120 kW galios generatoriais. Techninės specifikacijos reikalavimas nebus koreguojamas. Pateikiami gamintojų ir jų KT sistemų generatorių parametrai: - Philips Spectral CT: 120 kW; - Siemens Somatom Force: 120 kW; - GE Revolution Apex: 108 kW; |
| 12. | ≥ (70-135) kV Prašome sumažinti parametrą | Techninės specifikacijos reikalavimo koregavimas galimai ribotų gamintojų konkurenciją, todėl parametras negali būti keičiamas. Techninės specifikacijos visumą turi atitikti ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai, o įtampos nustatymo diapazono keitimas neužtikrintų šios sąlygos atitikimo. Reikalavimas nebus koreguojamas. |
| 13. | Kaip ir prieš tai komentuotuose punktuose prašome atsižvelgti į dviejų generatorių sistemos sprendimą ir formuluotę papildyti sekančiai: 13 punktas: Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą), komplektuojant su dviejų generatorių sistema abiejų generatorių reikšmės sumuojamos - ≥ 20 - 1000 mA | Reikalavimas neriboja konkurencijos. Gamintojo Siemens KT sistema Somatom Force yra specifikuojama su 20 – 1300 mA (Informacija pateikiama oficialiame gamintojo kataloge: Siemens – Force.pdf, 8 psl.) rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonu, todėl nėra pagrindo keisti reikalavimą. Generatoriaus srovės nustatymo reikšmės sumavimas būtų nesąžininga pirkimo sąlyga konkurentų atžvilgiu bei neatitiktų realybės. Jei komplektuojami du rentgeno šaltiniai, kurie leidžia maksimalų srovės nustatymą 500 mA, panaudojus du rentgeno šaltinius rezultatas būtų pakartotas, tačiau srovės stiprumas negali būti sumuojamas ir netaptų 1000 mA. Techninės specifikacijos reikalavimas nebus koreguojamas. |
|  | ≥ 10 - 600 mA Prašome sumažinti parametrą | Techninės specifikacijos reikalavimą 13 p. „Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą), ≥ 20 - 1000 mA“ atitinka ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai su aukščiausios klasės kompiuterinės tomografijos sistemomis. Tiekėjų konkurencija nėra ribojama. Parametras nebus keičiamas. |
|  | Parametras riboja konkurenciją, prašome parametro reikšmę mažinti iki ≥ 20-833mA. Tarptautinėse rekomendacijose rekomenduojami kuo mažesnis apšvitos parametrai – siekiant sumažinti pacientų apšvitą. Šiuolaikinės sistemos turi eilę technologijų kurių dėka vaizdo kokybė užtikrinama dramatiškai sumažinant apšvitos parametrus, todėl nuodytas 1000mA parametro reikšmė naudojant šiuolaikinius skenavimo protokolus sinergijoje su moderniomis vaizdo apdorojimo technologijomis neturi netgi teorinio panaudojimo galimybių. Parametro mažinimas neturės jokios neigiamas reikšmės sistemos diagnostinėms galimybėms, vaizdo kokybei, niekaip neįtakos tiekėjų galimybės siūlyti visumoje žemesnės klasės ir ar siauresnių funkcionalumų KT sistemas. Pakeitimas neturės įtakos techninės specifikacijos visumai, tačiau atvers kelią potencialiems tiekėjams, galintiems pasiūlyti aukščiausios klasės KT sistemas, dalyvauti pirkime, o perkančioji organizacija sulaukti ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų. | Techninė specifikacija sudaryta siekiant įsigyti aukščiausios klasės KT sistemą, todėl savo ruožtu pagrindiniai sistemos parametrai taip pat parinkti atitinkamai. Ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai gali pasiūlyti KT sistemas su srovės nustatymo diapazonu, kuris atitinka ir viršija 1000 mA. Didelis srovės nustatymas pagerina signalo-triukšmo santykį (angl. SNR), todėl tai leidžia gauti aukštesnės kokybės vaizdus. Aukštesni ekspozicijos parametrų nustatymai yra aktualūs bariatrinių pacientų skenavimui. Reikalavimas nebus koreguojamas. |
| 14. | ≥ 7,5 MHU Prašome sumažinti parametrą | Techninės specifikacijos reikalavimą ir parametrų visumą atitinka ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai. Nurodyta minimali vamzdžio šiluminės talpos reikšmė neriboja tiekėjų konkurencijos, o parametro pralaisvinimas yra nenaudingas perkančiajai organizacijai. Reikalavimas nebus koreguojamas. |
| 16. | Siūlomas pakeitimas: Automatinis mA ir kV nustatymas | Siūlomas techninės specifikacijos pakeitimas galimai ribotų tiekėjų konkurenciją, todėl negali būti įtrauktas į privalomų reikalavimų sąrašą. Dauguma KT sistemų turi išankstinius protokolus skirtus specifiniams tyrimams, kurie pasiūlo optimalius ekspozicijos nustatymus kiekvienam atvejui. Todėl siūlomas funkcionalumas nebus įtrauktas į pagrindinius reikalavimus. |
| 17. | Siūlomas pakeitimas: Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema pacientų apšvitai ir vaizdo artefaktams sumažinti (Safire, Admire, IMAR, iDose4, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas) | Tiekėjas nepagrindė, kodėl kai kurie nurodyti gamintojų iteratyvios rekonstrukcijos algoritmai turėtų būti pašalinti. Techninės specifikacijos projekte pateiktas analogiškų technologijų pavyzdžių sąrašas, kuris pagrįstų reikalavimo atitikimą. Reikalavimas nebus koreguojamas. |
| 18. | Siūlomas pakeitimas: Algoritmai metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti ((iMAR, OMAR, Smart MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas) | Techninės specifikacijos formuluotėje pateikti gamintojų analogiškų metalinių implantų artefaktų mažinimo technologijų pavyzdžiai. 18 p. numato galimybę pasiūlyti „lygiavertį“ algoritmą metalinių implantų artefaktams sumažinti, todėl tiekėjų konkurencija nėra ribojama. Parametras nebus koreguojamas. |
| 20. | 1. Virtualūs bekontrasčiai vaizdai (angl. Virtual non contrast); 2. Jodo koncentracijos žemėlapiai; 3. Efektyvaus atominio skaičiaus žemėlapiai; 4. Kiekybinis jodo koncentracijos įvertinimas; 5. Analizės paketas pritaikomas įvairioms anatominėms sritims įskaitant kardiologinius ir neurologinius tyrimus | Vaizdų vertinimas ir analizė bus atliekama radiologo darbo vietoje. Pirminei vaizdų peržiūrai įvairių anatominių sričių vaizdų analizės paketai yra laikytini pertekliniais reikalavimais. Taip pat šie reikalavimai galimai ribotų gamintojų konkurenciją. |
| 23. | Įtraukti: Monitoriaus įstrižainė ≥ 27 coliai | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją. Daugumos gamintojų technologo darbo vietos yra komplektuojamos su ne didesniais kaip 24 colių monitoriais. Parametras nebus įtrauktas |
| 26. | Įtraukti: - CAD tipo pecializuotas paketas plaučių analizei ir darinių sekimui - Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas - Inkstų tyrimų analizės paketas - Urogramų tyrimų analizės paketas - Aortos tyrimų analizės paketas - Karotidžių tyrimų analizės paketas - Vilio rato tyrimų analizės paketas - Abdominalinių tyrimų analizės paketas - Specializuotas paketas dviejų energijų vaizdų analizei | Radiologo darbo vietos vaizdų analizės reikalavimai sudaryti atsižvelgus į numatytus atlikti pagrindinius tyrimų tipus, įskaitant plaučių, vidaus organų, kraujagyslių, perfuzijos ir MSK tyrimų analizės programinę įrangą bei pirkimui numatytas skirti lėšas. Esama techninė specifikacija atitinka personalo poreikius, tačiau neatmetama galimybė ateityje praplėsti atliekamų tyrimų spektrą ir programinės įrangos komplektaciją. Radiologo darbo vietos programinės įrangos komplektacija nebus koreguojama. |
| 28. | 24“ monitoriaus parametrai aprašyti 30. Punkte. Tai neriboja konkurencijos bet atrodo pertekliniai. | Radiologo darbo vietos monitorių specifikacija užtikrina, kad tiekėjai pasiūlytų kokybiškus medicininius monitorius. Tiekėjų konkurencija nėra ribojama. Reikalavimas nebus keičiamas |
| 29. | Ar tikrai reikalingi du tokie monitoriai? 24“ ir 30“ monitorių kombinacija užima daug vietos ant stalo ir dažnu atveju yra daugiau nei pakankama vaizdų peržiūrai.Galimai korektūros klaida, nes prie komplektacijos nurodoma, jog iš viso 3 medicininis monitorius - Bendra monitoriaus raiška ≥ 8 megapikseliai, - Įstrižainė ≥ 31,5", | Tiekėjo pasiūlymas yra netinkamas. Siūlomas monitoriaus dydis yra nestandartinis ir galimai riboja tiekėjų konkurenciją. Reikalavimas nebus keičiamas. |
| 34. | ≥ 36 mėnesių garantiją nuo prekių perdavimo dienos. Neribojama tomografo apkrova ir galioja visiems komponentams įskaitant vamzdį ir detektorių. | Dėkojame tiekėjui už pasiūlymą, į pasiūlymą atsižvelgėme, papildydami. |
| Papildomi siūlymai | Turime pasiūlymų dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, siūlytume įsitraukti bent vieną ar kelis iš mūsų siūlomų, kurie tikime, kad kurtų papildomą pridėtinę vertę: Tx – Pjūvio storis - ≤ 0,4 mm Nauda: pagerina erdvinę raišką, reikšminga mažų struktūrų (pvz., smulkių kraujagyslių, vidinės ausies) vertinimui bei kokybiškai 3D rekonstrukcijai. Ty – Kontrasto skiriamoji geba ≥ 24 lp/cm esant 2% MTF Nauda: puikus minkštųjų audinių diferenciavimas, svarbus onkologijoje ir neurologijoje ir skubioje pagalboje. Tz – Integruotas alavo (Sn) filtras plaučių ligų diagnostikai Nauda: sumažina paciento apšvitą, ypač taikant mažų dozių tyrimus (pvz., plaučių vėžio monitoravimo „screening“ tyrimuose). Tg – Dual-souce (dviejų rentgeno vamzdžių technologijos KT sistema) Nauda: ženkliai pagerina laiko skiriamąją gebą, sumažina judesio artefaktus, leidžia kokybiškai tirti širdį net ir esant aukštam širdies ritmui. Tq – Galimybė atlikti tyrimus esant 70 kV įtampai Nauda: itin svarbu vaikų ir mažos kūno masės pacientų tyrimams – leidžia naudoti mažesnes dozes išlaikant kontrasto kokybę. Pasiūlytos pastabos ir papildomi kriterijai atspindi tikrą klinikinę KT sistemų vertę – ne tik teorinius parametrus, bet realų poveikį diagnostikos kokybei, pacientų saugumui bei tyrimų efektyvumui. Prašome atsižvelgti į šiuos pasiūlymus vertinant techninę dalį. | Tiekėjo pasiūlyti ekonominio naudingumo kriterijai yra standartinė komplektuojamos gamintojo įrangos dalis, todėl ekomoniniu požiūriu nauda yra ribota. Aprašytas technologijos ir parametrai būtų komplektuojami nepriklausomai nuo to ar šie punktai būtų įtraukti į kriterijų vertinimo lentelę. |
|  | Perkančiajai organizacijai manome būtų naudinga įtraukti sekančius būtinuosiu reikalavimus arba ekonominio naudingumo (techninio pranašumo) kriterijus: 1. Gilaus mokymosi (angl. deep learning) vaizdų rekonstrukcijų (angl. DLR) algoritmas (TrueFidelity, AiCE, PixelShine, Precise image, Delta ar lygiavertis algoritmas) Pastaroji technologija reikšmingai pagerinantis vaizdo kokybę, ypač naudingas mažos dozės bei didelės skiriamosios gebos protokolams. Ši rekonstrukcijos technologija yra naujausios kartos, ir perkančioji organizacija įtraukdama šį reikalavimą bus tikra, jog visi potencialūs teikėjai siūlys naujausios kartos jų atstovaujamų gamintojų sistemas. 2. Skenavimo angos diametras ≥ 82 cm – užtikrintų platesnes pacientų pozicionavimo galimybes, ypač tai atvejais jeigu pacientas guli priverstinėje padėtyje, pvz po traumos. Kai kurie gamintojai didesnio diametro sistemose sugeba užtikrinti platesnį FOV – ne 50 cm kaip įprasta bet taip vadinamą išplėstinį (rekonstrukcinį) – kuris gali būti toks pats kaip ir skenavimo anga (pvz. 82 cm). Tai gali būti naudinga labai didelio svorio pacientams arba skenavimo situacijoms kai pacientas guli priverstinėje padėtyje | 1. Techninėje specifikacijoje aprašyti aukščiausios klasės skirtingų gamintojų kompiuterinės tomografijos sistemų parametrai, todėl rekonstruojamų vaizdų kokybė taip pat atitiks perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas nebus įtrauktas į pasiūlymų vertinimą. 2. Pagrindiniuose reikalavimuose tiekėjai privalo pasiūlyti KT sistemas, kurių angos dydis ne mažesnis kaip 78cm. Ši reikšmė yra tik 4cm mažesnė nei siūlomas pasiūlymų vertinimo kriterijus, todėl siūlomas parametras galimai nesuteiktų reikšmingos klinikinės ir ekonominės naudos. Reikalavimas nebus įtrauktas į pasiūlymų vertinimą. |
| Siūloma įtraukti į techninę specifikaciją | Bendras detektoriaus elementų skaičius ≥ 149000 | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Erdvinė rezoliucija esant 50% MTF, X-Y ir Z plokštumose ≥ 12 lp/cm | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Erdvinė rezoliucija esant 0% MTF, X-Y ir Z plokštumose ≥ 23 lp/cm | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | 2mm objekto žemo kontrasto aptikimo CTDIvol reikšmė esant 0,3% arba 3HU kontrasto skirtumui ≤ 15 mGy | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Aukšto kontrasto objketų aptikimas, X-Y ir Z plokštumose ≤ 0,31mm | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Vaizdų rekonstrukcijų greitis ≥ 80 vaizdų/sek. | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Kolimatorius su specializuotu filtru pritaikytu plaučių ankstyvosios diagnostikos ypač mažos dozės tyrimams - Būtina | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Vaizdo rekonstrukcijos sistema, kuri naudoja gilaus mokymosi neuroninį tinklą, kad sukurtų geresnio kontrasto, sumažinto triukšmo vaizdus bei mažintų pacientui tenkančios apšvitos kiekį- Būtina | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Tyrimo eigą automatizuojančios technologijos apimančios automatinį paciento pozicionavimą ir centravimą, automatinį nuskaitymo zonos nustatymą kamerų pagalba – Būtina | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | EKG sinchronizacijos funkcija, užtikrinanti kokybišką kylančios aortos, vainikinių arterijų vertinimą urgentinėmis sąlygomis, galimybę atlikti „trigubo atmetimo tyrimą“ (angl. triple-rule-out) 1. Prospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas; 2. Retrospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas. | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Nuotolinio Kompiuterinio tomografo valdymo ir monitoringo sistema (informavimas apie klaidas elektroniu paštu, nuotolinė prieiga ir valdymas) – Būtina | Reikalavimas galimai riboja tiekėjų konkurenciją, todėl nebus įtrauktas į techninės specifikacijos reikalavimus. |
|  | Rentgeno diagnostikos įranga bei kartu su įranga pateikti dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams - Būtina | Sutinkame įtraukti reikalavimą į techninę specifikaciją |
|  | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą | Sutinkame įtraukti reikalavimą į techninę specifikaciją |
|  | Įrangos tiekėjas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti kompiuterinės tomografijos aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus - Būtina | Sutinkame įtraukti reikalavimą į techninę specifikaciją |
|  | Personalo apmokymas - Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą | Sutinkame įtraukti reikalavimą į techninę specifikaciją |
|  | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu - Kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas CE sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. | Sutinkame įtraukti reikalavimą į techninę specifikaciją |