RINKOS KONSULTACIJA

2-JŲ VIETŲ STACIONARUS RENTGENO APARATAS

Nr. 3247029

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2.3. | Manome, kad šis parametras yra nepagystai užaukštintas . Siūlome pakeisti 800 mA. Tai nekaip neįtakos įrenginio darbo kokybės ir atvers galimybę platesniam gerų tiekėjų ratui dalyvauti konkurse. | Mažesnė srovė riboja aparato pajėgumą intensyviam naudojimui ir specifiniams klinikiniams atvejams. Taip pat po rinkos konsultacijos matome, jog šį parametrą atitinka didžioji dalis tiekėjų, todėl jis keičiamas nebus. |
| 2.5 | Parametras yra galimai yra nekorektiškas, nes geriausi, tarptautiniai rentgenų gamintojai siūlo rentgenus su savo specialiomis – autorinėmis anatomines programomis. Programų koregavimas arba savo programų įrašymas gali turėti neigiamos įtakos kaip ir rentgeno programinės įrangos saugumui, taip ir gali komplikuoti diagnostinį procesą. Prašome šį parametrą pašalinti, nes manome, kad jis yra galimai nelogiškas. | Tarptautiniai rentgenų gamintojai ne tik siūlo rentgenus su specialiomis autorinėmis anatomines programomis, bet ir suteikia galimybę įrašyti savo programas. Ši funkcija leidžia pagerinti darbo kokybę, todėl parametras keičiamas nebus. |
| 3.3 | ≤ 1.0 mm Mažas pikselio dydis padidina diagnostinį tikslumą. Kuo mažesni pikseliai, tuo daugiau jų telpa į tą pačią vaizdo sritį, todėl galima matyti smulkesnes detales. | Jūsų siūlomas dydis atitinka reikalaujamą ribą. Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
| 3.4 | ≥40 kW Rekomenduojame didinti galią arba įtraukti į ekonominį. Naudingumą. | Jūsų siūlomas dydis atitinka reikalaujamą ribą. Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
| 3.7 | ≥ 820 kHU. Didesnis kHU leidžia atlikti daugiau ar intensyvesnių rentgeno ekspozicijų be perkaitimo rizikos, todėl sistema tampa patikimesnė ir leidžia dirbti greičiau bei efektyviau, ypač intensyvaus darbo aplinkoje. Rekomenduojame padidinti reikalaujamą parametro reikšmę arba tai įtraukti į ekonominio naudingumo kriterijus. | Jūsų siūlomas dydis atitinka reikalaujamą ribą. Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
| 4.1 | Yra | Atitinkate reikalavimą. |
| 4.11 | Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis. Pakanka, kad kamera būtų patalpoje. Tokia kamera suteiks galimybė geriau stebėti radiologinės diagnostikos lauką ir pacientą. Manome, kad nėra racionalu dar papildomai apkrauti rentgeno vamzdžio koloną. Prašome pašalinti. | Integruota 3D vaizdo kamera rentgeno vamzdžio kolonoje suteikia geresnę galimybę stebėti pacientą negu kamera patalpoje, rentgeno vamzdžio kolona nėra apkraunama, nes kameros būna kompaktiškos. Taip pat po rinkos konsultacijos matome, jog šį parametrą atitinka didžioji dalis tiekėjų, todėl jis keičiamas nebus. |
| 4.2 | ≥ 3400 mm Reikalinga korekcija – Ysio X.pree parametras yra 3460 mm. Jei korekcijos nebus negalėsime dalyvauti pirkime. | Atsižvelgus į pastabą parametras keičiamas į: „Motorizuotas kolonos išilginis judėjimas ≥ 3400 mm“. |
| 4.5 | Bendras kampo pasukimas ne mažiau 300° Siemens Healthineers siūlo sistemas su tokiu diapazonu: nuo –150° iki +180°, t. y. bendras pasukimo intervalas – 330°. Prašome į tai atsižvelgti ir koreguoti specifikacijos reikalavimą – siūlome formuluotę, kuri labiau atitiktų praktinius poreikius, pavyzdžiui: „Bendras motorizuotas vamzdžio pasukimo kampas apie vertikalią ašį ne mažesnis nei 330°.“ Argumentai: 1. Saugi ir optimizuota konstrukcija: pasukimo ribos suprojektuotos taip, kad būtų išvengta kabelių įtempimo, mechaninių susidūrimų ir būtų užtikrintas patikimas ilgaamžis veikimas. 2. Atitinka klinikinius poreikius: atsižvelgiant į realią praktinę naudojimo patirtį, šis pasukimo intervalas visiškai užtikrina funkcionalumą visiems standartiniams tyrimams. | Atsižvelgus į pastabą parametras keičiamas į: „Bendras motorizuotas vamzdžio pasukimo kampas apie vertikalią ašį ne mažesnis nei 300°.“ |
| 4.10 | Būtina, įstrižainė ≥ 10“ Reikalingas keitimas į ≥ 10“ Jei korekcijos nebus negalėsime dalyvauti pirkime. | Atsižvelgus į pastabą parametras keičiamas į: „Integruota valdymo konsolė su lietimui jautriu ekranu Būtina, įstrižainė ≥ 10“. |
| 6.1 | Manome, kad šis stalo ilgio parametras 2350 mm yra perteklinis. Daugelio rentgeno stalų ilgis yra apie 2200 mm. Kadangi šis parametras trukdo pateikti pasiūlymą ir galimai yra ribojantis, prašome pakeisti į 2200 mm. (Realiai nėra jokių racionalių priežasčių, kam reikalingas toks stalo ilgio : daugiau negu 2350 mm. Oficialūs Lietuvos žmonių antropologiniai duomenys liudija kad statistiškai aukščiausių žmonių ūgiai retai, kada siekia 2200 mm ir vargu ar buvo užfiksuotas žmogaus ūgis 2350 mm.) | Atsižvelgiant į pastabą sutinkame parametrą keisti į: „Stalviršio ilgis ≥ 2220 mm“. |
| 6.6 | Manome, kad tai perteklinis reikalavimas. Nėra realaus ir funkcionalaus poreikiai judinti stalviršį visomis kryptimis vienu metu. Prašome pašalinti šį reikalavimą. | Ši funkcija palengvina radiologijos technologo darbą, leidžia tiksliau pozicionuoti pacientą. Taip pat po rinkos konsultacijos matome, jog šį parametrą atitinka didžioji dalis tiekėjų, todėl jis keičiamas nebus. |
| 7.1 | Manome, kad aukščiausios ribos reikalavimas 1850 mm yra perteklinis ir riboja konkurenciją, nes pacientas diagnostikos metu yra gulinčioje padėtyje. Tuo labiau, kad ir stalo aukštis yra reguliuojamas į viršų ir į apačią. Manome, kad šiuo atveju pakanką aukštutinės ribos 1794 mm, nes rentgenų kompanijos neretai siūlo aukščio keitimo ribas nuo 335 iki 1795 mm, o tai yra platesnės ribos negu reikalaujama konkurso sąlygose. Prašome pakeisti į 1795 mm. | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją, parametrą keičiame į: „Motorizuotas imtuvo aukščio keitimas ne siauresnis nei nuo 450 mm iki 1750 mm“. |
|  | Ne siauresnis kaip 1435 mm Arba Ne siauresnis kaip nuo 450 mm iki 1750 mm Siemens Healthineers siūloma sistema užtikrina motorizuotą imtuvo aukščio reguliavimą nuo 315mm iki 1750 mm, t. y. aukščio reguliavimo intervalas – 143,5 cm. Mūsų sistema leidžia nuleisti imtuvą žemiau nei reikalaujama – iki 315 mm, o tai suteikia dar geresnes galimybes dirbti su neįgaliais pacientais, vežimėliais ar specifinėmis padėtimis (pvz., grindų projekcijos). Šis reguliavimo intervalas leidžia lengvai atlikti visas pagrindines radiologines procedūras tiek stovinčiam, tiek sėdinčiam, tiek gulint pacientui – tiek suaugusiam, tiek vaikui. | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją, parametrą keičiame į: „Motorizuotas imtuvo aukščio keitimas ne siauresnis nei nuo 450 mm iki 1750 mm“. |
|  | Prašome iš punkto motorizuotas imtuvo aukščio keitimas ne siauresnis kaip nuo 450 mm iki 1850 mm pakeisti į motorizuotas imtuvo aukščio keitimas ne siauresnis kaip nuo 450 mm iki 1849 mm, nes esamas 1 mm aukščio skirtumas neįtakoja sieninio stovo veikimo funkcionalumo ir tik apriboja konkurenciją. | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją, parametrą keičiame į: „Motorizuotas imtuvo aukščio keitimas ne siauresnis nei nuo 450 mm iki 1750 mm“. |
| 7.5 | Prašome detaliai paaiškinti ką reiškia ši funkcija ir kam ji reikalinga arba pašalinti, kaip nereikalinga ir perteklinį. | Ši funkcija reiškia, kad rentgeno aparato imtuvas (detektorius) gali būti pasukamas 110 laipsnių kampu ir daugiau. Ši funkcija leidžia užtikrinti kokybišką diagnostiką darant įstrižines nuotraukas arba kai pacientas negali judėti. |
| 9.3 | Detektorius turi specialius įdubimus iš 4 pusių detektoriaus nugaryneje dalyje saugiam detektoriaus pernešimui | Iš praktikos žinome, kad specialios rankenos ar dėklas yra saugesnis variantas detektoriaus pernešimui. Tai pat atsižvelgus į rinkos konsultaciją galime teigti, kad daugelis tiekėjų atitinka šį parametrą, todėl jo nekeisime. |
| 9.6 | Manome, kad šis parametras yra nekorektiškas, nes daugelio gamintojų didesnio formato ( virš 420x420 mm) fizinis pikselio dydis yra 140 µm. Siekdami technologinių galimybių išplėtimo ir norėdami išvengti galimos klaidos prašome nurodyti ≤ 400 µm | Siūlomas parametras keitimas ženkliai pablogintų vaizdų kokybę. Šiuolaikiniai rentgeno aparatų gamintojai gali pasiūlyti, kaip ir patys minite, pikselio dydį ≤ 140 µm. Atsižvelgus į rinkos konsultaciją matome, jog daugelis tiekėjų Lietuvoje gali pasiūlyti aparatą, kurio pikselio dydis ≤ 125 µm, o kai kurie siūlo šį parametrą keisti net į dar mažesnį, todėl reikalavimą paliksime tokį, koks yra. |
|  | ≤ 99 μm. Rekomenduojame padidinti reikalaujamą parametro reikšmę arba tai įtraukti į ekonominio naudingumo kriterijus. | Jūsų siūlomas dydis atitinka reikalaujamą ribą. Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
|  | 140 µm | Atsižvelgus į rinkos konsultaciją matome, jog daugelis tiekėjų Lietuvoje gali pasiūlyti aparatą, kurio pikselio dydis ≤ 125 µm, o kai kurie siūlo šį parametrą keisti net į dar mažesnį, todėl reikalavimą paliksime tokį, koks yra. |
| 9.7 | Manome, kad šis parametras yra klaidingas. Prašome nurodyti ≥ 3,5 lp/mm. | Kadangi rentgeno apartas bus naudojimas ir vaikų diagnostikai, kliniškai svarbu gera skiriamoji geba. Atsižvelgus į rinkos konsultaciją matome, jog likę tiekėjai atitinka parametrą ar net siūlo aukštesnę skiriamosios gebos ribą, todėl reikalavimo nekeisime. |
|  | ≥ 5,00 lp/mm Kuo didesnė lp/mm reikšmė, tuo daugiau linijinių porų sistema gali atvaizduoti viename milimetre, vadinasi, vaizdas tampa aštresnis ir aiškesnis. Tai labai svarbu diagnozuojant smulkius pakitimus, pvz., mikroįtrūkimus, mažus navikus ar smulkias kraujagysles. Arba rekomenduojame tai įtraukti į ekonominio naudingumo kriterijus. | Jūsų siūlomas dydis atitinka reikalaujamą ribą. Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
| 9.8 | Prašome pakoreguoti šį svorio parametrą 3,7 kg, nes techninėje specifikacijoje yra reikalaujamas detektorius su rankena. Prašome nurodyti ≤ 3,7 kg. | Atsižvelgus į pastabas, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,7 kg“. |
|  | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,0 kg prašome pakeistį į detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,1 kg nes toks mažas detektoriaus svorio skirtumas nekeičia personalo darbo sunkumo ir su tokiu mažu detektoriaus svoriu yra tik mažinama konkurencija. | Atsižvelgus į pastabas, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,7 kg“. |
| 9.11 | 70 % prie 0,05 lp/mm | Atsižvelgus į pastabą, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 70% prie 0,5 lp/mm“. |
| 9.13 | ≥ 7 val. Siemens parametras: 7 val. (stand-by režime 48 val.) Skirtingos naudojimo sąlygos (aktyvumas, temperatūra, įkrovimo dažnumas) gali šiek tiek paveikti baterijos veikimą. Mūsų nurodytas 7 valandos intervalas yra patikimas ir stabilus vidurkis realiomis darbo sąlygomis. Jei reikia, baterija gali būti pakrauta greituoju režimu arba keičiama pakaitine baterija, todėl veikimo laiko skirtumas netrukdo kasdieninei tyrimų eigai. | Atsižvelgus į pastabas, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 7 val.“. |
|  | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 8 val., prašome pakeisti į detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 7.5 val. nes toks ilgas tarnavimo laikas vienu pakrovimu nėra reikalingas, nes detektorius bus dedamas į rentgenografijos stalą, kuriame jis bus kraunamas automatiškai, arba bus komplektuojamas su dviem baterijomis, dėl to nėra tikslinga reikalauti tokios didelės talpos baterijos, taip ribojant konkurenciją. Taip pat punkte nėra reikalaujama ekspozicijų kiekio per veikimo laiką. | Atsižvelgus į pastabas, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 7 val.“. |
| 10.3 | Detektorius turi specialius įdubimus iš 4 pusių detektoriaus nugaryneje dalyje saugiam detektoriaus pernešimui | Iš praktikos žinome, kad specialios rankenos ar dėklas yra saugesnis variantas detektoriaus pernešimui. Tai pat atsižvelgus į rinkos konsultaciją galime teigti, kad daugelis tiekėjų atitinka šį parametrą, todėl jo nekeisime. |
| 10.6 | Manome, kad šis parametras yra nekorektiškas, nes daugelio gamintojų didesnio formato ( virš 420x420 mm) fizinis pikselio dydis yra 140 µm. Siekdami technologinių galimybių išplėtimo ir norėdami išvengti galimos klaidos prašome nurodyti ≤ 400 µm | Siūlomas parametras keitimas ženkliai pablogintų vaizdų kokybę. Šiuolaikiniai rentgeno aparatų gamintojai gali pasiūlyti, kaip ir patys minite, pikselio dydį ≤ 140 µm. Atsižvelgus į rinkos konsultaciją matome, jog daugelis tiekėjų Lietuvoje gali pasiūlyti aparatą, kurio pikselio dydis ≤ 125 µm, o kai kurie siūlo šį parametrą keisti net į dar mažesnį, todėl reikalavimą paliksime tokį, koks yra. |
|  | ≤ 99 μm. Rekomenduojame padidinti reikalaujamą parametro reikšmę arba tai įtraukti į ekonominio naudingumo kriterijus. | Jūsų siūlomas dydis atitinka reikalaujamą ribą. Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
|  | 140 µm | Atsižvelgus į rinkos konsultaciją matome, jog daugelis tiekėjų Lietuvoje gali pasiūlyti aparatą, kurio pikselio dydis ≤ 125 µm, o kai kurie siūlo šį parametrą keisti net į dar mažesnį, todėl reikalavimą paliksime tokį, koks yra. |
| 10.7 | Manome, kad šis parametras yra klaidingas. Prašome nurodyti ≥ 3,5 lp/mm. | Kadangi rentgeno apartas bus naudojimas ir vaikų diagnostikai, kliniškai svarbu gera skiriamoji geba. Atsižvelgus į rinkos konsultaciją matome, jog likę tiekėjai atitinka parametrą ar net siūlo aukštesnę skiriamosios gebos ribą, todėl reikalavimo nekeisime. |
|  | ≥ 5,00 lp/mm Kuo didesnė lp/mm reikšmė, tuo daugiau linijinių porų sistema gali atvaizduoti viename milimetre, vadinasi, vaizdas tampa aštresnis ir aiškesnis. Tai labai svarbu diagnozuojant smulkius pakitimus, pvz., mikro įtrūkimus, mažus navikus ar smulkias kraujagysles. Arba rekomenduojame tai įtraukti į ekonominio naudingumo kriterijus. | Jūsų siūlomas dydis atitinka reikalaujamą ribą. Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
| 10.8 | Prašome pakoreguoti šį svorio parametrą 3,7 kg, nes techninėje specifikacijoje yra reikalaujamas detektorius su rankena. Prašome nurodyti ≤ 3,7 kg. | Atsižvelgus į pastabas, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,7 kg“. |
|  | Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,0 kg prašome pakeistį į detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,1 kg nes toks mažas detektoriaus svorio skirtumas nekeičia personalo darbo sunkumo ir su tokiu mažu detektoriaus svoriu yra tik mažinama konkurencija. | Atsižvelgus į pastabas, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus svoris įskaitant bateriją ≤ 3,7 kg“. |
| 10.11 | 70 % prie 0,05 lp/mm | Atsižvelgus į pastabą, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus kvantinis efektyvumas (angl. DQE) pagal IEC-62220 standartą ≥ 70 % prie 0 lp/mm arba ≥ 70% prie 0,5 lp/mm“. |
| 10.12 | 300 kg | Jūsų siūlomas dydis atitinka reikalaujamą ribą. Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
| 10.13 | ≥ 7 val. Siemens parametras: 7 val. (stand-by režime 48 val.) Skirtingos naudojimo sąlygos (aktyvumas, temperatūra, įkrovimo dažnumas) gali šiek tiek paveikti baterijos veikimą. Mūsų nurodytas 7 valandos intervalas yra patikimas ir stabilus vidurkis realiomis darbo sąlygomis. Jei reikia, baterija gali būti pakrauta greituoju režimu arba keičiama pakaitine baterija, todėl veikimo laiko skirtumas netrukdo kasdieninei tyrimų eigai. | Atsižvelgus į pastabas, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 7 val.“. |
|  | Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 8 val., prašome pakeisti į detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 7.5 val. nes toks ilgas tarnavimo laikas vienu pakrovimu nėra reikalingas, nes detektorius bus dedamas į rentgenografijos stalą, kuriame jis bus kraunamas automatiškai, arba bus komplektuojamas su dviem baterijomis, dėl to nėra tikslinga reikalauti tokios didelės talpos baterijos, taip ribojant konkurenciją. Taip pat punkte nėra reikalaujama ekspozicijų kiekio per veikimo laiką. | Atsižvelgus į pastabas, reikalavimą keičiame į: „Detektoriaus veikimo laikas vienu baterijos įkrovimu ≥ 7 val.“. |
| 12 | Prašome paaiškinti šiuos punktus 12. ; 12.1 ; 12. 2 ir 12.3 | 12. Tai reiškia, kad rentgeno sistema turi gebėti automatiškai sujungti kelis atskirus rentgeno vaizdus į vieną bendrą vaizdą. 12.1. Tai reiškia, kad naudojant stalą kaip tyrimo platformą, sistema turi sugebėti sujungti vaizdus į vieną, kai bendra ištirta sritis siekia mažiausiai 120 cm ilgį. 12.2. Kai pacientas stovi prie vertikalios kolonos (stovo) sistema turi sugebėti padaryti ir sujungti vaizdus į bendrą nuotrauką, kurios aukštis siekia bent 150 cm. 12.3. Tai reiškia, kad prie rentgeno aparato turi būti pridėtas specialus stovas, prie kurio pacientas gali atsistoti tyrimo metu. Stovas reikalingas tam, kad pacientas stovėtų tiesiai ir stabiliai ilgo tyrimo metu. |
| 12.1 | ≥ 95 cm Reikalinga korekcija į - ≥ 95 cm. Jei korekcijos nebus negalėsime dalyvauti pirkime. | Atsižvelgus į rinkos konsultaciją parametrą keičiame į: „Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale ≥ 95 cm“. |
|  | Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale ≥ 120 cm prašome pakeisti į maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale ≥ 100 cm, nes su šiuo punktu yra ribojama konkurencija ir toks didelis nuotraukos ilgis nėra reikalingas, nes ilgesnės sujungimo nuotraukos yra daromos prie sieninio stovo. | Atsižvelgus į rinkos konsultaciją parametrą keičiame į: „Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale ≥ 95 cm“. |
|  | 101 cm | Atsižvelgus į rinkos konsultaciją parametrą keičiame į: „Maksimalus gaunamų vaizdų ilgis rentgenografijos stale ≥ 95 cm“. |
| Papildomi siūlymai | Įtraukti vertinimo kriterijus: T7 - Iš anksto suprogramuojami mygtukai su skirtingų kalbų įrašais pacientams. T8 - DI pagalba sudaromas vaizdų susiuvimo planas („Stitching Auto Planning“). DI įvertina paciento ūgį ir tyrimo protokolą. T9 - Automatinis kolimatoriaus atidarymo plotas nustatomas paspaudus vieną mygtuką: DI įvertina, kokios srities nuotrauka bus daroma ir koks yra paciento dydis. | Apsvarstysime Jūsų pasiūlymus. |