RINKOS KONSULTACIJA

EKG APARATAI Nr. 3464047

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ne daugiau kaip 7 kg | Atsižvelgiant į pastabą, parametrą keičiame: „Elektrokardiografo svoris: ne daugiau kaip 7 kg“ |
|  | Svoris 2,5 kg (su baterija) | Kad neribotume konkurencijos, parametras nebus keičiamas. |
| 2. | Ne mažesnės kaip 12,0'' įstrižainės, ne mažesnės kaip 1024x768 taškų raiškos | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją parametrą galime keisti į: „Aparato ekranas: ne mažesnės kaip 12,0'' įstrižainės, ne mažesnės kaip 1024x768 taškų raiškos“. |
|  | Prašome keisti į Ne mažesnės kaip 10 '' įstrižainės, ne mažesnės kaip 1024x768 taškų raiškos Rutininiam EKG darbui 10 colių ekranas yra optimalus ir visiškai pakankamas. Jis leidžia efektyviai ir aiškiai atvaizduoti visą reikalingą informaciją, tuo pat metu užtikrindamas aparato kompaktiškumą, perkeliamumą ir kaštų efektyvumą. 15 colių ekranas, nors ir atrodo patraukliai dėl didesnio ploto, rutininiame darbe suteikia minimalią papildomą naudą, tačiau žymiai padidina įrenginio kainą, dydį ir pažeidžiamumą, todėl yra laikomas pertekliumi. | 10 colių ekranas yra per mažas ir nepatogus naudoti, tai sumažina vienu metu matomos informacijos kiekį ekrane, EKG bangų matomumą. Atsižvelgus į rinkos konsultaciją pastebėjome, kad tiekėjai gali siūlyti ekranus, didesnius nei 12 colių, todėl parametrą keičiame į „Aparato ekranas: ne mažesnės kaip 12,0'' įstrižainės, ne mažesnės kaip 1024x768 taškų raiškos“. |
|  | 10,1 colio, 1280x800 taškų | 10,1 colio ekranas yra per mažas ir nepatogus naudoti, tai sumažina vienu metu matomos informacijos kiekį ekrane, EKG bangų matomumą. Atsižvelgus į rinkos konsultaciją pastebėjome, kad tiekėjai gali siūlyti ekranus, didesnius nei 12 colių, todėl parametrą keičiame į „Aparato ekranas: ne mažesnės kaip 12,0'' įstrižainės, ne mažesnės kaip 1024x768 taškų raiškos“. |
| 4. | 1. + 2. Tik rankiniu režimu | Automatizuota funkcija yra svarbi klinikiniu požiūriu, tai padeda išvengti „žmogiškų“ klaidų ir užtikrina gaunamų duomenų kokybę. |
| 6. | Ir galimybė ataskaitas spausdinti į įstaigoje turimą spausdintuvą | Kad neribotume konkurencijos, parametro neįtrauksime. |
| 7. | 5 mm/s , 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s (paklaida ±3 %) | Parametras keičiamas į: „Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis (ne prastesnis už nurodytą): 5/12.5/25/50 mm/s“ |
| 8. | 2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV (paklaida±5 %) | Parametras keičiamas į: „Keičiamas kardiografo spausdintuvo jautrumas EKG spausdinimui greitis (ne prastesnis už nurodytą): 5/10/20 mm/mV“ |
| 9. | Naikinti arba koreguoti, kad būtų matoma ekg ne mažesniame kaip 12“ ekrane. | Atsižvelgiant į pastabą, parametrą keičiame į: „Kardiografo ekrane turi būti galima peržiūrėti elektrokardiogramą: būtina“ |
| 10. | Perteklinis reikalavimas. Tam skirta vartotojo instrukcija. | Iš praktikos pastebime, kad dažnai susiduriama su neteisingai uždėtais elektrodais procedūrų metu. Šis parametras naudingas siekiant išvengti žmogiškų klaidų, todėl šalinamas nebus. |
| 11. | 2. Potencialų išlyginimo jungtis – naikinti, | Atsižvelgiant į pastabą parametras naikinamas. |
|  | 1. + 2. + 3. RJ45 skirta LAN 4. 2 USB jungtys | Atsižvelgiant į pastabą parametras keičiamas į: „3. Tinklo jungtis (dar vadinama LAN jungtis arba RJ45); 4. Ne mažiau kaip 2 USB jungtys“. |
| 14. | Aprašyta Shiller gamintojo reikalavimai, todėl prašome koreguoti standartinėmis formomis, kurios naudojamos praktikoje: 1. Standartinės 12 derivacijų; 2. 1-6 arba 2-6 derivacijos; 3-5 derivacijos praktikoje – mažai naudojamos, nes pagrinde reikalinga 12 ir 6 derivacijų skirtingi atvaizdavimai. | Atsižvelgiant į pasiūlymą, parametrą pateikiame taip: „Būtina galimybė vartotojui pasirinkti iš šių derivacijų: 1. Standartinės 12 derivacijų; 2. Dešinės pusės krūtinės (precordials); 3. Standartinė C4r; 4. Kairės pusės nugarinės (posterior); 5. Nehb, arba: lygiaverčių minėtoms derivacijoms“. Visiškai atsisakyti tam tikrų derivacijų negalime, kadangi EKG aparatai bus naudojami reanimacijoje, papildomos derivacijos yra kliniškai naudingos. |
|  | 1. + 2. kita išraiška: V3R, V4R, V5R 3. kita išraiška: V4R 4. kita išraiška: V7, V8, V9 5. kita išraiška: 12 derivacijų + V3R–V5R + V7–V9 | Atsižvelgiant į pasiūlymą, parametrą pateikiame taip: „Būtina galimybė vartotojui pasirinkti iš šių derivacijų: 1. Standartinės 12 derivacijų; 2. Dešinės pusės krūtinės (precordials); 3. Standartinė C4r; 4. Kairės pusės nugarinės (posterior); 5. Nehb, arba: lygiaverčių minėtoms derivacijoms“ |
| 15. | 1. + 5. 10 val. nuolatinio veikimo/ 60 val nenaudojamas. | Kad neribotume konkurencijos, parametro nekeisime. |
| 16. | 2. Baterijos talpa ne mažiau nei 9 Ah – naikinti. | Parametras bus šalinamas. |
|  | 1.+ 2.5000 mAh | Parametras bus šalinamas. |
| 17. | 1. Elektrokardiografo montavimo vieta 2. Paciento kabelio laikymo alkūnė; 3. Dėklas ar krepšelis daiktams susidėti. 4. Ne mažiau nei 4 ratukai su stabdžiais | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją, keičiame parametrą, kad vežimėlis tiktų daugeliui tiekėjų: „Reikalavimai vežimėliu: 1. Vežimėlis turi dėklą, arba lentyną, arba stalčių, arba krepšį daiktams susidėti. 2. Paciento kabelio laikiklis/alkūnė: būtina 3. Ne mažiau nei 4 ratukai su stabdžiais.“ |
|  | 1p. ir 2p. yra pertekliniai. Siūlome reikalavimus vežimėliui redaguoti į 1.Platforma EKG aparatui turi atitikti saugiam aparato transportavimui su apsauginiais borteliais, kad aparatas nenuslystų. 2. Papildomos lentynos, stalčiai ar krepšiai 3. Komplekte turi būti paciento kabelio laikiklis 4. Ne mažiau nei 4 ratukai su stabdžiais | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją, keičiame parametrą, kad vežimėlis tiktų daugeliui tiekėjų: „Reikalavimai vežimėliu: 1. Vežimėlis turi dėklą, arba lentyną, arba stalčių, arba krepšį daiktams susidėti. 2. Paciento kabelio laikiklis/alkūnė: būtina 3. Ne mažiau nei 4 ratukai su stabdžiais.“ |
|  | 1.78*51*24 cm; 13kg 2.+ 3.+ | Atsižvelgiant į rinkos konsultaciją, keičiame parametrą, kad vežimėlis tiktų daugeliui tiekėjų: „Reikalavimai vežimėliu: 1. Vežimėlis turi dėklą, arba lentyną, arba stalčių, arba krepšį daiktams susidėti. 2. Paciento kabelio laikiklis/alkūnė: būtina 3. Ne mažiau nei 4 ratukai su stabdžiais.“ |