Laba diena,
Patiksliname:

1. 1.1.5 ir 1.2.5 punktus pakeisti į 4-6 eilės kabučių. 6 eilučių kabutės ženkliai sumažina kraujavimo
riziką, ypač dirbant su stambiomis ar pulsuojančiomis kraujagyslėmis. 6 eilučių kabutės leidžia naudoti
siuvimo kasetes platesniam audinių ir kraujagyslių spektrui – nuo plonų iki labai storų. Su 6 eilutėmis
kabučių sumažėja audinių plyšimo rizika, nes apkrova paskirstoma tolygiau, o audiniai fiksuojami
stabiliau
Daugiau kabučių eilių - platesnė staplerio kasetė. Kraujagyslei susiūti ir perpjauti, kur nėra audinių
tempimo (!), ar storo minkštųjų audinių sluoksnio, 6 eilių kabučių nereikia. Platesnis stapleris -
reiškia, kad reikės daugiau, plačiau išdisekuoti audinius, suformuojant landą staplerio kasetei
prakišti, o tai automatiškai yra didesnis, bereikalingas audinių traumatizmas, didesnis
pakraujavimas i minkštųjų audinių, disekuojant ir ruošiant kraujagyslę perpjovimui/susiuvimui.
Išvada: 6 eilių kabučių nereikia. Pirkinio paskirtis kita.

2. 1.1.8 Darbinių branšų plotis - 7 mm (± 0,2 mm), siūlome pakeisti į punktą darbinių branšų
plotis - 7 mm ±2 mm. Norint užtikrinti aukštesnį audinių suspaudimo ir kraujagyslių
uždarymo saugumo lygį, siūloma padidinti leidžiamą darbinių branšų (anvil) pločio
nuokrypį iki ±2 mm. Platesnės branšos yra būtinos tam, kad būtų galima išdėstyti daugiau
kabučių eilučių (pvz., 3 eilutės iš abiejų pusių – iš viso 6 eilutės). Tai leidžia: Įgyvendinti 6
eilučių kabučių konfigūraciją, kuri ženkliai pagerina audinių fiksavimą ir kraujagyslių
sandarumą. Padidinti audinių suspaudimo plotą, dėl ko sumažėja kraujavimo rizika ir
padidėja hemostazės patikimumas
Plaučių rezekcinių operacijų metu kraujagyslinio staplerio darbinių branšų plotis yra itin svarbu -
jų reikia kuo siauresnių. Platesnė staplerio kasetė - reiškia reikia daugiau, plačiau išdisekuoti
audinius, kad suformuoti kanalą stapleriui prakišti, o tai automatiškai yra didesnis, bereikalingas
audinių traumatizmas, didesnis pakraujavimas i minkštųjų audinių, disekuojant ir ruošiant
kraujagyslę perpjovimui/susiuvimui.
Nelogiška ir neracionalu didinti kraujagyslinės kasetės plotį - siauresnis kraujagyslinio staplerio
darbinis plotis leidžia delikačiau ir saugiau operuoti, sumažina audinių traumatizmą.
Išvada: didinti kraujagyslinio staplerio darbinio pločio mesutinakme.

Pagarbiai