KLAUSIMYNAS

INSTRUMENTŲ RINKINYS CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INSTRUMENTŲ RINKINYS CEZARIO PJŪVIO OPERACIJOMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |  |
| 2 | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |
| 3 | Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas. |  |  |
| 4 | Garantija - 24 mėn. |  |  |
| 5 | Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ir UDI ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |  |
| 6 | Skalpelio kotelis nuo 12 cm iki 12,5 cm, su centimetrine gradacija |  |  |
| 7 | Žirklės Mayo ne mažiau 14 cm, buklos, tiesios |  |  |
| 8 | Žirklės Mayo ne mažiau 14 cm, bukos, lenktos |  |  |
| 9 | Žirklės Metzenbaum - Fino ne mažiau 18 cm, bukos, delikačios, disekuojančios |  |  |
| 10 | Žirklės - siūlų kirpimo ne mažiau 14,5 cm, bukos, tiesios, vienas dantuotas kraštelis |  |  |
| 11 | Žirklės - gimdos 23 cm, bukos, lenktos |  |  |
| 12 | Žirklės - tvarsčių bukos, lenktu kampu |  |  |
| 13 | Adatkotis 20,5 cm su kietmetaliu standartinis, instrumento ilgis - ne mažiau 26 cm |  |  |
| 14 | Adatkotis 15 cm su kietmetaliu trumpas, odai siūti |  |  |
| 15 | Backhauzai aštūs, trumpi |  |  |
| 16 | Puodelis standartinis, talpa 250 ± 10 ml, graduotas viduje, su rankena |  |  |
| 17 | Pincetas nuo 14,5 iki 16 cm, anatominis, standartinis |  |  |
| 18 | Pincetas nuo 11 cm iki 13 cm, anatominis, standartinis |  |  |
| 19 | Pincetas nuo 14,5 iki 16cm, chirurginis, standartinis |  |  |
| 20 | Pincetas nuo 12 iki 13cm, chirurginis, standartinis |  |  |
| 21 | Hemostatinis spaustukas: Pean tipo arba lygiavertis, delikatus, tiesus, bendras instrumento ilgis nuo 13 iki 13,5 cm |  |  |
| 22 | Kocheris nuo 13 iki 14cm, tiesus |  |  |
| 23 | Kocheris 16 cm tiesus |  |  |
| 24 | Grass - Maier korcangas ne mažiau 20 cm |  |  |
| 25 | Plėtiklis Fritsch nuo 53x85 iki 64x85 mm |  |  |
| 26 | Plėtiklis Fritsch 45x75 mm ±2mm |  |  |
| 27 | Plėtiklis Langenbeck 14- 15 mm plotis, 33 mm gylis |  |  |
| 28 | Spaustukas Duval nuo 18 iki 19,5 cm |  |  |
| 29 | Elektrokauteris - pincetas su laidu, pinceto formos, nelipnūs galiukai, su universaliu laidu |  |  |
| 30 | Inksto formos tacelė: standartinė, talpa 300 ml ± 10 ml |  |  |