## Techninės specifikacijos proj.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema (17 vnt. monitorių ir centrinės stotys) - 1 komplektas
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Komplektą sudaro | 1. Gyvybinių funkcijų monitoriai - 17 vnt.,
2. Centrinės monitoravimo stotys.
3. Gyvybinių funkcijų monitorius ir jam priklausantys moduliai ir įrenginiai tvirtinami prie šiame pasiūlymo skyriuje esnačios lubinės konsolės, jos bėgelio ir naudojant atraminius elementus.
3 | Suderinamumas | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinės monitoravimo stotys turi būti vieno ir to paties gamintojo, bei visiškai suderinamos su siūlomais gyvybinių funkcijų monitoriais, bei transportiniais moduliais
4 | Bendri reikalavimai moduliniam gyvybinių funkcijų monitoriui
4.1 | Elektros maitinimo šaltiniai | 1. 220 V ± 10%, 50Hz,
2. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai.
4.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 19",
2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1280 x 1024.
4.3 | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“),
2. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių.
4.4 | Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu | ≥ 8
5 | Matuojami parametrai | 1. EKG,
2. Kvėpavimas,
3. SpO2,
4. Invazinis kraujospūdis ≥ 3 kanalai
5. Neinvazinis kraujospūdis - ≥1 kanalas,
6. Temperatūra - ≥ 2 kanalai.
7. Širdies minutinis tūris
6 | Reikalavimai EKG monitoravimui | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6,
2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos,
3. Išplėstinė aritmijų analizė, ne mažiau kaip 20 skirtingų aritmijų atpažinimas
4. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min,
7 | Kvėpavimo registravimas | 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas,
2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min,
3. Matavimo paklaida ≤ ± 1 kartas/min. matuojamajame diapazone nuo 0 iki 120 kartų/min.
8 | Temperatūros matavimas | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C,
2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C,
3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška.
4. Temperatūrų skirtumo T1-T2 indikacija monitoriaus ekrane
9 | SpO2 matavimas | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %,
2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 2,0 % su siūlomu davikliu suaugusiems pacientams,
3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška.
4. ŠSD matavimo diapazonas iš SpO2 ne siauresnis nei 30 – 250 k/min,
10 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg,
2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 240 min,
3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis,
4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis,
5. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas (NIBP) oscilometrinis.
11. | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio kanalui | ≥ 2 kanalai
11.1 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -30 iki +320 mmHg
11.2 | Matavimo paklaida | Ne daugiau ± 4% arba ± 4 mmHg
11.3 | Sistolinio slėgio pokytis (SPV) ir pulso slėgio pokytis (PPV) | Būtina, rodomas atskirame monitoriaus ekrano lange
11.4 | SPV ir PPV matavimas | Automatinis
12. | Reikalavimai širdies minutinio tūrio moduliui arba atskiram monitoriui | Matavimo metodika - PiCCO
13. | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje | Būtina
14. | Matuojamų parametrų išsaugojimo atmintis | 1. ≥ 72 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos nemažiau kaip 1 min intervalu
2. ≥ 150 momentinių nuotraukų išsaugojimas atmintyje su ne mažiau kaip 12 sek kreivių vaizdu
15. | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę arba įstatomas į gyvybinių funkcijų monitorių | Būtina
16. | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | 1. Ne mažiau kaip 3 kompiuterinio tinklo jungtys
2. Ne mažiau kaip 5 USB jungtys
3. Ne mažiau kaip 1 jungtis papildomam ekrano pajungimui
17. | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis
17.1 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas prijungiamas per pakrovimo stotelę,
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas ne mažiau 4 val.
21.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus,
2. Įstrižainė ≥ 6“,
3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3.
21.3 | Parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje | 1. Skaitmeninis
2. Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį.
21.4 | Monitoruojami parametrai | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-6),
2. Kvėpavimas,
3. Širdies susitraukimų dažnis,
4. Temperatūra,
5. Neinvazinis kraujospūdis,
6. SpO2,
7. Invazinis kraujospūdis ≥ 2-jų kanalų.
21.5 | Modulių aliarmo sistema | 1. Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė
2. Garsinis ir vizualinis aliarmo signalai.
22 | Centrinė monitoravimo stotis
22.1 | Paskirtis | Turi apjungti į bendrą tinklą įsigyjamus pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, bei užtikrinti nuotolinį jų valdymą
22.2 | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina
22.3 | Matavimo kreivių ir įvykių įvairiuose stebimuose kanaluose išsaugojimas vidinėje atmintyje | Būtina. Ne mažiau kaip 120 val. monitoravimo duomenų
22.4 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
22.5 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus arba išsaugoti pdf arba lygiaverčiu formatu | Būtina.
22.6 | Galimybė perduoti centrinės stebėjimo stoties monitoruojamų parametrų duomenis į gydytojų ir slaugytojų kabinetus | Būtina, ne mažiau kaip 8 budėjimo postai. (Kiekvienam stebėjimo postui komplektuojamas ≥ 24“ monitorius su kompiuteriu pagal gamintojo reikalavimus)
22.7 | Reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai | 1. Kompiuteris turi būti iš siūlomos įrangos gamintojo (centrinės monitoravimo stoties programa instaliuota gamykloje) arba kompiuteris suderinamas su siūoma programine įranga. 2. Operacinė sistema Windows 10 arba lygiavertė 3. Procesorius ne mažiau kaip 4 branduolių, dažnis ne mažiau 1,6 GHz 4. Pagrindinė atmintis ne mažiau kaip 4 GB 5. Vidinis kietasis diskas ne mažiau kaip 256 GB SSD „flash“ arba lygiaverčio tipo. 6. Integruotos garsiakalbio kolonėlės
7. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - kiekvieno po 1 vnt,
8. Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt,
10. Slaugytojų poste turi būti 1 vnt. ≥ 24" įstrižainės monitoriai. Iš viso turi būti pateikti 8 vnt. Monitorių
23 | Komplektacija | 1. Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai - 17 vnt,
2. Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis - 17 vnt,
3. Širdies minutinio tūrio monitoravimo modulis su jungiamuoju kabeliu ir programine įranga - 4 vnt., jeigu siūlomas išorinis monitorius – 4 kompl.
4. Centrinė monitoravimo stotis
5. EKG paciento kabelis, 3 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 17 vnt,
6. EKG paciento kabelis, 5 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 17 vnt,
7. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu (prailginimo kabelį būtina pateikti tik jei gamintojas jį komplektuoja) SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 17 komplektai,
8. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių (m-l-xl arba adult / large Adult / adult XL)) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - prie 1 vnt. siūlomo monitoriaus komplektuojama 3 vnt. M arba Adult dydžio, 1 vnt. L arba large Adult dydžio ir 6 vnt. XL arba adult XL dydžio (iš viso prie vieno monitoriaus komplektuojamos 10 skirtingų dydžių manžečių),
9. Specializuota manžetė, uždedama ant dilbio, skirta tiksliam neinvaziniam kraujospūdžio matavimui pacientams, kurių žasto forma netinka įprastai manžetei. 1 Kompl. (20 vnt.)
10. Odos (paviršinis) temperatūros daviklis - ne mažiau 17 vnt,
11. Stemplinis / rektalinis temperatūros daviklis - 17 vnt,
12. Parkavimo stotelė skirta mobilaus gyvybinių funkcijų modulio maitinimui, akumuliatorių pakrovimui, komunikaciniams kabeliams tarp paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo modulio ir mobilaus gyvybinių funkcijų modulio prijungti - 17 vnt.
24 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn.