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	Techninės specifikacijos
parametro Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	1.
	3. Apšviestumas ≥ 450 c≥ 1 6.1. ≥ 1 x DisplayPort arba  HDMI ×1 arba lygiavertė,
	Chirurginių laparoskopinių bokštų ekranų ryškumas yra svarbus veiksnys, turintis tiesioginį poveikį chirurgų darbo kokybei ir paciento saugumui: 
1. Didesnis ryškumas leidžia chirurgui aiškiau matyti smulkias anatomines struktūras net esant sudėtingoms sąlygoms (pvz., kraujavimas, riebalinis audinys, mažas kontrastas)
2. Svarbu atliekant tikslius judesius – mažesnė klaidų rizika. 
3. Operacinėse dažnai būna intensyvus bendras apšvietimas, todėl 450 cd/m² ekranas gali „paskęsti“ šviesoje, o 750 cd/m² išlaiko gerą matomumą net prieš stiprią apšvietą – mažiau atspindžių, geresnis kontrastas.
4. Aukštesnio ryškumo ekranai suteikia stabilesnį, kontrastingesnį vaizdą.
5. Chirurgai gali ilgiau koncentruotis be akių nuovargio, ypač per ilgas operacijas.
Geriau matomas vaizdas = mažesnė komplikacijų rizika. Tai ypač svarbu minimaliai invazyviose procedūrose, kur viskas remiasi į tai, ką chirurgas mato ekrane.

	2.
	4.2 Šie režimai naudojami diagnostinėse procedūrose. Kadangi perkama įranga skirta chirurginėms operacijoms, reikalavimas perteklinis. Siūlome panaikinti.
	

	
	Atsižvelgdami į pirkimo techninės specifikacijos punktą 4.2.: „≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis)“, norėtume pateikti pastabą ir pasiūlymą.
Mūsų siūloma įranga turi vieną susiaurinto šviesos spektro vizualizacijos režimą, tačiau jis yra pilnai funkcionalus ir užtikrina visavertį naudojimą klinikinėje praktikoje. Taip pat įranga atitinka techninės specifikacijos punktą 4.1. – „Režimas, padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti“. Šių dviejų režimų pakanka užtikrinti saugią ir efektyvią procedūrų eigą, todėl reikalavimas turėti ne mažiau kaip 2 susiaurinto spektro režimus (atliekančius iš esmės tą pačią funkciją) nepagrįstai riboja konkurenciją bei galimą dalyvių skaičių.
Siūlome sumažinti reikalavimą 4.2. iki ne mažiau kaip 1 susiaurinto spektro režimo, paliekant galimybę tiekėjams pasiūlyti papildomus režimus, jeigu jie padeda pasiekti didesnę klinikinę vertę. Jeigu perkančioji organizacija vis dėlto mato naudą turėti keletą skirtingų vizualizacijos režimų, siūlome šį aspektą vertinti per ekonominio naudingumo kriterijus, o ne kaip privalomą techninį reikalavimą.
Tikime, kad toks pakeitimas padės užtikrinti didesnę konkurenciją ir racionalų viešųjų išteklių panaudojimą, kartu išlaikant aukštą medicininės įrangos kokybę ir atitiktį klinikiniams poreikiams.
	Mums svarbu, kad įrangoje būtų ne mažiau kaip 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai:
1. Kiekvienas režimas naudoja skirtingą bangų ilgių filtravimą, todėl geriau pabrėžia skirtingus audinių sluoksnius. Tai leidžia chirurgui pasirinkti optimalų vaizdą konkrečiai situacijai ar anatominiam regionui.
2. Vieno režimo gali nepakakti visoms situacijoms – pvz., onkologijoje svarbu matyti naviko ribas, kolorektalinėse operacijose – kraujagyslių išsidėstymą.
3. Du režimai leidžia individualizuoti vizualizaciją pagal operacijos tipą, pvz., vienas režimas naudotinas kolorektalinėje chirurgijoje, kitas – cholecistektomijai ar ginekologinėms intervencijoms.
Du spektrinės vizualizacijos režimai yra pranašesni už vieną, nes:
· Jie leidžia chirurgui pasirinkti optimalų vaizdą skirtingoms situacijoms;
· Pagerina audinių, kraujagyslių ir patologijų matomumą;
· Didina intervencijos saugumą ir efektyvumą.

	3.
	Papunktis Nr. 3 stipriai apriboja konkurenciją. Lankstūs videoendoskopai dažniausiai naudojami diognostikos procedūroms, kadangi perkamas chirurginis video bokštelis, reikalavimas perteklinis. Esant poreikiui visuomet galima naudoti optinius endoskopus, jungiant prie perkamos kameros galvos ir taip neapribojant konkurencijos (punktas 2.) Siūlome panaikinti nurodytą reikalavimą.
	

	
	Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose pateiktą reikalavimą:
„2.3. Lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus“, prašome pakoreguoti šį punktą, išbraukiant žodį „skaitmeninius“, paliekant reikalavimą:
„2.3. Lanksčius daugkartinius video endoskopus”.
Tokiu būdu būtų užtikrintas didesnis tiekėjų konkurencingumas, bei galimybė prijungti lanksčius video endoskopus.
	Mums svarbu, kad įranga turėtų lanksčius daugkartinius video (skaitmeninius) endoskopus dėl:
1. Aukštesnės vaizdo kokybės.
2. Mažiau optinių iškraipymų.
3. Patogesnės integracijos su skaitmenine infrastruktūra.
4. Galimybės naudoti papildomus vaizdo režimus.

	4.
	Siūlome papildyti: 
Šviesos šaltinis atskiras įrenginys arba integruotas „3. Video apdorojimo įrenginyje“.

Siulome papildyti 2 papunktį: Standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai (ICG diagnostikai gali būti siūlomas papildomas įrenginys);
	Nebūtinas siūlomas techninis reikalavimas, nesutinkame papildyti.

	6.
	9. Bipolinės koaguliacijos režimas: rezektoskopija (TUR), maksimali galia ≥ 
200 W.
	

	
	Atsižvelgdami į pirkimo techninės specifikacijos 6.8 ir 6.9 punktuose numatytus reikalavimus:
8. Bipolinio pjovimo režimas: rezektoskopija (TUR), maksimali galia ≥ 250 W;
9. Bipolinės koaguliacijos režimas: rezektoskopija (TUR), maksimali galia ≥ 300 W.
Prašome šiuos punktus pakoreguoti sekančiai:
8. Bipolinio pjovimo režimas: rezektoskopija TUR arba režimas tinkantis TURP bei TURBT procedūroms, maksimali galia ≥ 250 W;
9. Bipolinės koaguliacijos režimas: rezektoskopija TUR arba režimas tinkantis TURP bei TURBT procedūroms, maksimali galia ≥ 300 W.
Mūsų siūloma įranga turi specifinius bipolinius režimus, tinkamus TURP (transuretralinei prostatos rezekcijai) ir TURBT (transuretralinei šlapimo pūslės navikų rezekcijai) procedūroms, kurie atitinka klinikinius poreikius, tačiau nėra tiesiogiai įvardijami kaip bendras „TUR“ režimas. Papildžius reikalavimą kaip nurodyta aukščiau, būtų atsižvelgta į realiai atliekamas urologines intervencijas ir išlaikytas funkcionalumo atitikimas.
Taip pat norėtume atkreipti dėmesį, kad dabar nustatyti techniniai parametrai gali riboti konkurenciją ir būti pritaikyti tik vieno gamintojo ar tiekėjo įrangai. Praplėtus apibrėžimus ir leidus platesnį funkcinių sprendimų spektrą, būtų sudarytos sąlygos dalyvauti daugiau tiekėjų, o tai galėtų prisidėti prie racionalesnio lėšų panaudojimo ir didesnio pasirinkimo kokybiškai įrangai įsigyti.
	Su pasiūlymu sutinkame, galime papildyti 8. ir 9. punktus.

	7.
	Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose pateiktą reikalavimą:
5. Galimybė dirbti su vienkartiniais bei daugkartiniais žarnelių rinkiniais;
Prašome koreguoti šį reikalavimą taip, kad būtų leidžiama siūlyti:
· tik daugkartinio naudojimo žarnelių sprendimą,
arba
· tiek vienkartinių, tiek daugkartinių žarnelių suderinamumą.
Dauguma šiuo metu rinkoje esančių plovimo įrenginių yra sukurti dirbti būtent su daugkartinio naudojimo žarnelėmis, kurios atitinka visus higienos ir efektyvumo reikalavimus. Šiuo metu galiojantis reikalavimas („tiek vienkartiniai, tiek daugkartiniai“) nepagrįstai riboja tokių gamintojų ir tiekėjų galimybę dalyvauti konkurse.
Siekiant išlaikyti funkcionalumo atitikimą, siūlome tokią alternatyvą:
Tiekėjai, siūlantys tik daugkartinio naudojimo žarnelių sprendimą, įsipareigotų pateikti, pvz., 3 daugkartinių žarnelių rinkinius vietoje vieno, taip užtikrinant tęstinį naudojimą ir funkcionalumą.
Toks sprendimas ne tik padidintų konkurenciją, bet ir atitiktų žaliųjų pirkimų principus, nes daugkartinių sprendimų naudojimas ženkliai mažina medicininių atliekų kiekį bei eksploatacinių sąnaudų ilgalaikėje perspektyvoje.
Tikimės Jūsų supratingumo ir atviro požiūrio į tvarius, funkcionalius ir konkurencingus sprendimus.
	Nesutinkame. Mums svarbu, kad būtų galimybė naudoti ir su vienakrtiniais, ir su daugkartiniais žarnelių rinkiniais.

	Sutinkame koreguoti tik vieną punktą.






