## Pasiūlymas
PASIŪLYMO FORMA
| Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, komplektas | Kaina 1 kompl. eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
1 | Kariotipavimo sistema |  |  | 1 |  | 0

## Subtiekėjai ir priedai
SUBTIEKĖJAI
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina (arba Prekių kiekis), išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) argumentuotus įrodymus/dokumentus.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai, bei techninei būklei patikrinti atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 40 vartotojų (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 16 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu pasiūlymu (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų reikalavimų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## TS
Kariotipavimo sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Sistema turi užtikrinti ne mažiau 4-ių darbo vietų. Sistema turi susidėti iš: | 1. Citogenetinių preparatų skaitmeninimo sistema (metafazių vaizdų perkėlimui į skaitmeninį formatą ir programinės įrangos skirtos citogenetiniams tyrimams), kuri susideda iš automatizuoto mikroskopo su skaitmenine kamera bei kompiuterio mikroskopo valdymui bei citogenetinių preparatų vaizdų fotografavimui – 1 vnt.
2. Kompiuteriai su programine įranga citogenetinių preparatų vaizdų analizavimui – 4 vnt.
3. Duomenų saugojimo serveris.
3 | Mikroskopas su skaitmenine kamera - 1 vnt
3.1 | Pavadinimas | Automatizuotas šviesinis mikroskopas su programine įranga
3.2 | Funkcijos | Rutininių citogenetinių preparatų analizė
3.3 | Valdymas | Į mikroskopo korpusą integruotais ir programuojamais klavišais ir integruotu jutikliniu ekranu. Privalo būti USB ar lygiavertė sąsaja mikroskopo korpuse individualių nustatymų perkėlimui į mikroskopą.
3.4 | Automatizavimas | Kioler apšvietimos sistema (arba analogas), parenkanti šviesos intensyvumo, lauko ir diafragmos apertūrų nustatymus automatiniu būdu.
3.5 | Apšvietimas šviesiniam mikroskopavimui | LED ar lygiaverčio tipo, reguliuojamo intensyvumo, galia ne mažiau kaip 15W.
3.6 | Mikroskopavimo kontrastavimo būdo parinkimas | Vieno klavišo pagalba
3.7 | Objektinis stalelis | Motorizuotas, skenuojantis, vieno žingsnio vertė ne didesnė kaip 3μm. Talpinantis ne mažiau kaip 5 objektinius stiklelius. Privalo būti automatizuota objektinių stiklelių uždėjimo sistema gebanti uždėti/keisti ne mažiau kaip 10 objektinių stiklelių.
3.8 | Obj.stiklelių barkodų skaitytuvas | Mikroskopo sistema su integruotu barkodų skaitytuvu.
3.9 | Tubusas | Trinokuliaras, su išėjimu kamerai ir okuliarams, su šviesos srauto paskirstymu tarp okuliarų ir kameros: 100:0% / 50%:50%/ 0:100%.
3.10 | Okuliarai | 2 vienetai, 10× didinimo, regos laukas ne mažiau kaip 25 mm. Regos laukas fotokamerai ne mažiau kaip 19 mm.
3.11 | Revolveris | Ne mažiau 6-iems objektyvams
3.12 | Kondensorius | Universalus, achromatinis, skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,90, su diafragma
3.13 | Objektyvai | Komplektuojama ne mažiau kaip 3, charakteristikos ne prastesnės nei:
1. Ne žemesnės kaip Plan Semi apochromat klasės, 10×, N.A. ne mažiau nei 0,30.
2. Ne žemesnės kaip Plan semi apochromat klasės, 63×, skiriamoji geba ne mažiau nei 1,30;
3. Ne žemesnės kaip Plan semi apochromat klasės, 100×, N.A. ne mažiau nei 1,30, darbinis atstumas. ne mažiau kaip 0,13 mm aliejaus imersija
3.14 | Vaizdo fokusavimas | 1. Motorizuotas. Greitis Z ašies kryptimi ne mažesnis kaip 5 mm/sek.
2. Diapazonas ne mažiau kaip 25 mm.
3. Fokuso žingsnio diskretiškumas ne didesnis kaip 4 nanometrai.
3.15 | Preparatų fotografavimas | Automatizuota imersinio aliejaus padavimo sistema ant obj.stiklelių
3.16 | Kamera | Skaitmeninė, monochrominė CMOS kamera (arba analogiška technologija – nurodyti), pritaikyta mikroskopinių vaizdų fotografavimui
3.17 | Kameros raiška | Ne mažiau kaip 4000×3000 pikselių, vieno pikselio dydis ne mažiau 3,45 × 3,45 μm
3.18 | Kameros parametrai | Greitis esant pilnai raiškai ne mažiau 60 kadrų/sek.
4 | Citogenetinės analizės programa (4 vnt.)
4.1 | Paskirtis | Citogenetinių preparatų vaizdų (diferenciniu dažymu dažytų chromosomų) analizė
4.2 | Kalba | Galimybė įvesti informaciją ir formuoti tyrimo atsakymą lietuvių kalba
4.3 | Duomenų bazė | Galimybė suvesti kiekvieno tiriamojo duomenis ir juos saugoti, eksportuoti duomenis į MS Office ar lygiaverčių failų formatus.
4.4 | Duomenys | Galimybė grupuoti tiriamuosius pagal pasirinktus kriterijus, tiriamųjų atvejų ir jų duomenų archyvavimas.
4.5 | Vaizdų koregavimas | Automatinis/rankinis papildomas vaizdų ryškumo ir kontrasto koregavimas, gama koregavimas.
4.6 | Vaizdų analizė | Gauti vaizdai yra paruošti analizei, nereikia vaizdų konvertuoti į kitus formatus. Galimybė saugoti pirminius (raw) vaizdus.
4.7 | Vaizdų tipai | Galimybė įskikelti vaizdus analizei iš grafinio tipo failų (pvz.: .jpg, .tiff)
4.8 | Kariogramos formavimas | Automatinis/rankinis metafazės elementų atskyrimas. Automatinis rankinis kariogramos formavimas. Tekstinių įrašų galimybė. Ideogramų palyginimo galimybė.
4.9 | Rezultato pateikimo forma | Integruota į programą, galimybė modifikuoti formą – paveikslų ir įrašų išdėstymo redagavimas pagal poreikius.
5 | Personalinis kompiuteris (4 vnt.)
5.1 | Bendri parametrai | Windows 11 operacinė sistema (arba lygiavertis), Microsoft OS paketas (arba alygiavertis).
5.2 | Procesorius | Tenkinantis skaitmeninės kameros ir citogenetinės analizės programos reikalavimus
5.3 | Atmintis | 1. RAM ne mažiau kaip 16 GB;
2. Kietasis diskas ne mažiau kaip 2 TB
5.4 | Vaizdo plokštė | Ne mažiau kaip 6 GB atminties, tenkinanti skaitmeninės kameros reikalavimus
5.5 | Priedai | Pelė, klaviatūra su lietuviškais simboliais
5.6 | Monitorius | ne mažesnis nei 24” colių įstrižainės; raiška ne mažesnė nei 1920 × 1200; maksimalus matymo kampas ne <178°
5.7 | Tinklas | Galimybė riboti jungimąsi į išorinį tinklą (internetą). Tarpusavyje kompiuteriai sujungti į bendrą tinklą (ne mažiau 4-ių kompiuterių) duomenų dalinimuisi.
6 | Duomenų serveris
6.1 | Procesorius | Ne blogesnis Quad Core Xeon 2 (su pasiūlymų pateikti lyginamąją lentelę)
6.2 | Operacinė sistema | Windows Server 2019 arba naujesnė
6.3 | Laikmenos dalis skirta operacinei sistemai | Ne mažiau kaip 64 GB. RAID apsaugota.
6.4 | Tinklo adapteris | Ne mažiau kaip 1Gb/s NIC
6.5 | Atmintis | Ne mažiau kaip 16GB, DDR4
6.6 | SQL serveris | Ne blogesnis kaip (Express) 2019, Windows autentikavimas
6.7 | Duomenų saugojimas | RAID apsaugotas su backup
7 | Kiti reikalavimai
7.1 | Mikroskopo priedai | Gaubtas nuo dulkių, žalias filtras, atsarginiai šviesos elementai 2 vnt. (jei taikoma)
7.2 | Elektros maitinimas | Visų dalių, kurioms reikalingas el. maitinimas elektros srovė 220-240V, AC, 50 Hz arba adapteris.
7.3 | Nepertraukiamo elekros tiekimo įrenginys (UPS) | Privalo būti komplekte

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne