TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 DALIS. PUSIAU AUTOMATINIS ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUS

| Eil. Nr. | Pavadinimas/techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai (parametrų reikšmė) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prietaiso paskirtis | Portatyvus pusiau automatinis šlapimo tyrimų analizatorius. LCD ekranas, sensorinis ekranas, galimybė įvesti paciento ID |
| 2 | Nustatomi parametrai | Gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, eritrocitai, pH, baltymas, urobilinogenas, bakterijos, leukocitai |
| 3 | Mėginio tipas | Šlapimas |
| 4 | Naudojamų juostelių atpažinimas | Juosteles analizatorius atpažįsta automatiškai |
| 5 | Juostelių drėgmės kontrolė | Prietaisas turi atpažinti sudrėkusias juosteles, taip pasisaugoma nuo klaidingų rezultatų gavimo |
| 6 | Jautrumas vitaminui C | Juostelės turi būti nejautrios įprastam vit. C kiekiui aptinkamam šlapime arba iki 25 mg/dl |
| 7 | Automatinis rezultatų interpretavimo patarėjas | Automatinė rezultatų interpretavimo patarėjo funkcija |
| 8 | Kokybės kontrolė | Ne mažiaus 2 lygių: kontrolinės juostelės arba skysta kontrolė |
| 9 | Kalibravimas | Automatinis su kiekviena juostele, jokių papildomų kalibracijos priemonių nereikia |
| 10 | Tyrimo atlikimo laikas | Ne ilgesnis nei 7 sek. |
| 11 | Atmintis | Ne mažiau nei 500 pacientų tyrimų rezultatų Ne mažiau nei 200 kontrolės rezultatų |
| 12 | Matavimas | Automatinis, jokių papildomų procedūrų operatorius neatlieka |
| 13 | Mėginių ir operatoriaus identifikavimas | Turi būti galimybė įvesti paciento ir operatoriaus ID |
| 14 | Galimos jungtys ir programos | Galimybė jungtis prie LIS Duomenų perdavimas printeriui ar pagrindiniam kompiuteriui Galimybė prijungti brūkšninio kodo skaitytuvą |
| 15 | Brūkšninio kodo skaitytuvas | Galimybė išoriškai pajungti |
| 16 | Printeris | Vidinis, terminis |
| 17 | Matavimo metodas | Atspindžio spektrofotometrinis |
| 18 | Gamintojų CE sertifikatai | Pateikiami |
| 19 | Vartotojo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikti pristatant prekes |
| 20 | Medicinos prietaiso pasas | Pateikti pristatant prietaisą |
| 21 | Aptarnavimo laikotarpis | Techninė priežiūra turi būti teikiama visą sutarties galiojimo laiką |
| 22 | Suderinamumas | Analizatoriaus darbas turi būti suderintas su reagentų specifikacijoje nurodytomis juostelėmis. Reagentai turi būti pritaikyti analizatoriaus gamintojo |

2 DALIS. PUSIAU AUTOMATINIS GLIUKOZĖS ANALIZATORIUS

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizatoriaus apibūdinimas | Laboratorinis prietaisas, skirtas giukozės koncentracijos matavimams žmogaus kraujyje, serume ar plazmoje. |
| 2 | Matavimo principas | Fermentinis, amperometrinis |
| 3 | Mėginių vietų kiekis | Ne mažiau 20 vietų su papildomomis vietomis standartui ir kontrolėms |
| 4 | Matavimo ribos | Gliukozė: nuo 0,5 – 50 mmol/l |
| 5 | Matavimo tikslumas | ≤1,5% esant 12,0 mmol/l |
| 6 | Matavimo atsikartojamumas | ≤3,0% 10-čiai mėginių prie 12mmol/l |
| 7 | Sensoriaus tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 60 dienų |
| 8 | Tiriamoji medžiaga | Kraujas, serumas plazma |
| 9 | Mėginio tūris | 10 ar 20 µl |
| 10 | Reakcijos mėgintuvėlis | 2,0 ml mėgintuvėlis, pripildytas hemolizuojančio tirpalo |
| 11 | Reagentai | Visi reagentai, kontrolės ir standartai išpilstyti ir paruošti naudoti |
| 12 | Kalibracijos tipas | Automatinis prieš kiekvieną seriją tyrimų |
| 13 | Parametrų normos ribos | Nustatomos operatoriaus |
| 14 | Analizatoriaus jungtys | RS 232 C |
| 15 | Spausdintuvas | Integruotas arba komplektuojamas su prietaisu |
| 16 | Analizatoiuje įmontuotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui | Būtina |
| 17 | Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas. Techninė priežiūra turi būti teikiama visą sutarties galiojimo laiką. | Būtina |

3 DALIS. DAŽAI IR KITOS PRIEMONĖS SKIRTOS ĮVAIRIŲ (KRAUJO IR KITŲ ORGANIZMO SKYSČIŲ) TEPINĖLIŲ DAŽYMUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| DAŽAI TEPINĖLIAMS (pakuotėmis) |  |  |
| 1 | Dažai Gimza | Gimzos dažų koncentratas (kraujo tepinėlių dažymui) galiojimas nemažiau 12 mėn. MERCK arba lygiaverčiai |
| 2 | Fiksatorius May-Griunvaldas | May-Grunvaldo (kraujo tepinėlių fiksavimui) galiojimas nemažiau 12 mėn. MERCK arba lygiaverčiai |
| 3 | Dažai Gramo | Gramo - galiojimas nemažiau 12 mėn. MERCK arba lygiaverčiai |
| 4 | Vandeniniai Metileno mėlio dažai | Tepinėlių dažymui - galiojimas nemažiau 12 mėn. MERCK arba lygiaverčiai |
| 5 | Dažai skirti rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti | Tepinėlių dažymui - galiojimas nemažiau 12 mėn. MERCK arba lygiaverčiai |
| 6 | Buferinės tabletės | Galiojimo laikas 3 metai. Buferio tabletės Ph-7,2 |
| 7 | Imersinis aliejus | - |
| 8 | Kalio šarmas (KOH) 30% | - |

PASTABA.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Visiems nurodytiems konkretiems medicinos priemonių matmenims taikoma 5 % dydžio paklaida, nebent techninėje specifikacijoje nurodoma kita paklaida ar intervalas.

- Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus ir turėti atitikties dokumentų pagal Europos direktyvų nuostatas medicinos priemonėms CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. Šiuos dokumentus reikės pateikti kartu su preke.

- Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams. (Kartu su preke tiekėjas turės pateikti gamintojo patvirtinimą).

- Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

______