TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 07 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Fizioterapijos ir medicinos įranga.“

VIII Pirkimo dalis

Deguonies koncentratorius. Techninė specifikacija

Deguonies koncentratorius (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Iš aplinkos oro sukoncentruoti deguonį |  |
| 2. | Reguliuojamas deguonies srovės greitis | Didžiausias tiekiamas deguonies greitis ne mažiau 5 l/min |  |
| 3. | Deguonies koncentracija | Ne mažiau kaip 85 % |  |
| 4. | Trkiukšmo lygis | ≤ 40db (A) ± 2 db |  |
| 5. | Svoris | Ne daugiau 20 kg ± 2 kg. |  |
| 6. | Aliarmai | Vizualiniai ir garsiniai pranešimai/aliarmai |  |
| 7. | Deguonies srauto indikacija | Būtina |  |
| 8. | Konstrukcija | - Su ne mažiau kaip 4 ratukais iš kurių bent 2 su stabdžiais - Rankena patogiam nešimui |  |
| 9. | Komplektacija | - Deguonies koncentratorius - Buteliuko prijungimo žarna 20vnt. - Vienkartiniai buteliukai 20vnt. |  |
| 10. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 11. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

* Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčią įrangą, atitinkančią nustatytus minimalius reikalavimus.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |