TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 07 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Fizioterapijos ir medicinos įranga.“

IX Pirkimo dalis

Elektrokardiografas. Techninė specifikacija

Elektrokardiografas (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Registruoti širdies elektrinį aktyvumą |  |
| 2. | Svoris | Ne daugiau 4,5 kg. |  |
| 3. | Derivacijos | 12 derivacijų ramybės EKG registravimui |  |
| 4. | Ramybės ritmo rašymo trukmė | Ne trumpiau nei 10 min. |  |
| 5. | Ekranas | - Ne blogiau nei LCD - Ne mažesnis nei 7‘‘ - Raiška ne blogesnė nei 1024 x 768 taškų |  |
| 6. | Įmontuota baterija | Būtina |  |
| 7. | Ekranas | - Ne blogiau nei LCD - Dydis ne mažesnis nei 7“ - Raiška ne mažiau 1024 x768 taškų |  |
| 8. | Veikimo trukmė naudojant bateriją | Ne trumpiau 8 valandų įprasto darbo |  |
| 9. | Elektrokardiogramos spausdinimas | Naudojant integruotą terminį spausdintuvą |  |
| 10. | Spausdintuvo raiška | Ne mažiau 8 taškai/mm (amplitudės ašyje), ne mažiau 40 taškų/mm (laiko ašyje) . |  |
| 11. | Darbą spartinantys mygtukai | - Prietaiso įjungimui/išjungimui; - Automatiniam kardiogramos užrašymui; - Rankiniam kardiogramos užrašymui; - Įrašytų duomenų ištrynimui. |  |
| 12. | Atmintis | Ne mažiau 300 ramybės EKG įrašų |  |
| 13. | Duomenų perkėlimas | Galimybė duomenis PDF formatu perkelti į USB atmintinę arba Wifi ryšiu. |  |
| 14. | EKG užrašymo dažnis | Ne mažiau nei 32000 Hz |  |
| 15. | Skiriamoji geba | Ne daugiau nei 1 μV/24 bit. |  |
| 16. | Kardiostimuliatoriaus detekcijos dažnis | Ne daugiau nei 23 kHz. |  |
| 17. | Interpretacija | Būtina |  |
| 18. | Komplektacija | Ne mažiau kaip: - Elektrokardiografas - Standartinis paciento kabelis 1vnt. - Daugkartinio naudojimo suaugusiųjų EKG elektrodų komplektas 1vnt. - EKG gelis 1vnt. - Terminio popieriaus ne mažiau kaip 10vnt. - Transportavimo vežimėlis |  |
| 19. | Transportavimo vežimėlis | Su nemažiau kaip 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais. Skirtas aparatui ir priedams susidėti |  |
| 20. | Maitinimas | Iš ~220V, 50Hz elektros tinklo |  |
| 21. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 22. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |