Konkurso sąlygų aprašo
2 priedas


ENDOSKOPINĖS VAIZDO SISTEMOS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. Specialieji reikalavimai:
1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.
2. Pristatant prekę būtina pateikti:
2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
2.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus
3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.
4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.


	


Eil.
Nr.
	Parametrai 
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi parametrai
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.
	Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams),  kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

	1.
	Endoskopinė vaizdo sistema, 1 komplektas
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...................
(įrašyti)

	1.1
	Vaizdo centras,  1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	

	1.1.1
	Sistemos paskirtis
	1. Gastroskopijos;
2. Kolonoskopijos;
3. Enteroskopijos;

	Sistemos paskirtis: 
1. Gastroskopijos: [nurodyti taip/ne];
2. Kolonoskopijos: [nurodyti taip/ne];
3. Enteroskopijos: [nurodyti taip/ne].
	...................
(įrašyti)

	1.1.2
	Stebėjimas specialiu apšvietimu: 
	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas 
2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas
	Stebėjimas specialiu apšvietimu: 
1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas [nurodyti taip/ne];
2. Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui arba analogiškas [nurodyti taip/ne].
	...................
(įrašyti)

	1.1.3
	Vaizdo pagerinimo funkcija:
	Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas – paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška
	Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba analogiška: [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.1.4
	Vaizdo ekrane funkcija
	Vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde, arba analogiška
	Vaizdo ekrane funkcija – vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde, arba analogiška: [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.1.5
	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti
	1. Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus;
2. Ne mažiau kaip 2 vaizdo centro pritaikomus mygtukus.
	Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti:
1.  [nurodyti konkrečiai] endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukus;
2.  [nurodyti konkrečiai] vaizdo centro pritaikomus mygtukus.
	...................
(įrašyti)

	1.1.6
	Diafragmos režimas:
	1. Automatinis 
2. Didžiausios reikšmės (maksimalus)
3. Vidutinis
	Diafragmos režimas:
1.  Automatinis [nurodyti taip/ne];
2.  Didžiausios reikšmės (maksimalus) [nurodyti taip/ne];
3.  Vidutinis [nurodyti taip/ne].
	...................
(įrašyti)

	1.1.7
	Signalų išvesties formatas:
	4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI arba analogiškas
	Signalų išvesties formatas – 4K išvestis: [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.1.8
	Paciento duomenų įvedimas 
	Ne mažiau 40 pacientų duomenų
	Paciento duomenų įvedimas: [nurodyti konkrečiai] pacientų duomenų
	...................
(įrašyti)

	1.1.9
	Vaizdų išsaugojimo atmintis
	Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas
	Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.1.10
	Jutiklinis arba informacinis skydelis arba planšetinio kompiuterio parinktis
	Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena
	Jutiklinis arba informacinis skydelis arba planšetinio kompiuterio parinktis [nurodyti konkrečiai];
Rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena [nurodyti taip/ne].
	...................
(įrašyti)

	1.1.11
	Šviesos šaltinis, tyrimų lempa
	 4 LED (šviesos diodai)
	Šviesos šaltinis, tyrimų lempa: [nurodyti konkrečiai] LED (šviesos diodai)
	...................
(įrašyti)

	1.1.12
	Suderinamumas su įstaigoje naudojamais serveriais DICOM formatu
	Būtina
	Suderinamumas su įstaigoje naudojamais serveriais DICOM formatu: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.1.13.
	Vaizdų išsaugojimas
	Vaizdo įrašus ir nuotraukas įrašo į USB laikmeną ir tinklo saugyklą.
	Vaizdo įrašus ir nuotraukas įrašo į USB laikmeną ir tinklo saugyklą: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.2.
	Medicininės paskirties LCD  vaizdo monitorius, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...................
(įrašyti)

	1.2.1.
	Dydis (įstrižainė)
	ne mažiau kaip 31 colis 
	Dydis (įstrižainė): [nurodyti konkrečiai] colis
	...................
(įrašyti)

	1.2.2.
	Įvestys
	4K įvestys:12G-SDI arba DisplayPort, arba HDMI arba analogiškos
	Įvestys – 4K įvestys: 12G-SDI arba DisplayPort, arba HDMI arba analogiškos: [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.2.3.
	Vaizdo perteikimas dviem kanalais
	1. Vaizdas vaizde arba analogiška
2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška
	Vaizdo perteikimas dviem kanalais:
1.Vaizdas vaizde arba analogiška [nurodyti konkrečiai];
2. Vaizdas ne vaizde arba analogiška [nurodyti konkrečiai].
	...................
(įrašyti)

	1.2.4.
	Skiriamoji geba
	Ne blogiau 3840x2160
	Skiriamoji geba: [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.2.5.
	Spalvų skaičius 
	Ne blogiau 1000 mln.
	Spalvų skaičius: [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.2.6.
	Šviesumas
	≥ 700 cd/m2
	Šviesumas: [nurodyti konkrečiai] cd/m2
	...................
(įrašyti)

	1.3.
	Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...................
(įrašyti)

	1.3.1.
	Laikiklis vaizdo monitoriui
	Tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis
	Laikiklis vaizdo monitoriui – tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.3.2.
	Endoskopų laikiklis endoskopams
	Ne mažiau kaip dviem
	Endoskopų laikiklis endoskopams: [nurodyti konkrečiai skaičių vnt.]
	...................
(įrašyti)

	1.3.3.
	Skiriamasis transformatorius
	Būtina
	Skiriamasis transformatorius: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.4.
	Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...................
(įrašyti)

	1.4.1.
	Paskirtis
	
	Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą.
	Paskirtis – peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.4.2.
	Komplektacija:
	1. Ne mažiau kaip 2 litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu, ne mažiau kaip 1 vnt.;
2. Vienkartinės žarnelės ne mažiau kaip 50 vnt.;
3. Valdoma endoskopo mygtukais.
	Komplektacija:
1.  [nurodyti konkrečiai] litrų talpos vandens konteineris, atlaikantis sterilizavimą garu – [nurodyti konkrečiai] vnt.;
2.  Vienkartinės žarnelės – [nurodyti konkrečiai] vnt.;
3.  Valdoma endoskopo mygtukais [nurodyti taip/ne].
	...................
(įrašyti)

	1.5.
	Vakuuminis siurblys, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...................
(įrašyti)

	1.5.1.
	Indas skysčiams
	≥ 2 L surinkimo indas, kabinamas ant vežimėlio 
	Indas skysčiams – [nurodyti konkrečiai] L surinkimo indas, kabinamas ant vežimėlio
	...................
(įrašyti)

	1.5.2.
	Vakuumas
	≥ 90 kPa
	Vakuumas: [nurodyti konkrečiai] kPa
	...................
(įrašyti)

	1.5.3.
	Nominalus laisvasis oro srovės greitis
	≥ 50 l/min.
	Nominalus laisvasis oro srovės greitis: [nurodyti konkrečiai] l/min.
	...................
(įrašyti)

	1.5.4.
	Komplekte:
	1. Indas skysčiams, autoklavuojamas  ≥ 2 vnt.
2. Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ≥ 1 vnt.
3. Filtras ≥ 10 vnt.
4. Siubimo žarnelės ≥ 20 vnt.
	Komplekte:
1. Indas skysčiams, autoklavuojamas – [nurodyti konkrečiai] vnt.;
2. Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti – [nurodyti konkrečiai] vnt.;
3. Filtras – [nurodyti konkrečiai] vnt.;
4. Siubimo žarnelės – [nurodyti konkrečiai] vnt.

	...................
(įrašyti)

	1.6.
	Elektrochirurginis generatorius, 1vnt.
	 [nurodyti modelį ir gamintoją].
	...................
(įrašyti)

	1.6.1.
	Paskirtis
	Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais
	Paskirtis – tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.6.2.
	Monopolinis  pjovimas arba analogiškas
	≥ 120W
	Monopolinis  pjovimas arba analogiškas: [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.6.3.
	Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas endoskopinis pjovimas
	≥ 120W
	Endoskopinis monopolinis impulsinis pjovimas arba analogiškas endoskopinis pjovimas: [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.6.4.
	Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiška
	≥ 120W
	Monopolinė minkšta koaguliacija arba analogiška [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.6.5.
	Monopolinė forsuota koaguliacija arba analogiška
	≥ 120W
	Monopolinė forsuota koaguliacija arba analogiška [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.6.6.
	Bipolinis pjovimas arba analogiškas
	≥ 100W
	Bipolinis pjovimas arba analogiškas [nurodyti konkrečiai]
	...................
(įrašyti)

	1.6.7.
	Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas
	≥ 100W
	Bipolinė „minkšta“ koaguliacija arba analogiškas [nurodyti konkrečiai]

	...................
(įrašyti)

	1.6.8.
	Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema
	Būtina
	Neutralaus elektrodo elektrinio kontakto kontrolės sistema: [nurodyti taip/ne]

	...................
(įrašyti)

	1.6.9.
	Neutralaus paciento elektrodo laidas
	≥ 1 vnt.
	Neutralaus paciento elektrodo laidas: [nurodyti konkrečiai] vnt.
	...................
(įrašyti)

	1.6.10.
	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui
	≥ 1 vnt.
	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui [nurodyti konkrečiai] vnt.
	...................
(įrašyti)

	1.6.11.
	Kojinio valdymo pedalas
	≥ 1 vnt.
	Kojinio valdymo pedalas: [nurodyti konkrečiai] vnt.
	...................
(įrašyti)

	1.6.12.
	Neutralus paciento elektrodas
	≥ 100 vnt.
	Neutralus paciento elektrodas: [nurodyti konkrečiai] vnt.
	...................
(įrašyti)

	1.7.
	Endoskopijos pagalbinė kompiuterinė diagnostikos sistema, 1 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...................
(įrašyti)

	1.7.1.
	Paskirtis
	1. Polipų aptikimo funkcija realiu laiku - paremta dirbtinio intelekto technologija (sistema endoskopinio vaizdo monitoriuje pažymi zonas/vietas, kuriose rasti polipai).
2. Polipų vertinimo funkcija realiu laiku - paremta dirbtinio intelekto technologija, kuri charakterizuoja hiperplastinius ir neoplastinius darinius (sistema nurodo polipo tipą)
	Paskirtis:
1. Polipų aptikimo funkcija realiu laiku - paremta dirbtinio intelekto technologija (sistema endoskopinio vaizdo monitoriuje pažymi zonas/vietas, kuriose rasti polipai): [nurodyti taip/ne].
2. Polipų vertinimo funkcija realiu laiku - paremta dirbtinio intelekto technologija, kuri charakterizuoja hiperplastinius ir neoplastinius darinius (sistema nurodo polipo tipą): [nurodyti taip/ne].
	...................
(įrašyti)

	1.8.
	Vaizdo kolonoskopas, 3 vnt.
	[nurodyti modelį ir gamintoją]
	...................
(įrašyti)

	
	Vaizdo sensoriaus tipas: CMOS
	
	...................
(įrašyti)

	1.8.1.
	Apžiūros laukas
	≥ 170°
	Apžiūros laukas: [nurodyti konkrečiai] °
	...................
(įrašyti)

	1.8.2.
	Apžiūros lauko gylis
	≥ 2–100 mm
	Apžiūros lauko gylis: [nurodyti konkrečiai] mm
	...................
(įrašyti)

	1.8.3.
	Lenkimo kampai:
	1. Aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°
2. Kairėn/dešinėn  ≥ 160°/ ≥ 160°
	Lenkimo kampai:
1. Aukštyn/žemyn [nurodyti konkrečiai] °;
2. Kairėn/dešinėn [nurodyti konkrečiai] °.
	...................
(įrašyti)

	1.8.4.
	Įvedamos dalies išorinis diametras
	≤ 13,2 mm 
	Įvedamos dalies išorinis diametras: [nurodyti konkrečiai] mm
	...................
(įrašyti)

	1.8.5.
	Distalinio galo išorinis diametras
	≤ 13,2 mm
	Distalinio galo išorinis diametras: [nurodyti konkrečiai] mm
	...................
(įrašyti)

	1.8.6.
	Kanalo diametras
	≥ 3,7 mm
	Kanalo diametras:[nurodyti konkrečiai] mm
	...................
(įrašyti)

	1.8.7.
	Darbinis ilgis (įvedamosios dalies)
	≥ 1680 mm
	Darbinis ilgis (įvedamosios dalies): [nurodyti konkrečiai] mm
	...................
(įrašyti)

	1.8.8.
	Papildomas vandens padavimo kanalas
	Būtinas
	Papildomas vandens padavimo kanalas: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.8.9.
	Rankinio įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija
	Būtina 
	Rankinio įvedamos dalies standumo reguliavimo funkcija: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	1.8.10.
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis
	Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi – vandeniui atspari vienu palietimu prijungiama jungtis: [nurodyti taip/ne]
	...................
(įrašyti)

	2.
	Garantija (taikoma visai endoskopinei vaizdo sistemai)
	Ne mažiau 24 mėn. 
	Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn.
	...................
(įrašyti)




II. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK):
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:
Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:
Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)


Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).


________________________
