## TECHNINĖs SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Ginekologinės operacinės įrangos iki vėžiniams susirgimams gydyti „Bigatti Intrauterine Shaver System“ šeiverio sistemos priedai.

1 komplektas

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujamos parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Suderinamumas: | Komponentai turi būti: - Pilnai suderinti su esama ligoninės Unidrive S III sistema be papildomų adapterių arba techniškai suderinami su šeiverio valdymo bloku, teikiamu panaudos pagrindu. - Vidinis suderinamumas: visi komponentai tarpusavyje turi būti pilnai suderinami ir suprojektuoti veikti kaip vientisa sistema. |
| 2. | Irigacinis siurblys, pritaikytas histeroskopijoms 1 vnt. | - Ratukinio tipo arba lygiavertis; - Skirtas gimdos ertmės irigacijai; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Su programinės įrangos paketu bei užprogramuotais darbo režimais histeroskopijai; - Skaitinis parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Pritaikytas dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: Daugkartinių žarnelių rinkinys histeroskopijai ≥ 5 vnt. |
|  | Aspiracinis siurblys, pritaikytas darbui su intravaginaliniu šeiveriu 1 vnt. | - Ratukinio tipo arba lygiavertis; - Skirtas siurbimui; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Su programinės įrangos paketu bei užprogramuotais režimais darbui su intravaginaliniu šeiveriu; - Skaitinis parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Pritaikytas dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: - Daugkartinių žarnelių rinkinys darbui su intravaginaliniu šeiveriu ≥ 5 vnt. - Laidas, siūlomo siurblio sujungimui, su operacinėje esančiu intravaginalinio šeiverio valdymo bloku ≥ 1 vnt. |
|  | Atsarginės dalys žarnelių rinkiniams | - Žarnelės ratukiniam mechanizmui ≥ 10 vnt. - Membranos ≥ 20 vnt. |
|  | Intravaginalinio šeiverio rankena 1 vnt. | - Privalo būti suderinta su operacinėje esančiu intravaginalinio šeiverio valdymo bloku UNIDRIVE ®III . - Osciliacinis režimas ≥ 4500 aps./min. - Su centriniu tiesiu siurbimo kanalu; - Autoklavuojama; - Komplekte laikiklis šeiverio rankenai suimti. |
|  | Šeiverio antgalis 1 vnt. | - Tiesus, autoklavuojamas, su ovaliu kirtimo langu. - Skersmuo 4±1 mm. - Tinkamas siūlomai šeiverio rankenai ( t.y. 4 punktas) |
|  | Optika su obturatoriumi ir konteineriu 1 vnt. | - Naudojama su intravaginaliniu šeiveriu. - Matymo kryptis 5° ± 1°; - Ilgis 21 ± 1 cm; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. - Diametras 6±1 mm. - Komplekte obturatorius; |
|  | Kepurėlės troakarams | - Tinkamos 3,5±1 mm. troakarams. - Pakuotėje ≥ 10 vnt. |
|  | Šviesolaidis 1 vnt. | - Fibrooptinis, skersmuo 3,5±1 mm., ilgis 280±30 cm. |
|  | Bendri reikalavimai: |  |
| 10.1. | Garantinis laikotarpis siūlomai įrangai | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |
| 10.2. | Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną | Būtina |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

3. Dokumentus, patvirtinančius kad Tiekėjas turi atstovavimo teisę Įrangos gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui atlikti siūlomos įrangos techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

4. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

4.1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

4.2. Valymo-dezinfekavimo instrukcija: Aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas.

5.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekėms taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 2 punkte nustatyti kriterijai. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti laisvos formos deklaraciją, kad prekės bus perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. |