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VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos


	Techninės specifikacijos
parametro Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	8.
	ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus  jungiklius arba montuojamas lietimui jautrus planšetinis kompiuteris, arba laisvai programuojami mygtukai ant informacinės panelės.
	Turi būti užtikrintas optimalus funkcijų pritaikymas pagal individualius klinikinius poreikius, sumažintas operatoriaus poreikis atsitraukti nuo darbo zonos ir išlaikyta procedūros kokybė.

	12.
	Lietuvių arba anglų
	Reikalinga lietuvių kalba, dėl aparato pilnų ir papildomų funkcijų išnaudojimo, dabartiniai aparatai naudojami su lietuvių kalba.

	45.
	Elektrochirurginis generatorius turi turėti jutinklinį ekraną, jame rodoma prie elektrochirurginio generatoriaus prijungtų priedų ir periferinės įrangos prijungimo būsena. Prašome dalį šio reikalavimo naikinti – ši formuluotė nurašyta tiesiai nuo Olympus brošiūros. Mūsų siūlomas kompanijos Erbe elektrochirurginis generatorius atitinka aukščiausius reikalavimus, tačiau būtent tokios reikalavimo formuluotės neatitinka.
	Galima pašalinti šį punktą.

	46.
	Formuluotė nurašyta nuo Olympus brošiūros ir riboja konkurenciją, todėl prašome jį naikinti visiškai. Šis pakeitimas jokios klinikinės įtakos neturi.
	Galime pašalinti šį punktą.

	48.
	Lietuvių arba anglų
	Reikalinga lietuvių kalba, dėl aparato pilnų ir papildomų fukncijų išnaudojimo, dabartiniai aparatai naudojami su lietuvių k.

	61.
	Siūlome matymo kampą padidinti iki ≥ 170° - naujausių endoskopų matymo kampas yra platesnis.
	Didinant matymo spektrą, mažiname konkurenciją tarp tiekėjų.

	69.
	Valymo įranga privalo būti iškelta ir perkama atskira pirkimo dalimi. Pagal VPT išaiškinimą, toks apjungimas iš esmės pariboja kokurenciją ir yra palankus vienam gamintojui.
	Pirkimas yra vykdomas pagal ES projektą , kuriame yra numatyta videoendoskopinė sistema su valymo įranga. Vieninga techninė priežiūra ir aptarnavimas. Turint vieno gamintojo ar tiekėjo tiek diagnostinę, tiek valymo sistemą: optimizuojamas techninis aptarnavimas ir atsakomybė už visos sistemos veikimą, užtikrinamas vientisas mokymų ir naudojimo procesas personalui.

	Prašoma
techninę specifikaciją papildyti šiais reikalavimais arba juos įtraukti į ekonominius kriterijus
	1.Vaizdo procesorius: turi turėti stebėjimo režimą pagerinantį giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą ar  kraujavimo šaltinių nustatymą.
	Kokybinis

	
	2. Vaizdo procesorius: šviesos šaltinis, tyrimų lempa su   5 LED (šviesos diodai).

	Gali būti ir stipresni diodai.

	
	3. Turi būti endoskopinė anglies dvideginio (CO2) dujų reguliavimo sistema: Ryšio kabelis su vaizdo centru. Apsauga nuo dvigubo dujų padavimo, kol veikia vienas siurblys, kitas sustabdomas automatiškai, kad vienu metu netiektų ir oro, ir CO2 dujų.

	Kokybinis

	
	4. Dezinfekavimo medžiaga naudojama siūlomoje endoskopų plovimo mašinoje – gliutaraldehidas.

	Parametras perteklinis

	
	Polipų vertinimo funkcija realiu laiku - paremta dirbtinio intelekto technologija, kuri charakterizuoja hiperplastinius ir neoplastinius darinius (sistema nurodo polipo tipą)
Siūlome paminėti ir šią svarbią dirbtinio intelekto funkciją. Techninėje specifikacijoje aprašoma Olympus sistema taip pat ją turi – pridedame Olympus brošiūrą. Technologija palengvina gydytojams priimti sprendimą dirbant ilgas darbo valandas, todėl ne tik p. 18 aprašomas polipų aptikimas, bet ir vertinimas yra svarbios ir viena kitą papildančios funkcijos.
	Parametras perteklinis

	






