Automatinio ph ir kraujo dujų tyrimų analizatoriaus nuomos Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analizatorius – pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas | __ | įrašo tiekėjas |
| 1. | Techniniai reikalavimai: |  |  |
| 1.1. |  | Nuomai turi būti pateiktas naujas automatinis pH ir kraujo dujų analizatorius su valdymo programine įranga, su integruotu arba išoriniu (suderintu su analizatoriumi) spausdintuvu ir nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) | įrašo tiekėjas |
| 1.2. |  | Nuomai pateiktas analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti pH ir kraujo dujų tyrimus, matuoti ar apskaičiuoti parametrus, nurodytus 3.1 punkte. | įrašo tiekėjas |
| 1.3. |  | Nuomai pateiktas analizatorius turi būti kasetinis, pritaikytas atlikti tyrimus su 1 priede nurodyto dydžio (tyrimų skaičiaus) reagentų kasetėmis. | įrašo tiekėjas |
| 1.4. |  | Analizatorius turi būti skirtas darbui laboratorijoje. | įrašo tiekėjas |
| 1.5. |  | Nuomai pateikto analizatoriaus našumas – ne mažiau kaip 20 mėginių per valandą. | įrašo tiekėjas |
| 1.6. |  | Analizatoriuje turi būti integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas mėginiams arba kartu su analizatoriumi turi būti pateikiamas išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas. | įrašo tiekėjas |
| 1.7. |  | Analizatorius turi būti pritaikytas tirti mėginius iš švirkštų ir kapiliarų. | įrašo tiekėjas |
| 1.8. |  | Analizatorius turi tirti arterinį, veninį ir kapiliarinį kraują ir turėti galimybę nurodyti kraujo tipą analizatoriaus programoje. | įrašo tiekėjas |
| 1.9. |  | Kartu su reagentais turi būti tiekiami kapiliarų rinkiniai, skirti kapiliarinio kraujo paėmimui, pritaikyti pateiktiems analizatoriams (planuojama per 60 mėn. atlikti apie 5500 kapiliarinio kraujo tyrimų) (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 1.10. |  | Analizatoriuje turi būti galimybė įvesti paciento temperatūrą, įkvepiamo deguonies koncentraciją. | įrašo tiekėjas |
| 1.11. |  | Analizatorius turi atpažinti reagentus bei nustatyti jų kiekį arba rodyti tyrimų skaičių. | įrašo tiekėjas |
| 1.12. |  | Analizatorius turi turėti krešulio mėginyje aptikimo funkciją. | įrašo tiekėjas |
| 1.13. |  | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti analizatoriaus žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 1.14. |  | Naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikiama anglų kalba elektronine, o laimėjimo atveju – kartu su analizatoriumi lietuvių ir anglų kalbomis spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai: |  |  |
| 2.1. |  | Analizatorius turi būti valdomas per lietimui jautrų ekraną. | įrašo tiekėjas |
| 2.2. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi teikti informaciją apie reagentus, kalibracijos ir jos tinkamumo duomenis, atliktų tyrimų (kokybės kontrolės ir pacientų) rezultatus. | įrašo tiekėjas |
| 2.3. |  | Kalibracija (-os) (išskyrus rekomenduojamas, bet neprivalomas) turi būti automatinė (-ės). Turi būti galimybė analizatoriaus programoje parinkti ir užsakyti kalibraciją rankiniu būdu. | įrašo tiekėjas |
| 2.4. |  | Kokybės kontrolės tyrimai turi būti atliekami automatiniu būdu, be operatoriaus įsikišimo. Visų lygių kontrolė turi būti tiriama ne rečiau kaip kartą per parą. Analizatoriaus programoje turi būti galimybė parinkti ir užsakyti kontrolinį tyrimą rankiniu būdu. | įrašo tiekėjas |
| 2.5. |  | Į atliktų tyrimų skaičių (nurodytą 1 priede) kalibracijos bei kokybės kontrolės tyrimai neturi būti įskaičiuojami (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 2.6. |  | Analizatoriuje turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus grafiškai. | įrašo tiekėjas |
| 2.7. |  | Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatoriaus būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 2.8. |  | Suderinamumas su LIS: Analizatorius ir/arba programinė įranga (toliau - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/arba validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 3. | Reikalavimai tyrimams: |  |  |
| 3.1. | Tyrimo parametrai | Būtini parametrai* (ne mažiau kaip išvardinti): - pH (matavimo (rezultato pateikimo) ribos ne siauresnės nei 6,5–7,8), - pCO2 (matavimo (rezultato pateikimo) ribos ne siauresnės nei 10–150 mmHg), - pO2 (matavimo (rezultato pateikimo) ribos ne siauresnės nei 10–700 mmHg), - sO2 (deguonies saturacija), - HCO3- (bikarbonatų koncentracija), - BE (bazių perteklius), - p50 (deguonies parcialinis slėgis kraujyje esant pusiniam įsotinimui), - tCO2 (bendra anglies dioksido koncentracija), - tO2 (bendra deguonies koncentracija/kiekis) - Hb (bendro hemoglobino koncentracija kraujyje), - O2Hb (oksihemoglobino frakcija bendrame hemoglobine kraujyje), - COHb (karboksihemoglobino frakcija bendrame hemoglobine kraujyje), - MetHb (methemoglobino frakcija bendrame hemoglobine kraujyje), - HHb (deoksihemoglobino frakcija bendrame hemoglobine kraujyje arba kitaip – redukuotas hemoglobinas RHb) *Pastabos: 1. Trumpiniai gali būti žymimi ir kitaip, tačiau parametras turi atitikti nurodytą. 2. Tyrimo parametrai gali būti matuojami ar apskaičiuojami (išvestiniai). | įrašo tiekėjas |
| 3.2. |  | Kiekvienam parametrui turi būti pateikiami gamintojo rekomenduojami ar literatūroje / įv. šaltiniuose nurodomi pamatiniai (referentiniai) dydžiai. HHb parametrui gali būti pateikta (jei gamintojo ar literatūroje / įv. šaltiniuose nenurodomi pamatiniai (referentiniai) dydžiai) jo vertinimo reikšmė / funkcija. | įrašo tiekėjas |
| 3.3. |  | Tyrimo atlikimo laikas (visų parametrų nustatymas) – ne ilgesnis nei 60 sekundžių. | įrašo tiekėjas |
| 3.4. |  | Kapiliarinio kraujo mėginio tūris, reikalingas (pakankamas) tyrimui atlikti, turi būti ne didesnis nei 100 µl. | įrašo tiekėjas |
| 3.5. |  | Tyrimų metodikos, reagentų, kasečių aprašymai kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba elektronine, o laimėjimo atveju – anglų ir lietuvių kalbomis spausdinta forma (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 4. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms: |  |  |
| 4.1. |  | Kontrolinės medžiagos turi būti ne mažiau nei 3-jų lygių, pritaikytos pH ir kraujo dujų tyrimų atlikimui, apimančios acidozės ir alkalozės ribas (pateikti atitikimą įrodančius aprašymus), skirtos nuomai siūlomam analizatoriui. | įrašo tiekėjas |
| 4.2. |  | Reagentų/sensorių kasetės turi būti skirtos pH ir kraujo dujų, oksimetrijos parametrų nustatymui. Visi nurodyti parametrai turi būti nustatomi vieno tyrimo metu. Pateikiamose kasetėse turi būti integruota viskas, kas reikalinga matavimui (reagentai, kontrolės, elektrodai ir/ar kt.), išskyrus rekomenduojamoms (bet neprivalomoms) procedūroms reikalingas priemones, neturi būti keičiamų membranų, dujų balionų. | įrašo tiekėjas |
| 4.3. |  | Pradėjus naudoti, reagentų/sensorių kasečių (t. y. kasečių, kuriose yra jutikliai, kalibratoriai, kontrolės) galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 28 d. | įrašo tiekėjas |
| 4.4. |  | Visos siūlomos priemonės, reikalingos nurodytų tyrimų atlikimui, turi būti tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomas analizatorius) reagentai (tame tarpe ir kontrolinės medžiagos, kalibratoriai) ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas nuomai siūlomo analizatoriaus gamintojo arba tiekėjo siūlomų reagentų ir papildomų priemonių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomu analizatoriumi. | įrašo tiekėjas |
| 4.5. |  | Tiekėjas turi įvertinti ir teikti visas sudedamąsias priemones (reagentus, ploviklius, specialius valiklius, spausdinimo popierių, krešulių gaudytuvus, kapiliarų rinkinius ir/arba kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui (atspausdinimui) per 60 mėn. (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 4.6. |  | Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad visi reagentai ir kt. priemonės bus naudojami atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, gamintojo nurodytus bei realius galiojimo ir stabilumo, pradėjus naudoti, terminus bei kad bus atliekami kasdieniniai (ne mažiau 3 lygiai) ir išoriniai (ne rečiau kaip 2 kartus per metus, ne mažiau 3 lygiai) kokybės kontrolės tyrimai, pakartojimai, esant nepatikimiems rezultatams (kalibracijos, kontrolinių ar tiriamųjų mėginių). Šie tyrimai neįskaičiuojami į atliktų tyrimų kiekį (nurodytą 1 priede) (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 4.7. |  | Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 4.8. |  | Reagentų ir papildomų priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 4.9. |  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu konkursui turi pateikti visų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingų sudedamųjų priemonių, reikalingų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų tyrimų atlikimui ir rezultatų pateikimui, sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 5. | Įrangos techninis aptarnavimas |  |  |
| 5.1. |  | Tiekėjas turi užtikrinti sistemos įrangos (aparatūrinės ir programinės) nepertraukiamą techninį aptarnavimą sutarties galiojimo laikotarpiu. Gavus pranešimą apie sistemos įrangos gedimą/veiklos sutrikimą, tiekėjas nedelsiant turi prisijungti prie sistemos ir pašalinti sutrikimus nuotoliniu būdu, o to nepavykus padaryti, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 2 val. turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti sistemos darbą ne vėliau kaip per 4 val. Visiškai pašalinti sistemos gedimą turi per 24 valandas, o nesant galimybės pašalinti gedimą per 24 valandas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |

1 priedas

| 1. | Pacientams atliekamų tyrimų poreikis per 60 mėn. | 50 000 tyr. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pageidaujamos reagentų kasetės pH ir kraujo dujų tyrimams dydis (tyrimų sk. 1-oje kasetėje) | Kasetė 700–900 tyr. |