KLAUSIMYNAS
INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



INSTRUMENTŲ IR PRIEMONIŲ KOMPLEKTAS KRAUJAGYSLIŲ CHIRURGIJAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	1.
	Mikroadatkotis
	 
	

	1
	Darbinės dalys tiesios, paviršius padengtas deimantinėmis dulkėmis, profilis tolygiai siaurėjantis
	 
	

	2
	Skirta 7/0 ir smulkesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis
	 
	

	3
	Rankenos spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, griebiančioji dalis apvali, su išoriniais nelygumais, vidinėje pusėje rankenų išpjova, su užrakinimu
	 
	

	4
	Bendras ilgis 185± 3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	2.
	Mikroadatkotis
	 
	

	1
	Darbinės dalys tiesios, paviršius padengtas deimantinėmis dulkėmis, profilis tolygiai siaurėjantis
	 
	

	2
	Skirta 7/0 ir smulkesnėm chirurginėm adatom, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis
	 
	

	3
	 Rankenos spyruokliuojančios, spalviškai pažymėtos, griebiančioji dalis apvali, su išoriniais nelygumais, vidinėje pusėje išpjovos, su užrakinimu
	 
	

	4
	Bendras ilgis 210±3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	3.
	Atraumatinis spaustukas "šuniukas"
	 
	

	1
	Darbinė dalis su atraumatiniais De Bakey dantukais, lenkta 55±3° kampu
	 
	

	2
	Darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm
	 
	

	3
	Bendras ilgis 55±1 mm
	 
	

	4
	Užspaudimo svoris 180±3 g
	 
	

	5
	Be spyruoklės
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	4.
	Atraumatinis spaustukas "šuniukas"
	 
	

	1
	Darbinė dalis tolygiai išlenkta, su atraumatiniais De Bakey dantukais
	 
	

	2
	Darbinės dalies ilgis 20±0,5 mm
	 
	

	3
	Bendras ilgis 55±1 mm
	 
	

	4
	Užspaudimo svoris 180±3 g
	 
	

	5
	Be spyruoklės
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	5.
	Mikro spaustukas "šuniukas"
	 
	

	1
	Darbinė dalis tolygiai išlenkta
	 
	

	2
	Darbinės dalies ilgis 15±0,5 mm
	 
	

	3
	Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	4
	Bendras ilgis 41±1 mm
	 
	

	5
	Spyruoklinis
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	6.
	Atraumatinis spaustukas "šuniukas"
	 
	

	1
	Diethrich arba lygiavertis, tiesus, atraumatinis
	 
	

	2
	Dantytos dalies ilgis 10±0,5 mm
	 
	

	3
	Darbinės dalies ilgis 16±0,5 mm
	 
	

	4
	Bendras ilgis 52±1 mm
	 
	

	5
	Užspaudimo svoris 180±3 g
	 
	

	6
	Be spyruoklės
	 
	

	7
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	8
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	9
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	10
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	11
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	7.
	DIETHRICH-POTTS Vascular Scissors
	 
	

	1
	Diethrich-Potts arba lygiavertės
	 
	

	2
	Lenktos 45±3° kampu atgal
	 
	

	3
	Kerpančios dalies ilgis 10±0,5 mm
	 
	

	4
	Galiukai aštrūs, su žiedais
	 
	

	5
	Bendras ilgis 180±3 mm 
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	8.
	Porinis dvipusis kablys
	 
	

	1
	Farabeuf arba lygiavertis, sudarytas iš dviejų vienodos formos abipusiai lenktų kablių
	 
	

	2
	Mažesnio kablio matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis): (20x16)/ (24x16)±0,5 mm
	 
	

	3
	Didesnio kablio matmenys (gylis x plotis/gylis x plotis): (23x16)/ (28x16)±0,5 mm
	 
	

	4
	Rankena plokščia
	 
	

	5
	Bendras vienas į kitą įstatytų kablių ilgis 150±3 mm
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	9.
	Tepimo instrumentas
	 
	

	1
	Maier arba lygiavertis, lenktas, į galą platėjantis
	 
	

	2
	Darbinės dalys dantytos su išilgine ovalo formos išpjova
	 
	

	3
	Su užrakinimu
	 
	

	4
	Bendras ilgis 260±3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	10.
	Peanas
	 
	

	1
	Rochester-Pean arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	2
	Su užrakinimu
	 
	

	3
	Bendras ilgis 160±3 mm
	 
	

	4
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	5
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	6
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	7
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	8
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	11.
	Moskitas
	 
	

	1
	Halsted-Mosquito arba lygiavertis, lenktas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	2
	Su užrakinimu
	 
	

	3
	Bendras ilgis 125±3 mm
	 
	

	4
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	5
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	6
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	7
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	8
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	12.
	Kocheris
	 
	

	1
	Kocher-Ochsner arba lygiavertis, lenktas, su distaliniais dantukais 1x2
	 
	

	2
	Skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	3
	Su užrakinimu
	 
	

	4
	Bendras ilgis 160±3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	13.
	Adatkotis
	 
	

	1
	Mayo-Hegar arba lygiavertis, darbinės dalys tiesios
	 
	

	2
	Kryžmiškai dantytos dalies ilgis 17±0,5 mm
	 
	

	3
	Tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis
	 
	

	4
	Bendras ilgis 162±3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	14.
	Adatkotis
	 
	

	1
	Ryder arba lygiavertis, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais
	 
	

	2
	Profilis susiaurintas
	 
	

	3
	0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantyto paviršiaus ilgis 10±0,5 mm
	 
	

	4
	Skirtas 4/0-6/0 chirurginėm adatom
	 
	

	5
	Tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis
	 
	

	6
	Su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	7
	Žiedai spalviškai pažymėti
	 
	

	8
	Ilgis 195±3 mm
	 
	

	9
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	10
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	11
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	12
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	13
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	15.
	Atraumatinis disektorius
	 
	

	1
	De Bakey arba lygiavertis, darbinės dalys išlenktos puskabliu į vidų, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
	 
	

	2
	Su atraumatiniais dantukais 1x2
	 
	

	3
	Darbinis ilgis 94±1 mm
	 
	

	4
	Dantytos dalies ilgis 18±1 mm
	 
	

	5
	Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	6
	Su užrakinimu
	 
	

	7
	Rankenos išlenktos atgal
	 
	

	8
	Bendras ilgis 240±3 mm
	 
	

	9
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	10
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	11
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	12
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	13
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	16.
	Mikrodisektorius
	 
	

	1
	Micro-Adson arba lygiaverti
	 
	

	2
	Darbinės dalys išlenktos beveik stačiu kampu
	 
	

	3
	Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
	 
	

	4
	Su užrakinimu
	 
	

	5
	Bendras ilgis 140±3 mm
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	17.
	Atraumatinis spaustukas
	 
	

	1
	Castaneda arba lygiavertis
	 
	

	2
	Darbinės dalys lenktos kampais į vidų
	 
	

	3
	Atstumas tarp užlenktų dalių (styga) 23±1 mm
	 
	

	4
	Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
	 
	

	5
	Su atraumatiniais dantukais 1x2
	 
	

	6
	Darbinis ilgis 56±1 mm
	 
	

	7
	Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	8
	Su užrakinimu
	 
	

	9
	Rankenos išlenktos atgal
	 
	

	10
	Bendras ilgis 155±3 mm
	 
	

	11
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	12
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	13
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	14
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	15
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	18.
	Atraumatinis užspaudėjas
	 
	

	1
	Leland-Jones arba lygiavertis
	 
	

	2
	Darbinės dalys lenktos 15±3° kampu į vidų
	 
	

	3
	Darbinės dalys atraumatinės, su dantukais 1x2
	 
	

	4
	Užlenktos dalies ilgis 65±1 mm
	 
	

	5
	Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
	 
	

	6
	Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	7
	Su užrakinimu
	 
	

	8
	Rankenos tiesios
	 
	

	9
	Bendras ilgis 190±3 mm
	 
	

	10
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	11
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	12
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	13
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	14
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	19.
	Atraumatinis užspaudėjas
	 
	

	1
	Castaneda arba lygiavertis
	 
	

	2
	Darbinės dalys lenktos 45±3° kampu į vidų
	 
	

	3
	Darbinės dalys atraumatinės, su dantukais 1x2
	 
	

	4
	Užlenktos dalies ilgis 31±1 mm
	 
	

	5
	Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
	 
	

	6
	Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	7
	Su užrakinimu
	 
	

	8
	Rankenos išlenktos atgal
	 
	

	9
	Bendras ilgis 120±3 mm
	 
	

	10
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	11
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	12
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	13
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	14
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	20.
	Atraumatinis renalinis užspaudėjas
	 
	

	1
	Hopt arba lygiavertis, darbinės dalys lenktos kampais į vidų
	 
	

	2
	Atstumas tarp užlenktų dalių (styga) 65±1 mm
	 
	

	3
	Su atraumatiniais dantukais De Bakey tipo 1x2
	 
	

	4
	Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
	 
	

	5
	Su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą
	 
	

	6
	Su užrakinimu
	 
	

	7
	Rankenos lenktos kampu į išorę
	 
	

	8
	Bendras ilgis 235±3 mm
	 
	

	9
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	10
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	11
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	12
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	13
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	21.
	Chirurginis odos pincetas
	 
	

	1
	Tiesus, darbinės dalys tolygiai siaurėjančios
	 
	

	2
	Su distaliniais dantukais 1x2
	 
	

	3
	Plotis 2,5±0,1 mm
	 
	

	4
	Rankenos plokščios
	 
	

	5
	Ilgis 145±3 mm
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	22.
	Atraumatinis pincetas
	 
	

	1
	De Bakey arba lygiavertis
	 
	

	2
	Darbinės dalys 2±0,2 mm pločio
	 
	

	3
	Su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2
	 
	

	4
	Ilgis 200±3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	23.
	Atraumatinis pincetas
	 
	

	1
	De Bakey arba lygiavertis
	 
	

	2
	Darbinės dalys 2±0,2 mm pločio
	 
	

	3
	Su atraumatiniais De Bakey dantukais 1x2
	 
	

	4
	Ilgis 240±3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	24.
	Skalpelio rankenėlė
	 
	

	1
	Tinka 18-36 dydžio skalpelio geležtėm 
	 
	

	2
	Ilgis 135±3 mm
	 
	

	3
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	4
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	5
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	6
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	7
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	25.
	Skalpelio rankenėlė
	 
	

	1
	Tinka 10-15, 40, 42 dydžio skalpelio geležtėm, 
	 
	

	2
	Ilgis 125±3 mm
	 
	

	3
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	4
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	5
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	6
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	7
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	26.
	Žirklės su kietmetaliu
	 
	

	1
	Metzenbaum arba lygiavertės, preparacinės, lenktos
	 
	

	2
	Darbinės dalys su volframo karbido įdėklais
	 
	

	3
	Galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
	 
	

	4
	Žiedai spalviškai pažymėti
	 
	

	5
	Ilgis 180±3 mm
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	27.
	Žirklės grubios
	 
	

	1
	Mayo arba lygiavertės, preparacinės, masyvios, lenktos
	 
	

	2
	Galiukai tolygiai užapvalinti
	 
	

	3
	Išorinės briaunos nusklembtos
	 
	

	4
	Ilgis 170±3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	28.
	Praplovimo adata
	 
	

	1
	Tiesi, išorinis skersmuo  Ø 1,2±0,05 mm
	 
	

	2
	Distaliai su bumbuliuku Ø 1,8±0,05 mm
	 
	

	3
	Su Luer jungtimi
	 
	

	4
	Bendras ilgis 95±2 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	29.
	Žaizdos plėtuvas
	 
	

	1
	Weitlaner arba lygiavertis
	 
	

	2
	Bukais kabliukais 3x4
	 
	

	3
	Pakopinis fiksavimo reguliavimas specialia rankenėle
	 
	

	4
	Ilgis 165±3 mm
	 
	

	5
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	6
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	7
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	8
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	9
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	30.
	Žaizdos plėtuvas
	 
	

	1
	Beckmann-Adson arba lygiavertis
	 
	

	2
	Pusiau aštriais kabliukais 4x4
	 
	

	3
	Su papildomais šarnyriniais lankstais kiekvienoje kojelėje
	 
	

	4
	Pakopinis fiksavimo reguliavimas specialia rankenėle
	 
	

	5
	Ilgis 310±3 mm
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	31.
	Separacinės žirklės 
	 
	

	1
	Metzenbaum arba lygiavertės
	 
	

	2
	Lenktos, su volframo karbido darbinėmis dalimis
	 
	

	3
	Distaliniai galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos
	 
	

	4
	Žiedai spalviškai pažymėti
	 
	

	5
	Bendras ilgis 180±3 mm
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
	 
	

	32.
	Kampinės žirklės 
	 
	

	1
	De Bakey arba lygiavertės
	 
	

	2
	Kampinės, lenktos 45±3◦ kampu į viršų
	 
	

	3
	Aštriais galiukais, nusklembtomis briaunomis
	 
	

	4
	Rankenos žiedinės
	 
	

	5
	Bendras ilgis 155±3 mm
	 
	

	6
	Instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), matinio paviršiaus (išskyrus spalvinius specializuotus žymėjimus)
	 
	

	7
	Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui)
	 
	

	8
	Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu
	 
	

	9
	Privalomas gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatas
	 
	

	10
	Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai
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