1 priedas
DEFIBRILIATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:

1.Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
2. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

4. Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.
5. Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 6 punktas, turi būti pristatytos ar perduotos antrinėje pakuotėje. Ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius ,,Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

	Eil.

Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Parametrai
	Prekės aprašymas pagal techninius reikalavimus ir parametrus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas*, nurodant reikalavimo atitikimo numerį)  (pildo tiekėjas)

	Defibriliatorius
	(įrašyti pavadinimą, gamintoją)

	1.
	Defibriliatoriaus tipas
	Pusiau automatinis, tinkamas suaugusiems ir vaikams.
	

	2.
	Defibriliatoriaus impulso forma
	Bifazinė laužyta eksponentinė banga su srovės kompensacija pagal paciento varžą
	

	3.
	Defibriliatorius turi būti portatyvus
	Defibriliatoriaus svoris su akumuliatoriumi ir defibriliacijos elektrodais ne daugiau 3,2 kg
	

	4.
	Darbo režimas
	Asinchroninis 
	

	5.
	Automatinis defibriliavimo režimas
	a) Garsinė defibriliavimo patariamoji funkcija lietuvių kalba su EKG morfologijos analizavimo sistema.

b) Judesio detekcijos sistema EKG morfologijos analizės tikslumui užtikrinti

c) Nuolatinė paciento EKG morfologijos analizavimo programa, monitoruojanti ir nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą
	

	6.
	Defibriliacijos iškrovų seka 
	Ne blogiau kaip nuo 150 iki 360 J
	

	7.
	EKG kreivės vaizdavimas monitoriuje
	Būtina
	

	8.
	LCD monitorius 
	Skiriamoji geba ne mažiau 320x240 pikselių, įstrižainė ne mažiau 120 mm
	

	9.
	Paciento informacija rodome displėjuje
	Širdies dažnis, defibriliacijų kiekis, EKG kreivė, VF/VT kiekis
	

	10.
	ŠSD matavimų ribos
	Ne siauresnės kaip nuo 30 iki 200 k/min
	

	11.
	Maksimali bifazinio impulso energija 
	Ne mažiau 360 J
	

	12.
	Akumuliatoriaus talpa
	Ne mažiau 100 defibriliacijos iškrovų naudojant 360 J energiją 
	

	13.
	Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 360 J energijos
	Ne ilgiau kaip 15 s
	

	14.
	Įmontuotas skystųjų kristalų ekranas
	Defibriliatoriaus būklės ir pasiruošimo darbui indikacija
	

	15.
	Informacija pateikiama naudotojui defibriliacijos metu
	Defibriliacijos instrukcijos pranešamos balsu lietuvių kalba
	

	16.
	Atmintis 
	Vidinė atmintis ne mažiau 8 MB ir atminties kortelė ne mažiau 128 MB

Arba galimybė perduoti informaciją į nuotolinę defibriliatoriaus (-ių) valdymo platformą.
	

	17.
	Maitinimo šaltinis
	Baterija kurios galiojimas ne mažiau kaip 5 metai
	

	18.
	Defibriliatorius komplektuojamas
	Neįkraunama baterija – 1 vnt.;

Defibriliacinių elektrodų komplektas su paciento laidu:

Suaugusiųjų elektrodai ir vaikiški elektrodai po 1 vnt.

Informacinis AID stendas.

Gaivinimo rinkinys.
	

	19.
	Apsauga nuo vandens ir dulkių
	Ne blogesnė nei IP 54
	

	20.
	Defibrilatoriaus saugojimo dėžė vidaus naudojimui:

	20.1.
	Tipas
	Metalinė, montuojama ant sienos su permatomomis, pilnai uždaromomis durelėmis. Be užrakto.
	

	20.2.
	Ženklinimas lipdukais
	Pavaizduoti defibriliatoriaus logotipai.
	

	21.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesiai
	

	22.
	Sertifikatai
	CE atitikties deklaracija
	


